## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Jednorázové hydrogelové podložky pro neinvazivní regulaci tělesné teploty

### kompatibilní se stávajícím termoregulačním systémem

### 1. Medicínský účel

Jednorázové hydrogelové podložky jsou určeny k neinvazivní regulaci tělesné teploty pacientů při řízené hypotermii, normotermii nebo kontrolovaném zahřívání organismu.
Podložky umožňují účinný přenos tepelné energie mezi pacientem a aktivním termoregulačním systémem.

### 3. Minimální technické požadavky

#### 3.1 Konstrukce a materiál

- Podložky musí mít vícevrstvou konstrukci, minimálně:

  - vrstvu s kanálky pro cirkulaci teplonosného média,

  - tenkou tepelně vodivou separační vrstvu,

  - adhezivní hydrogelovou vrstvu určenou pro kontakt s kůží pacienta.

- Hydrogelová vrstva musí být na vodní bázi a šetrná k pokožce.

- Materiál musí zajišťovat rovnoměrný a účinný přenos tepla.

- Podložky nesmí obsahovat latex.

#### 3.2 Funkční vlastnosti

- Podložky musí zajišťovat těsný a stabilní kontakt s povrchem těla bez nutnosti dodatečné fixace.

- Konstrukce musí minimalizovat riziko úniku vody i při mechanickém poškození podložky.

- Cirkulace teplonosného média musí probíhat v uzavřeném systému kompatibilním se stávajícím přístrojem.

#### 3.3 Zobrazitelnost a bezpečnost

- Podložky musí být radiolucentní.

- Podložky nesmí negativně ovlivňovat vyšetření pomocí:

  - rentgenového záření,

  - výpočetní tomografie,

  - magnetické rezonance,

  - defibrilace nebo výkonů na katetrizačním sále.

- Materiál nesmí být elektricky vodivý.

### 4. Kompatibilita se stávajícím zařízením

- Podložky musí být plně kompatibilní s aktivním termoregulačním systémem Arctic Sun 5000, který je majetkem zadavatele.

- Podložky musí být určeny pro použití v systému s uzavřeným vodním okruhem.

- Podložky nesmí vyžadovat žádné úpravy, adaptéry nebo zásahy do stávajícího přístroje.

### 5. Požadavky na velikosti

- Podložky musí být dostupné v různých velikostních variantách umožňujících použití u pacientů různých věkových a hmotnostních kategorií.

- Minimálně musí být k dispozici:

  - velikost vhodná pro novorozence,

  - velikost vhodná pro děti,

  - velikost vhodná pro dospělé pacienty.

- Nabízené portfolio musí pokrývat celé spektrum pacientů od novorozeneckého věku po dospělou populaci.

### 6. Sterilita a jednorázové použití

- Podložky musí být dodávány hygienicky balené v originálním obalu výrobce.

- Podložky musí být určeny výhradně k jednorázovému použití.

- Podložky nesmí být určeny k opakovanému použití ani resterilizaci.