TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávky krycího koronárního stentu

1. Medicínský účel

Krytý koronární stent je určen k urgentnímu uzávěru perforací koronárních tepen nebo koronárních bypassových štěpů během intervenčních kardiologických výkonů, za účelem zabránění extravazace kontrastní látky a snížení rizika tamponády perikardu.

2. Obecné požadavky

- Stent musí být sterilní a určen k jednorázovému použití.

- Stent nesmí být určen k opakovanému použití ani resterilizaci.

- Stent musí být dodán včetně kompletního aplikačního systému (delivery system).

3. Technická specifikace stentu

- Stent musí být vyroben z kovového biokompatibilního materiálu vhodného pro koronární intervence (např. kobalt-chromové slitiny).

- Stent musí být opatřen pružnou polymerní membránou, která umožňuje uzávěr perforace.

- Konstrukce musí být jednokusová (nesendvičový typ).

- Průměr stentu musí být v rozsahu minimálně od 2,5 mm do 4,5 mm.

- Délka stentu musí být v rozsahu minimálně od 15 mm do 20 mm.

- Stent musí umožňovat expanzi do deklarovaného průměru při použití nominálního tlaku.

4. Aplikační systém

- Aplikační systém musí být kompatibilní s vodiči 0,014".

- Aplikační systém musí být kompatibilní s vodicími katétry 5F a 6F.

- Aplikační systém musí být balónkového typu (balloon-expandable).

- Aplikační systém musí být radiopacitní s viditelnými markery.

- Aplikační systém nesmí obsahovat latex ani jiné ftaláty klasifikované jako toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B dle nařízení (ES) č. 1272/2008.EHP.

5. Tlakové parametry

- Nominální tlak musí být v rozmezí minimálně 7 atm až maximálně 8 atm.

- Tlak při prasknutí (burst pressure) musí být minimálně 14 atm až maximálně 16 atm.

- Stent musí umožňovat expanzi na deklarovaný finální průměr při použití nominálního tlaku, bez porušení integrity konstrukce.