# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## Zařízení k uzávěru ouška levé síně LAAC

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený materiál splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

## 1. Medicínský účel

Zařízení je určeno k endovaskulárnímu uzávěru ouška levé síně, čímž přispívá ke snížení rizika tromboembolických příhod u pacientů, u nichž je tento výkon klinicky indikován.

## 2. Obecné požadavky

- Zařízení musí být určeno k perkutánnímu zavedení do ouška levé síně.

- Zařízení musí umožnit uzávěr ostia ouška levé síně.

- Zařízení musí být určeno k implantaci pomocí katetrizačního přístupu pod kontrolou zobrazovacích metod.

- Povrch okluderu musí obsahovat radiopakní prvky pro vizualizaci během implantace.

## 3. Konstrukční požadavky okkluderu

- Okluder musí být vyroben ze slitiny niklu a titanu (např. nitinol).

- Okluder musí obsahovat pórovitou membránovou částí z biokompatibilního polymerního materiálu, určenou pro pokrytí ostia, (např. z polyethylentereftalátu).

- Hustota membrány musí být maximálně v rozmezí 150-170 mikronů na proximální straně s maximálně osmnácti aktivně chytajícími se fixačními prvky (např. háčky).

- Okluder musí být jednodílný samoroztažitelný.

- Okluder musí umožňovat opakovanou repozici nebo plné vyjmutí před finálním uvolněním.

- Okluder musí být konstruován tak, aby umožňoval bezpečné začlenění do tkání po implantaci.

- Plášť nebo fixace okluderu nesmí obsahovat latex.

## 4. Rozměrové požadavky

- Okluder musí být dostupný v minimálně 5 velikostech.

- Okluder musí mít průměry minimálně v rozmezí od 20 mm do 35 mm.

- Rozměrové odstupňování musí být v rozmezí maximálně 3 – 4 mm mezi velikostmi.

- Okluder musí být vhodný pro ostium ouška levé síně v rozsahu minimálně 17 mm až maximálně 32 mm (dle volené komprese).

- Okluder musí být vhodný pro anatomickou hloubku ouška minimálně od 10 mm.

## 5. Fixační a funkční vlastnosti

- Okluder musí po implantaci zajišťovat stabilní ukotvení v oušku levé síně.

- Komprese nesmí narušit integritu tkání ani způsobit mechanické poškození.

## 6. Zaváděcí systém

- Zaváděcí systém musí být kompatibilní se všemi nabízenými velikostmi okluderu.

- Zaváděcí systém musí být dodán s přístupovým pouzdrem a dilatátorem.

- Vnitřní průměr (ID) přístupového pouzdra nesmí přesáhnout 12F.

- Vnější průměr (OD) přístupového pouzdra nesmí přesáhnout 14F.

- Přístupový systém musí být dostupný v minimálně třech zakřiveních.

- Přístupový systém musí obsahovat distální radiopakní značku pro navigaci.

- Přístupové komponenty musí být vyrobeny z biokompatibilního polymerního materiálu.

- Povrch pouzdra musí mít nízký koeficient tření umožňující bezpečné zavádění.

## 7. Kompatibilita se zobrazovacími metodami

- Zařízení musí být radiopakní nebo opatřené radiopakními prvky.

- Zařízení nesmí bránit zobrazování pomocí např. CT a skiaskopie.

- Zařízení musí být kompatibilní s běžně používaným příslušenstvím pro implantaci okluderu ouška levé síně.

## 8. Jednorázové použití a sterilita

- Všechny komponenty musí být sterilní.

- Všechny komponenty musí být určeny k jednorázovému použití.

- Komponenty nesmí být resterilizovány ani opakovaně použity.