1. Medicínský účel

Systém je určen ke krátkodobé mechanické srdeční podpoře levé komory s použitím u pacientů:

- po akutním infarktu myokardu,

- během operace koronárního bypassu na bijícím srdci,

- při vysoce rizikové perkutánní koronární intervenci (PCI),

- při selhání levé komory, pro dočasnou podporu oběhu,

- po omezenou dobu odpovídající klinické indikaci, maximálně do pěti dnů.

2. Obecné požadavky

- Katetr a řídicí jednotka musí být zdravotnické prostředky v souladu s legislativou platnou v ČR.

- Musí být označeny CE dle nařízení (EU) 2017/745.

- Katetr musí být sterilní a určen k jednorázovému použití.

3. Technická a funkční specifikace

3.1 Krátkodobá mikroaxiální mechanická srdeční podpora – obecná charakteristika systému

- Musí být určena k přečerpávání krve z levé srdeční komory do aorty s podporou oběhu po dobu maximálně do pěti dnů.

- Musí být vhodná pro použití v kardiologii a kardiochirurgii (např. při akutním infarktu myokardu, PCI, operacích bypassu apod.).

- Musí být tvořena katétrem a kompatibilní automatizovanou řídicí jednotkou.

3.2 Katétr mikroaxiální srdeční podpory

Technické parametry:

- Musí umožňovat maximální střední průtok minimálně 3,7 l/min; špičkový průtok musí dosahovat maximálně 4,3 l/min.

- Řízení průtoku musí být možné v automatickém i manuálním režimu, v minimálně 8 krocích.

- Katétr musí být konstrukčně tvořen kombinací distální kanyly, hnací jednotky a proximálního shaftu, přičemž vnější průměry odpovídají přibližně 9F v části shaftu a 14F v části kanyly..

- Zavedení musí být možné perkutánně přes a. femoralis nebo chirurgicky přes a. axillaris.

- Zaváděcí systém musí tvořit trhací zavaděč 14F x 13 cm nebo 25 cm s hemostatickou chlopní a musí umožňovat použití vodiče až do velikosti 7Fr (tzv. single access).

- Pracovní délka katétru musí být v rozmezí minimálně mezi 92–98 cm.

- Katétr musí obsahovat repoziční jednotku a vstup pro vodič o průměru maximálně 0,035".

- Součástí dodávky musí být zaváděcí set, proplachovací set, vodicí drát o průměru maximálně 0,018", elektrický kabel.

Funkce a vlastnosti:

- Katétr musí být vybaven senzorem tlaku v aortě a levé komoře.

- Musí umožňovat repozici bez nutnosti použití zobrazovacích metod.

- Musí obsahovat alarmy indikující přisávání a selhání pravé komory.

- Musí umožňovat sledování hemodynamických parametrů, včetně tlakových křivek, srdečního výdeje, výkonu a trendování hodnot.

3.3 Automatizovaná řídicí jednotka

Technické parametry:

- Musí být kompatibilní s nabízenými katétry.

- Musí zajišťovat monitoraci a řízení průtoku.

- Musí být vybavena interním akumulátorem s výdrží minimálně 60 minut.

- Musí být vybavena záložním přenosným napájením.

Funkce:

- Musí umožňovat měření a zobrazení tlakových křivek.

- Musí poskytovat asistenci při hodnocení hemodynamického stavu.

- Musí zobrazovat trendy parametrů, včetně středního aortálního tlaku, LVEDP a srdečního výdeje.

- Musí podporovat zabezpečený jednosměrný přenos dat přes cloudové úložiště do zařízení typu tablet, chytrý telefon nebo notebook, a to v reálném čase nebo ze záznamu; musí umožňovat nastavení notifikací při aktivaci alarmů.

- Cloudové služby využívají pouze datové centrum umístěné v některém státu Evropské unie

- Řešení a cloudové služby mají zavedený proces zjišťování a mitigace zranitelností - Vulnerability management

- Řešení včetně cloudových služeb využívá pro zabezpečení dat a přenosy dat kryptografické algoritmy, které vyhovují aktuálně platnému dokumentu "Minimální požadavky pro kryptografické algoritmy" vydávaného NÚKIB.

3.4 Vozík k řídicí jednotce

- Musí být schopen nést řídicí jednotku.

- Musí být vybaven kolečky a úložným košem.