Přístroj pro intraoperační neurofyziologický monitoring

Počet kusů: 2

Technická specifikace přístroje

- intraoperační neurofyziologický monitoring pro neurochirurgické operace

- intraoperační monitorovací přístroj pro monitoraci senzorické, somatosenzorické, motorické odpovědi, transkraniální, kortikální a subkortikální stimulaci, intraoperační elektromyografie a neurografie

- simultánní pokrytí všech modalit (SEP, MEP, BAEP, EMG, EEG)

Požadavky na monitoraci

- MEP

- monitorace motorických evokovaných potenciálů (MEP) a D-vlny (D-wave)

- elektrická stimulace (ne magnetická)

- minimálně 2 stimulátory použitelné pro přímou kortikální/subkortikální stimulaci

- stimulátory s časovým (automatickým) generováním stimulačních impulzů

- stimulace konstantním proudem (ne napětím)

- maximální dosažitelný proud minimálně 30 mA

- minimálně 1 stimulátor použitelný pro transkraniální stimulaci (v případě sdílení MEP a D-vlna, v případě nemožnosti sdílení pak minimálně 2 stimulátory)

- stimulátor s časovým (automatickým) generací stimulačních pulzů pro D-vlnu a ručním generováním stimulačních impulzů pro transkraniální MEP

- stimulace konstantním proudem (ne napětím)

- stimulační proud min. 200 mA pro každý ze stimulátorů pro transkraniální MEP

- minimálně 16 kanálů využitelných pro MEP

- ovládací software uzpůsobený pro monitoraci transkraniálnch kortikobulbárních MEP

- SEP

- monitorace somatosenzorických evokovaných potenciálů (SEP)

- stimulace konstantním proudem

- stimulační proud minimálně 40 mA, stimulace konstantním proudem

- monitorace z horní i dolní končetiny

- minimálně 8 kanálů využitelných pro SEP

- EEG

- monitorace EEG per-operačně

- snímání ze skalpu i z operačního pole stripovou elektrodou

- minimálně 16 kanálů pro měření EEG

- BAEP

- monitorace BAEP – sluchových evokovaných potenciálů

- minimálně 4 kanály pro monitoraci BAEP

- EMG

- monitorace elektromyografických potenciálů (EMG)

- monitorace volně běžícího i stimulovaného EMG

- stimulátor pro EMG s konstantním proudem

- stimulační nastavení s krokem po 0,1 mA a nejvyšší intenzitou minimálně 4 mA

- zvuková indikace snímaného EMG s možností odrušení artefaktů

- minimálně 16 kanálů využitelných pro EMG

Požadavky na ovládání a zobrazování

- baseline záznam na počátku monitorace s průběžným zobrazováním aktuálních křivek ke srovnání s baseline záznamem pro MEP, SEP a BAEP

- SW v českém nebo anglickém jazyce

Požadavky na postprocessing

- pracovní stanice umožňující ovládání a hodnocení

- pořizování záznamu měřených hodnot pro provedení postprocessingu (přehrání/analýza)

- monitor s minimální velikostí 21,5 palců (ne pouze notebook)

- umožnění tvorby závěrečné zprávy a integrace výsledků z průběhu monitorace

Ostatní součásti a požadavky

- napájení 230 V/50 Hz

- přístroj a jeho součásti omyvatelné běžnými desinfekcemi používaných na operačních sálech

- napájecí kabel min. délky 3 m – 1 ks

- vozík se 4 kolečky z nichž minimálně dvě jdou zabrzdit – 1 ks

Příslušenství

- Součástí dodávky bude veškerý spotřební materiál k prvotnímu spuštění a ověření funkčnosti přístroje