Frakční ablační laser vysokoenergetický 1 ks

Technická specifikace

- Frakční ablativní CO2 laser pro ošetřování plošných hypertrofických jizev a jizevnatých kontraktur v rámci rehabilitace těžce popálených pacientů pro Kliniku popálenin a plastické chirurgie. Jedná se o plošné, a ne lineární jizvy, různé síly a charakteru, včetně jizev patologických – hypertrofických u dětí

- Vlnová délka emitovaného záření – min. 10 600 nm

- Pracovní módy: kontinuální a pulzní

- Výkon na tkáň – min. 60 W

- Špičkový výkon – min. 240 W

- Energie pulzu nastavitelná v rozmezí min. 10–225 mJ

- Frekvence pulzu v rozmezí min. 500–1000 Hz

- Ultra krátké pulzy, min. v řádu mikrosekund nebo kratší, pro léčbu plošných, hypertrofických jizev po popálení, zejména u dětí – nutné, aby byl jeden puls extrémně krátký, s vysokou energií k minimalizaci kolaterálního poškození

- Optika s nízkou divergencí výstupního paprsku, umožňující zachování stabilní velikosti spotu a fluence při ošetření nerovného povrchu hypertrofických popáleninových jizev - požadováno z důvodu lepší kontroly hloubky ablace, rovnoměrnější distribuce energie a zvýšení bezpečnosti ošetření

- Nastavitelná doba trvání jednoho pulsu

- Průměr bodu ozářené tkáně jedním paprskem v rozsahu min. 0.12 - 2 mm

- Plocha skenované oblasti (během jednoho skenu) – min. 15 x 15 mm

- Terapeutické módy:

  - Ablační a non-ablační

  - Frakční

  - Mód pro ošetření hlubších vrstev pokožky

- Ablační módy:

  - Frakční - nastavitelná hustota frakce v rozsahu minimálně 1 – 80 % pokrytí skenované oblasti

  - Plně ablační - ablace 100 % plochy skenované oblasti

- Maximální hloubka penetrace paprsku při jednom pulsu – min. 4 mm

- Režim skenování lineární, maticový, frakční pro různé typy jizev

- Zaměřovací paprsek

- Ohebné, kloubové, rotační rameno pro nastavení laseru do požadované pozice délka ramene min. 190 cm, rotace ramene 360° kolem své osy

- Integrovaný, uzavřený, chladicí systém

- Ovládání pomocí dotykového displeje

- Nožní ovládací pedál

- Knihovna přednastavených protokolů terapie

- Možnost ukládání nastavených typů léčby

- Multimodální build-in bezpečnostní systém (automatické přerušení emise laserového paprsku při přehřátí, nouzové vypnutí, přerušení emise laserového paprsku při detekci poruchy)

- Stabilní podstava se 4 kolečky pro přesun, min. 2 kolečka brzditelná

- Napájení z el. sítě 230 – 240 V, 50 – 60 Hz, max. 16 A

- Hmotnost do 140 kg

Příslušenství v rámci dodávky

- Ochranné brýle

- Aplikátory

- Spotřební matriál pro provoz přístroje

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje