## Detail 01
Specifikace ukončovacího prvku |  |  | Dodavatel v žltých částech vyplní nabízené parametry
Výkres číslo: | D.1.2.4-03
Číslo detailu: | Detail 01
Data ukončovacího prvku:
Typ: | Zdrojový most pro 1 lůžko, výrobek rizikové třídy IIb., nosnost min. 480kg/lůžko
Umístění: | D.C.2.13, D.C.2.14
Počet: | 2x
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je specifikováno pro 1 lůžko rampy)
Medicinální plyny:
Typ plynu: | Počet vývodů: | Dimenze přívodu:
kyslík | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
stlačený vzduch - 4bar | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
vakuum | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
Silnoproud:
Typ zásuvky: | Počet zásuvek: | Počet okruhů:
DO-ZIS (žlutá se signalizací LED) | 6x na hlavě, 2x na tělese mostu | dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová se signaliizací LED) | 4x na hlavě, 2x na tělese mostu | dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení) | u každé silové zásuvky | dle PD silnoproudu
Osvětlení:
Typ: | Specifikace: | Spínání:
přímé | 1x na tělese mostu | spínáno z hlavy
nepřímé | 1x na tělese mostu | spínáno z hlavy
orientační | 1x na tělese mostu | spínáno ode dveří
Slaboproud:
Typ zásuvky: | Počet zásuvek:
RJ 45 | 6x SS Data - 4x na hlavě, 2x na tělese mostu
Centrální monitoring | 1x na hlavě (spojení sestra-pacient)
prázdné víčko: | 4x příprava pro budoucí instalace na hlavě
Příslušenství:
Typ: | Specifikace: | Počet:
hlava pod mostem, nosnost min. 120kg | . Výška hlavy max. 1000 mm . Na pojezdu mostu . S možností uchycení přislušenství na kterékoliv straně stativu . Police na hlavě - 1x . Police se šuplíkem na hlave - 1x . Zdvižné ramínko pro uchycení monitoru | 1x
tyč na pojezdu, nosnost min. 75kg | . Délka tyče max. 1500 mm . Na pojezdu mostu | 1x
Technické specifikace:
délka mostu: | max. 2200 mm
rozteč noh mostu: | max. 1700 mm
výška podhledu | dle realizace na stavbě
výška mostu od podlahy | dle realizace na stavbě
Barevné řešení:
tělo rampy: | dle vzorníku RAL
víčka rampy: | dle vzorníku RAL
Bude vypracována dílenská dokumentace, které podléhá schválení zadavatele (viz vzorová smlouva)

## Detail 02
Specifikace ukončovacího prvku |  |  | Dodavatel v žltých částech vyplní nabízené parametry
Výkres číslo: | D.1.2.4-03
Číslo detailu: | Detail 02
Data ukončovacího prvku:
Typ: | Zdrojový most pro 2 lůžko, výrobek rizikové třídy IIb., nosnost min. 480kg/lůžko
Umístění: | D.C.2.17
Počet: | 1x
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je specifikováno pro 1 lůžko mostu)
Medicinální plyny:
Typ plynu: | Počet vývodů: | Dimenze přívodu:
kyslík | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
stlačený vzduch - 4bar | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
vakuum | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
Silnoproud:
Typ zásuvky: | Počet zásuvek: | Počet okruhů:
DO-ZIS (žlutá se signalizací LED) | 6x na hlavě, 2x na tělese mostu | dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová se signaliizací LED) | 4x na hlavě, 2x na tělese mostu | dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení) | u každé silové zásuvky | dle PD silnoproudu
Osvětlení:
Typ: | Specifikace: | Spínání:
přímé | 1x na tělese mostu | spínáno z hlavy
nepřímé | 1x na tělese mostu | spínáno z hlavy
orientační | 1x na tělese mostu | spínáno ode dveří
Slaboproud:
Typ zásuvky: | Počet zásuvek:
RJ 45 | 6x SS Data - 4x na hlavě, 2x na tělese mostu
Centrální monitoring | 1x na hlavě (spojení sestra-pacient)
prázdné víčko: | 4x příprava pro budoucí instalace na hlavě
Příslušenství:
Typ: | Specifikace: | Počet:
hlava pod mostem, nosnost min. 120kg | . Výška hlavy max. 1000 mm . Na pojezdu mostu . S možností uchycení přislušenství na kterékoliv straně stativu . Police na hlavě - 1x . Police se šuplíkem na hlave - 1x . Zdvižné ramínko pro uchycení monitoru | 1x
tyč na pojezdu, nosnost min. 75kg | . Délka tyče max. 1500 mm . Na pojezdu mostu | 1x
Technické specifikace:
délka mostu: | max. 4400 mm
rozteč noh mostu: | max. 1700 mm
výška podhledu | dle realizace na stavbě
výška mostu od podlahy | dle realizace na stavbě
Barevné řešení:
tělo rampy: | dle vzorníku RAL
víčka rampy: | dle vzorníku RAL
Bude vypracována dílenská dokumentace, které podléhá schválení zadavatele (viz vzorová smlouva)

## Detail 03
Specifikace ukončovacího prvku |  |  | Dodavatel v žltých částech vyplní nabízené parametry
Výkres číslo: | D.1.2.4-03
Číslo detailu: | Detail 03
Data ukončovacího prvku:
Typ: | Zdrojový most pro 3 lůžko, výrobek rizikové třídy IIb., nosnost min. 480kg/lůžko
Umístění: | D.C.2.15
Počet: | 1x
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je specifikováno pro 1 lůžko mostu)
Medicinální plyny:
Typ plynu: | Počet vývodů: | Dimenze přívodu:
kyslík | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
stlačený vzduch - 4bar | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
vakuum | 2x na hlavě, 1x na tělese mostu | 12x1
Silnoproud:
Typ zásuvky: | Počet zásuvek: | Počet okruhů:
DO-ZIS (žlutá se signalizací LED) | 6x na hlavě, 2x na tělese mostu | dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová se signaliizací LED) | 4x na hlavě, 2x na tělese mostu | dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení) | u každé silové zásuvky | dle PD silnoproudu
Osvětlení:
Typ: | Specifikace: | Spínání:
přímé | 1x na tělese mostu | spínáno z hlavy
nepřímé | 1x na tělese mostu | spínáno z hlavy
orientační | 1x na tělese mostu | spínáno ode dveří
Slaboproud:
Typ zásuvky: | Počet zásuvek:
RJ 45 | 6x SS Data - 4x na hlavě, 2x na tělese mostu
Centrální monitoring | 1x na hlavě (spojení sestra-pacient)
prázdné víčko: | 4x příprava pro budoucí instalace na hlavě
Příslušenství:
Typ: | Specifikace: | Počet:
hlava pod mostem, nosnost min. 120kg | . Výška hlavy max. 1000 mm . Na pojezdu mostu . S možností uchycení přislušenství na kterékoliv straně stativu . Police na hlavě - 1x . Police se šuplíkem na hlave - 1x . Zdvižné ramínko pro uchycení monitoru | 1x na lůžko
tyč na pojezdu, nosnost min. 75kg | . Délka tyče max. 1500 mm . Na pojezdu mostu | 1x na lůžko
Technické specifikace:
délka mostu: | max. 6600 mm
rozteč noh mostu: | max. 1700 mm
výška podhledu | dle realizace na stavbě
výška mostu od podlahy | dle realizace na stavbě
Barevné řešení:
tělo rampy: | dle vzorníku RAL
víčka rampy: | dle vzorníku RAL
Bude vypracována dílenská dokumentace, které podléhá schválení zadavatele (viz vzorová smlouva)