Technická specifikace – Stanovení přítomnosti sekvenčních variant v genech F2, F5 a MTHFR s výpůjčkou analyzátoru

1. Medicínský účel

Diagnostika je určena k detekci vybraných sekvenčních variant v uvedených genech za účelem hodnocení genetické predispozice k trombofilním stavům. Výsledky slouží jako podklad pro klinické rozhodování v rámci diagnostiky a prevence tromboembolických příhod.

2. Technicko-medicínské požadavky a parametry diagnostik (minimální):

- Diagnostika musí být kompatibilní s analyzátorem dodaným v rámci výpůjčky.

- Princip stanovení přítomnosti variant musí odpovídat jednomu z principů, pro něž laboratoř disponuje flexibilním rozsahem akreditace dle ČSN EN ISO 15189:2013 (certifikát k dispozici na adrese: https://www.cai.cz/?subjekt=8213-fakultni-nemocnice-brno)

- Diagnostické soupravy musí být určeny ke kvalitativní detekci sekvenčních variant:

  - G20210A genu F2 – minimálně 1200 testů ročně.

  - G1691A genu F5 – minimálně 1200 testů ročně.

  - C677T genu MTHFR – minimálně 400 testů ročně.

  - A1298C genu MTHFR – minimálně 400 testů ročně.

- Všechny testy musí být určeny pro analýzu z plné krve (EDTA).

- Diagnostika musí být připravena k použití bez nutnosti přípravy nebo rekonstituce.

- Výsledky musí být dostupné v přehledném elektronickém formátu bez makroinstrukcí.

3. Technická specifikace vypůjčeného analyzátoru (minimální požadavky):

- Musí být plně automatický – zahrnovat izolaci nukleových kyselin, přípravu reakční směsi, amplifikaci a vyhodnocení výsledků.

- Vstupním materiálem pro vyšetření bude plná/periferní krev v EDTA případně izolovaná DNA v TE pufru.

- Musí umožňovat zpracování všech požadovaných stanovení z jednoho vzorku.

- Musí být vhodný pro provoz v místnosti s teplotním rozmezím minimálně 20 °C a maximálně 25 °C, nesmí vyžadovat samostatné chlazení.

- Musí být v provedení – umístění na pracovní stůl nebo podstavec s příslušnou nosností a charakteristikami (rozměry, nosnost), stůl nebo podstavec musí být součástí výpůjčky.

- Musí být vybaven dotykovým barevným displejem a čtečkou QR kódů.

- Musí být dodán včetně všech potřebných softwarových komponent a počítačové jednotky, pokud je požadována, a to dle doporučení výrobce.

- Musí být kompatibilní se standardním laboratorním napájením (230 V / 50 Hz).

- Musí být zajištěna identifikace vzorku formou QR kódu.

- Musí být nový (nesmí být repasovaný).

- Musí umožňovat výstup dat v otevřeném formátu bez maker.