Izolační kity pro automatizovanou izolaci nukleových kyselin

1. Technické požadavky (minimální)

1.1 Kit pro genomovou DNA z plné krve – malobjemová.

- Musí být určen k automatizované izolaci genomové DNA z plné krve ze vzorku o objemu minimálně 300 a maximálně 500 mikroL

- Musí poskytovat výtěžek minimálně 12 mikrog DNA z 400 mikroL plné krve (normální krevní obraz)

- Musí umožňovat izolaci genomové DNA bez předchozí úpravy (pre-treatmentu) vzorku plné krve

1.2 Kit pro virovou nukleovou kyselinu

- Musí být určen k izolaci nukleových kyselin ze vzorku o objemu minimálně 300 a maximálně 500 mikroL

- Musí být určen k současné izolaci DNA a RNA ze vzorku, musí být bez DNáz/RNáz

2. Zdravotnické prostředky a laboratorní chemikálie

- Pokud jsou součástí kitu, musí být připravené pro okamžité použití v příslušném izolačním protokolu.

- Zdravotnické prostředky (kazety, zkumavky, pipetovací špičky) musí být kompatibilní s nabízeným systémem/přístrojem.

2. Legislativní a kvalitativní požadavky

- Všechny nabídnuté položky musí být CE označeny v souladu s nařízením (EU) 2017/745 (MDR), pokud spadají do kategorie zdravotnických prostředků pro diagnostické použití.

- Izolační kity musí být plně kompatibilní s vypůjčovanými automatickými izolátory.

- Musí být sterilně nebo čistě balené dle výrobce.

- Musí být certifikovány jako IVD dle nařízení (EU) 2017/746.

Velikost nabízených balení musí respektovat expiraci a následující provoz na jednotlivých pracovištích:

|  | Pracoviště I (TTO/HLA) budova Z, 3. np, areál Bohunice Režim: izolace 2x týdně, v případě potřeby izolace jednotlivých vzorků 24/7/365 | Pracoviště II (IMM/OKMI/ÚLM) budova F, 1.np, areál Bohunice Režim: izolace 4x týdně v pracovní dny |
| --- | --- | --- |
| Přístroj 1 | Genomová DNA - 19200 izolací | Genomová DNA – záloha pro pracoviště I |
| Přístroj 2 | Virová NA – záloha pro pracoviště II | Virová NA - 19200 izolací |

Výpůjčka

Izolátory nukleových kyselin

Technická specifikace:

- Požadujeme 2 ks navzájem zaměnitelné robotické izolátory nukleových kyselin

- Kapacita jednoho izolátoru musí být minimálně 16 vzorků

- Izolace musí být metodou magnetických částic

- Izolace musí být bezztrátová

- Izolátor musí umožnit izolaci po jednom vzorku (1 cartridge = 1 vzorek)

- UV dekontaminace vnitřního prostoru přístroje musí být integrovanou lampou

- Doba trvání každého typu požadované izolace musí být maximálně 60 min

- Izolátor musí umožňovat plnou sledovatelnost vzorků a kitů pomocí kódů se zabudovanou nebo dodanou kompatibilní čtečkou kódů k přístroji

- Maximální hloubka přístroje musí být 600 mm

- Izolátor musí být certifikován jako IVD dle nařízení (EU) 2017/746

- Izolátor musí mít předinstalované izolační programy nebo před prvním použitím naprogramování programů dle požadovaných izolačních kitů.

Příslušenství v rámci dodávky:

- UPS s kapacitou udržení zálohy minimálně 1 minutu, pro každý stroj.

- Zdravotnické prostředky a kalibrátory nutné k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje.