Technická specifikace

Název VZ: Dočasná karotická endarterektomická spojka (shunt)

1. Účel a použití

Dočasný karotický shunt je určen k zajištění dočasného obtokového spojení (bypassu) karotické tepny během karotické endarterektomie. Slouží k ochraně mozkové hemisféry před ischémií v době uzávěru tepny. Musí být navržen pouze k dočasnému použití a nesmí být určen k trvalé implantaci.

2. Technické požadavky

2.1 Materiálové složení

- Shunt musí být vyroben z atraumatického, flexibilního a biokompatibilního elastomeru, vhodného pro intravaskulární použití (např. lékařský silikon nebo ekvivalent).

- Biokompatibilita musí být doložená dle normy ISO 10993.

- Povrch musí umožnit bezpečné přichycení pomocí běžně používaných cévních ligatur/pásek (bez skluzu).

2.2 Konstrukce a odolnost

- Shunt musí být odolný proti zalomení.

- Konstrukce musí zajišťovat stabilitu průsvitu při běžných peroperačních manipulacích (např. vnitřní pružinová výztuž nebo ekvivalent).

- Shunt musí mít kuželovitě tvarovaná zakončení s rozšířením (bulbózní zakončení) na obou koncích, která musí umožnit atraumatické zavedení a bezpečné usazení v cévě.

- Na těle shuntu musí být radiopakní prvek (proužek/marker) pro zobrazení polohy pod RTG.

2.3 Rozměry

- Vnější průměr distální části musí být maximálně 4,0 mm a proximální části maximálně 5,0 mm.

- Vnější průměr tubulární části musí být maximálně 5,0 mm a minimálně 2,7 mm dle velikostní varianty.

- Vnitřní průměr vstupního segmentu musí být minimálně 2,1 mm.

- Vnitřní průměr výstupního segmentu musí být minimálně 1,3 mm.

- Vnější průměr bulbózního zakončení musí být maximálně 6,4 mm.

2.4 Vizuální kontrola

- Shunt musí být transparentní nebo poloprůhledný, aby byla umožněna vizuální kontrola průtoku krve.

2.5 Konstrukční varianty

Shunt musí být dostupný v několika funkčních konstrukčních variantách podle potřeby individuální volby chirurgického výkonu dle peroperační situace:

- Vnitřní rovné provedení (internal straight) – s možností:

  - plného vyztužení (pružinová spirála po celé délce) minimálně v rozměrech 3mmx4mm, 3mmx5mm, 4mmx5mm,

  - centrálního segmentu bez výztuže minimálně v rozměrech 3mmx4mm, 3,5mx4mm, 3,5mmx5mm, 4mmx5mm,

  - musí být dostupné v délce 10 cm.

- Vnější zakřivené provedení (external loop) – s možností:

  - plného vyztužení (pružinová spirála po celé délce) minimálně v rozměrech 3mmx4mm, 3mmx5mm, 4mmx5mm,

  - centrálního segmentu bez výztuže minimálně v rozměrech 3mmx4mm, 3,5mx4mm, 3,5mmx5mm, 4mmx5mm,

  - musí být dostupné v délce 30 cm.

2.6 Kompatibilita a použití

Shunt musí být kompatibilní se standardním peroperačním postupem karotické endarterektomie, včetně výplachu heparinizovaným fyziologický roztokem.

Shunt nesmí vyžadovat použití speciálních nástrojů mimo běžné cévní instrumentárium.