## List1
Endoskopická sušící skříň pro EC, PMDV / FN Brno
Dodavatel: | Suppmed s.r.o. U nákladového nádraží 1949/2 130 00 Praha 3 IČO 24170674 | Radix CZ s.r.o. Čáslavská 231 284 01 Kutná Hora IČO 26774321
Počet kusů: | 1 | 1
Nabídnutý typ: | Wassenburg DRY320 | EDC 10
Celková cena: | 680 000,- Kč bez DPH 142 800,- Kč 21% DPH 822 800,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti | 634 321,- Kč bez DPH 133 207,- Kč 21% DPH 767 528,- Kč vč. DPH dopravy, instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 1 000 000,- Kč vč. DPH | Úhrada z finančních prostředků FN Brno (havárie) - odhad ceny 1 000 000,- Kč vč. DPH
Technické parametry: | splněny | nesplněny
Záruční lhůta: | 24 měsíců | 24 měsíců
Servis: | neuvedeno | neuvedeno
Platební podmínky: | Platba faktury bude provedena na základě jedné faktury-daňového dokladu a bude rozložena do 4 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky. | Platba faktury bude provedena na základě jedné faktury-daňového dokladu a bude rozložena do 4 rovnoměrných splátek, úhrada první splátky bude 60 dnů od data vystavení, úhrada každé další splátky vždy 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS | 6 týdnů od podpisu KS
Vyjádření uživatele EC: | Nabídka od firmy Suppmed plně vyhovuje našim požadavkům. Žádám o dodání validačního protokolu o délce uchování endoskopů, protože se v jednotlivých dokumentech liší. Vzhledem k tomu, že nynější skříně jsou značky Wassenburg, lze použít náhradní díly ze stávajících skříní. Za EC je vhodnější nákup skříně od firmy Suppmed. | Firma Radix nemá uživatelské menu v ČJ. Podrobné informace o sušící skříni byly dodány v anglickém jazyce.
Vyjádření OZT: | V nabídce od společnosti Suppmed je sporný bod v délce skladování endoskopů. V nabídce je uvedena doba skladování až 30 dní, v manuálu pouze 72 hodin. Prosím o zaslání vyjádření o délce skladování endoskopů výrobcem. Ostatní technické parametry nabídka splňuje | Nabídka od společnosti Radix CZ nesplňuje zadané podmínky. Není uživatelské menu v češtině. Hloubka skříně je větší než je požadována. Dodán pouze manuál v AJ. V nabídce se neuvádí, zda budou dodány veškeré konektory pro napojení endoskopů. Nedohledal jsem parametry pro pracovní teplotu ani připojení na rozvody medicinálních plynů vč. rozmezí tlaků. V nabídce uveden výklopný systém, v AJ manuálu nedohledáno
Vysvětlení nabídky od firmy Suppmed, s.r.o. | Společnost Suppmed, s.r.o., tímto garantuje bezpečnou dobu skladování v délce 14 dnů v sušící a skladovací skříni Wassenburg Dry320 po zpracování flexibilních endoskopů dvoustupňovou autodezinfekcí. (v technické specifikaci jsme požadovali min. 7 max 30 dní) - tedy nabídka firmy Suppmed požadavky splňuje
Vyjádření vedoucí ObO: | Doporučuji k realizaci. Nabídka splnila jako jediná zadání.
Vyjádření ředitele: | Schvaluji a potvrzuji výběr dodavatele v.z. NOM
Datum rozhodnutí: | 2017-09-08