### Příloha č. 17

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 17 veřejné zakázky

| Zboží: | Technologie k detekci sentinelových uzlin fluorescencí ICG |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

Medicínské požadavky – požadováno pro výkony:

- Možnost mappingu u sentinelových uzlin u karcinomu děložního čípku, vulvy, endometria a prsu laparoskopickou nebo abdominální sondou

- Možnost navigace v provedení systematické pánevní a aortokavální lymfadenoektomie

- Možnost zobrazení ohraničení maligního nádoru nebo jeho metastáz

- Možnost hodnocení perfuze střeva s anastomozou nebo perfuze derivační anastomosy močových cest u zadních a předních exenterací u multidisciplárních operací zhoubných gynekologických nádorů

- Možnost hodnocení poruchy pasáže lymfatických cest po radikálních operacích v pánvi a prsu

- Možnost hodnocení metastatického procesu v oblasti epigastria

- Splnění výše uvedených medicínských aplikací dokumentováno nejméně 10 meta-analytickými publikacemi (literaturními údaji) nebo nejméně 150 jednotlivými publikacemi ohledně nabízeného přístroje. Seznam publikací přiložit zvlášť jako přílohu k nabídce.

Technické požadavky:

Hlavní monitor:

- LED Full HD technologie

- Úhlopříčka min. 32"

- Rozlišení min. 1920x1080 pixelů

- Kontrast min. 1400:1

- Response time 8 ms

- Medicínský atest

- VESA rozteč pro montáž na kloubové rameno nebo samostatný stojan

- Antireflexní, odolný proti desinfekci

Kamerová jednotka, zdroj studeného světla:

- Rozlišení min. 1920x1080 pixelů

- Videoprocesor ovládající min. Full HD 1920x1080 zobrazení

- Laser fluorescenční navigace

- Fluorescenční zobrazení tkání pracující na základě identického (stejného) světelného zdroje a videoprocesoru pro bílé světlo na principu LED a pro infračervené světlo (NIR), bez přídatných nebo dalších zdrojů

- Simultánní zobrazení („overlay”) bílého světla v plných barvách ve Full HD a fluorescenčního zobrazení umožňující kontinuální nepřerušované zobrazení a překrývání během operace

- Videoprocesor a světelný zdroj schopen 3 typů fluorescenčních obrazů, barevně segmentovaného, simultánní fluorescenční mode na pozadí full HD laparoskopického obrazu v bílém světle a černobílý ICG obraz

- Infračervené („near infrared“) záření optimální vlnové délky 805 nm pro indocyaninovou zeleň s redukovanou interferencí

- Barevně odlišený na 4-barevné škále, segmentovaný mód ve Full HD s automatickým a plynulým přechodem dle dané intensity signálu, umožňující odlišení lymfatických kanálků a sentinelových uzlin první a druhé etáže a nesentinelových uzlin

- Možnost individuálního nastavení konfigurace kvality obrazu pomocí změn ostrosti obrazu, světelnosti, saturace červené a modré barvy v relaci k maximálním hodnotám a průměrné balance.

- Kvantitativní instantní automatické odlišení a analýza uzlin nasycených ICG ve 4 barvách (4 stupně odlišení barevné škály) bez nutnosti dalších regulací, změn intensity nebo změn NIR spektra

- Možnost zvyšování úrovně fluorescence průběžně přes barevnou škálu 4 různých barev, umožňující kvalitativní barevný mapping jednotlivých anatomických struktur

- Během operace je možno na obrazovce zobrazit 4 mody současně v černobílém obraze, barevném fluorescenčním, segmentovaném 4 barevném fluorescenčním a klasickém laparoskopickém full HD bílém světle s výběrem hlavního modu nebo kombinacemi modů operatérem z hlavy abdominální kamery v jednom kroku

- Světlo emitující dioda laserového zdroje (kategorie 3R dle IEC 60825-1:2007), který umožňuje Full HD viditelný obraz v reálném čase včetně současného NIR obrazu (simultánně)

- Aktivace laserového systému elektronicky na hlavě abdominální kamery, umožňující přepnutí mezi denním světlem a NIR v jednom kroku

- NIR charakteristika: vlnová délka 805 nm, 20 pulsů/sec, výkon 2mj/sec, divergence paprsku 75 ° (±5 °)

- Laserový indikátor zapnutí na hlavě abdominální kamery

- Možnost individuálního nastavení a uložení pro jednotlivé uživatele

- Video výstupy HD-SDI, DVI

- Subminiaturní servisní port

Abdominální kamera (sonda) se zobrazením v bílém světle a NIR černobílém obraze:

- Zobrazení min. FULL HD 1980x1080

- Schválené medicínské využití viz výše uvedené aplikace

- Rozsah zobrazovaného pole min. 20x11,5 cm

- Požadovaná ochranná manžeta objektivu, intuitivní ovládání funkcí tlačítky na hlavě kamery a možnost podsvícení

- Duální světelný zdroj na hlavě kamery

- Možnost pracovní vzdálenosti v rozmezí 10 - 40 cm a možnost úchytu na operačním rameni.

- Operace na operačním sále za plného osvětlení

- Simultánní nepřerušovaný fluorescenční image a obraz v bílém světle způsobem překrývání v reálném čase bez zpoždění

- Barevně segmentovaný modus na 4barevné škále k detailnímu odlišení sentinelových uzlin 1. a 2. etáže a nesentinelových uzlin

- Možnost vizuálního zhodnocení krevního toku v cévách včetně mikrocévního zásobení

Endoskopický vozík:

- vozík pro medicínské využití

- centrální vypínač s ochranou proti přepětí

- antistatická úprava

- 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich brzděná

- pohyblivé nastavitelné kloubové rameno pro uchycení hlavního monitoru

- uzavřená zadní strana vozíku

- součástí dodávky příslušenství: držák infuzních lahví/vaků, uzemňovací a síťové kabely ke všem dodaným přístrojům