### Příloha č. 1

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 1 veřejné zakázky

| Zboží: | Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou) |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

- přístroj musí být ergonomický dle zásad „best practice“ a s nízkou váhou pro případný převoz po oddělení

- minimálně 21“ monitor s FullHD rozlišením stranově a výškově stavitelný na rameni polohovatelném v osách x, y a z

- frekvenční rozsah přístroje minimálně v rozsahu 1 až 20 MHz, dynamický rozsah více jak 250 dB, maximální snímkovací frekvence více jak 1000 Hz

- výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu

- sleep mód umožňující naběhnutí přístroje do provozního režimu po převozu do max. 20 sekund

- technologie širokopásmového zpracování signálu pomocí širokopásmového tvarovače signálu, tzv. broadband a širokopásmových sond s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí (nikoliv pouze změny diskrétních frekvencí, tzv.multiherz)

- ovládání přístroje pomocí „tabletového“ dotykového displeje s velikostí min. 12“

- 4 aktivní porty pro připojení pinless zobrazovacích sond (nikoliv dopplerovských/tužkových sond)

- jednotlačítková optimalizace upravující 2D i dopplerovské módy (automatická úprava nulové linie, zisku a rychlosti u spektrální křivky, automatické umístění a nastavení optimálního úhlu ROI barevného Dopplera i automatické nastavení směru průtoku cévou)

- záznam obrazové informace na interní HDD o velikosti minimálně 1 TB

- archivace snímků min. ve formátech: systémová data, PC formát, DICOM

- archivace obrazových dat v původní formě s možností úpravy základních parametrů na uložených smyčkách, v PC i DICOM formátech

- přístroj musí být vybaven USB portem pro připojení USB flash disku nebo externího HDD a DVD mechanikou pro export na DVD nosiče

- černobílá tiskárna s digitálním vstupem umístěna v dosahu sedící obsluhy, nejlépe na ovládacím panelu

Požadovaná zobrazení:

- vysoce kvalitní 2D zobrazení s možností harmonického zobrazení na všech sondách

- M-mód, anatomický M-mód

- M-mód barevný doppler

- M-mód tkáňový doppler

- THI s pulsní inverzí

- barevný doppler

- širokopásmový barevný doppler

- simultánní 2D a M-mód

- energetický doppler

- duplexní a simultánní 2D/PW doppler

- duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera

- duplexní barevný doppler a CW doppler

- High-PRF PW doppler

- color TDI a PW TDI

- duplexní 2D, barevný doppler a PW doppler

- duplexní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler

- nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler

- nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler

- duální zobrazování

- HD zoom (write)

- modul pro kontrastní látky s možností duálního zobrazení fundamentál. zobrazení a kontrastní zobrazení, flash imaging, nastavitelná délka smyčky pro kontrast až 10 minut, možnost kvantifikace až v 10 uživatelem stanovených oblastí

- odstranění šumu (tzv. speckle reduction) ve více krocích (nikoliv pouze on/off)

- real-time současné zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

Další technická specifikace:

- přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM včetně Worklist, Structured Reporting a Query/Retrieve (včetně multimodality Q/R - možnosti porovnání UZV obrazu s obrazem pořízeným pomocí CT/MR na monitoru UZV).

- přístroj musí umožňovat současné zobrazení dříve provedené studie s real-time prováděnou studií na monitoru přístroje

- přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání

- součástí dodávky musí být programové vybavení pro obecné zobrazování (zejména pro vyšetření orgánů dutiny břišní a gynekologii, přednastavení pro cévní aplikace)

- možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- možnost automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) na živé i zamražené doppler. křivce

- přístroj musí být upgradeovatelný o rozšíření o real-time synchronizované zobrazení a fúzi UZ obrazu s vyšetřením provedeným na CT, MRi, PET-CT, PET-MR na displeji ultrazvukového přístroje, umožňující i magnetickou navigaci bioptického kanálu při intervenčních výkonech. Toto rozšíření musí být dostupné pro všechny nabídnuté sondy.

Technická specifikace sond:

- konvexní sonda pro diagnostiku orgánů dutiny břišní, frekvenční rozsah min. 1 - 5 MHz, technologie elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT element (technologie single crystal, monokrystal), shear-wave elastografie, PW včetně high PRF, velikost výseče více jak 100°,

- intrakavitální sonda pro vaginální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 3 - 10 MHz

- lineární sonda pro cévní diagnostiku s frekvenčním rozsahem min. 4 - 12 MHz, velikostí aktivní plochy pod 40 mm

- všechny sondy musí být s pinless konektory a nelámavým kabelem,

- přístroj musí podporovat připojení matrixových sond

- kompatibilita sond s přenosným ultrazvukovým přístrojem