### Příloha č. 12

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 12 veřejné zakázky

| Zboží: | Stůl operační, mobilní, elektricky polohovatelný |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 2 |

Prodávající je jako součást dodávky povinen provést demontáž původních pevně zabudovaných operačních stolů, zakrytí montážních otvorů po demontovaných stolech a úpravu podlahy sálů po výměně.

Detailní specifikace Zboží:

- Elektromechanický operační stůl s výměnnou deskou a transportním vozíkem výškově nastavitelným; počet výměnných desek – 2 ks ke stolu; počet transportních vozíků – 2 ks ke stolu

- Operační stůl musí sestávat z mobilní základny a výměnných desek s motoricky ovládanými pohyby a příslušenství

- 5 dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000 x 520 mm

- Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním pozice

- Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

- Nosnost operačního stolu min. 360 kg

- Kombinované polohování operačního stolu:

  - Elektrické polohování:

    - Základna operačního stolu zabezpečí:

      - Nastavení výšky pracovní desky min. 650 – 1100 mm

      - Motorický podélný posun min. 300 mm

      - Polohu Trendelenburg/AntiTrendelenburg min. ± 45°

      - Boční náklon pracovní desky min. ± 28°

      - Kombinace Trendelenburg 30° s boční náklonem 20°

    - Výměnná deska stolu zabezpečí:

      - Polohování nožní části vertikálně min. ±90° (současně nebo i samostatně)

      - Polohování zádové části celkový rozsah pohybu min. 120° (přičemž zdvih min. +70°), umožňující funkci můstku (zalomením, můstek)

  - Mechanické polohování:

    - Hlavové části

    - Poloha „do kleku“, ovládaní levé i pravé části zvlášť se zarážkami pro nohy pro polohu „ve stoje“.

    - Roztažení do písmene U a V

- RTG transparentní operační deska

- Čtyřdílná nožní část

- Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. 120 hodin provozu.

- Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem)

- Bezdrátový ovladač s LCD displejem (komunikace v českém jazyce) s možností uložení nejpoužívanějších poloh

- Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)

- Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu (bezešvé matrace z PUR pěny)

- Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu

- Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování (s výjimkou hlavové desky))

- Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta

- Poloha „do kleku“, ovládaní levé i pravé části zvlášť se zarážkami pro nohy pro polohu „ve stoje“

- Kompatibilita se stávajícími stoly Maquet 1160 „Otesus“

Medicinský účel:

- k uložení pacienta při operačním výkonu

Příslušenství:

- Anesteziologický rigidní rám nastavitelný se svorkou k EU liště – 1 kus ke stolu

- Podpora paže, laterálně i výškově stavitelná se svorkou – 2 kusy ke stolu

- Držák (druhé) ruky se svorkou – 2 kusy ke stolu

- Závěs pro horní končetinu polstrovaný (na anesteziologický rám) – 1 kus ke stolu

- Ramenní zarážky polstrované, nastavitelné, se svorkou – 1 pár ke stolu

- Boční zarážky polstrované, axiálně nastavitelné, se svorkou – 2 páry ke stolu

- Popruhy (různé délky) se suchým zipem a svorkou (hákem) pro fixaci dítěte i korpulentnějšího dospělého pacienta – 2 kusy ke stolu

- Držáky na dolní končetiny (schauty) polstrované se svorkou – 1 pár ke stolu

- Infusní stojan na EU lištu se svorkou – 1 kus ke stolu

- Svorky na EU lištu – 2 kusy ke stolu

- Stojan na sál pro příslušenství ke stolu – 1 kus ke stolu

- Gelová podložka hlavy kruhová – 1 kus ke stolu

- Gelová podložka hlavy „podkova“ – 1 kus ke stolu

- Podložka (půlválec) pod kolena – 1 kus ke stolu

- Klínový polštář 30 x 30 x 10 cm – 2 kusy ke stolu*

- Polštář obdélník pod dolní končetinu 45 x 30 x 10 cm – 1 kus ke stolu*

- Polštář čtverec nízký 25 x 25 x 8 cm – 1 kusy ke stolu*

- Gelová podložka univerzální 110 x 50 cm – 1 kusy ke stolu*

- Gelová podložka univerzální 50 x 50 cm – 2 kusy ke stolu*

- Gelová podložka pod ruku – 2 kusy ke stolu

Ad *) – pro rozměry u hvězdičkou označených polštářů a gelových podložek platí tolerance ± 15%

Další příslušenství:

- pár polohovacích třmenových svorek (americké boty) s plynovou vzpěrou, ovládání jednou rukou – 1 pár ke stolu