### Příloha č. 13

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 13 veřejné zakázky

| Zboží: | Laparoskopická věž high-end typu |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

Předmětem dodávky je technologický soubor – 4K laparoskopická věž s integrovanou technologií úzko-pásmového zobrazení pro podporu včasné diagnostiky a záchyt časných stádií onemocnění bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta (dále jen „Přístroj“).

Přístroj, který je předmětem dodávky, musí být založen na principu filtrace (selekce) určitého barevného spektra přímo ve zdroji světla, kdy následně, v kombinaci s kamerovým systémem, dojde ke zvýraznění cévní struktury. Přístroj musí umožnit detekci povrchových nádorů sliznice prostřednictvím zobrazování specifické kapilární struktury těchto nádorů.

Přístroj musí být vhodný pro všechny laparoskopické i endoskopické zákroky prováděné v rámci porodnictví a gynekologie.

Všechny níže uvedené části Přístroje tvoří jeden nedělitelný celek, tj. Zboží:

| Část Přístroje | Počet kusů této části Přístroje | Technická specifikace |
| --- | --- | --- |
| 4K UHD LCD monitor s úhlopříčkou 55” | 1 | - úhlopříčka 55“, certifikace MDE - 4K UHD rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 - umístění monitoru na samostatném stojanu - součástí UHD kabel s min. délkou 8,0 m a pojízdní stojan s nastavitelnou výškou monitoru - svítivost min. 500 cd/m2 - kontrast min. 1400:1 - obrazové vstupy alespoň: 1x HDMI, 1x DVI-D, 5x 3G/HD/SD-SDI - obrazové výstupy alespoň: 1x DVI-D, 5x SD/HD/3G-SDI - zobrazovací úhel 178° všemi směry - určeno hlavně pro plánované výkony |
| 4K UHD LCD monitor s úhlopříčkou min. 31” | 1 | - úhlopříčka min. 31“, certifikace MDE - 4K UHD rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 - umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni a na stropním rameni - určeno hlavně pro neplánované urgentní výkony - schopnost nastavení různých scanovacích režimů - obrazové vstupy alespoň: 1x HDMI; 5x 3G/HD/SD-SDI; 1x DVI-Dobrazové výstupy alespoň: 5x 3G/HD/SD-SDI; 1x DVI-D - svítivost min. 450 cd/m2 - kontrast 1400:1 |
| 4K UHD kamerová jednotka | 1 | - kamerová jednotka pracující ve 4K UHD rozlišení (2160 řádků) - volitelná rozlišení 4096×2160, 3840×2160, 1920×1080 - ovládání pomocí dotykového displeje - možnost přednastavení pro několik uživatelů (min. 10) - aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole - (řízení pomocí datového kabelu) - kamerová jednotka s podporou úzkopásmového zobrazování bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta, jiné metody (např. Biooptico) nejsou přípustné |
| Zdroj světla | 1 | - xenon 300 W - nebo LED zdroj světla s výkonem ekvivalentním 300 W xenonovému zdroji - plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou - integrovaný automatický záložní halogenový zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu nejméně 35 W nebo záložní xenonový zdroj světla o výkonu minimálně 150 W - podpora úzkopásmového zobrazování pomocí vlnových filtrů |
| 4K UHD kamerová hlava pro laparoskopické optiky | 1 | - 4K UHD kamerová hlava (2160 řádků) - upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnice - min. 3 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě – libovolné naprogramování následujících funkcí: (menu kamery, vyvážení bílé, ovládání světelného zdroje – ZAP/VYP, ovládání světelného zdroje – snížení/zvýšení intenzity osvětlení, freeze, zaznamenání fotografie, spouštění nahrávání videa, ukončení nahrávání videa, rotace pohledu laparoskopu o 180°, digitální zoom, atd.) - Ostření kamery jiným způsobem než pomocí těchto tří tlačítek - možnost automatického a manuálního ostření - podpora úzkopásmového zobrazení |
| 4K UHD laparoskopická optika, světlovodný kabel | 3 | - 4K UHD dedikovaná optika, s podporou úzkopásmového zobrazování - průměr 10 mm - úhel pohledu 0° - autoklávovatelná - sterilizační kontejner - světlovodný kabel, průměr min. 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný |
| Insuflační jednotka | 1 | - volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu - volitelná velikost insuflované dutiny - maximální průtok 45 l/min - volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině - podpora odsávání kouře integrovaným modulem řízeným HF jednotkou nebo pomocí samostatné jednotky řízené HF jednotkou - volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu - součástí ohřívací jednotka plynu ohřívající plyn na teplotu blízkou teplotě těla - součástí budou insuflační hadice; vysokotlaká hadice pro centrální zásobení CO2 hadice pro připojení tlakové láhve s CO2, 3 ks hadic s ohřevem; 20 ks filtrů |
| Multioborový elektrokoagulační zdroj | 1 | - multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu - kompletní řada alespoň monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku) - výkonový rozsah min. 0-320 W - řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením - automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie - podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření - možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně - automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů - ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) - volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace - nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje - možnost uložení rozdílných, nejčastěji používaných nastavení až pro 20 lékařů - zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji - víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta - funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole - modul pro hybridní technologii umožňující současné vzájemné působení ultrazvukového řezu a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm + min. 3 laparoskopické nástroje umožňující využít toto synergické působení UZ řezu a pokročilé bipolární energie a kabely pro jejich připojení ke zdroji - součástí dodávky musí být vozík, dvojitý pedál pro monopolární a bipolární režim, asisteční jednopedál pro bipolární režim a kabel pro řízení odsávání kouře - součástí dodávky musí být 2 ks monopolárního kabelu k laparoskopickým nástrojům, délka min. 3 m - součástí dodávky musí být 2 ks bipolárního kabelu k laparoskopickým nástrojům, délka min. 3 m - součástí dodávky musí být 100 ks jednorázových elektrod - součástí dodávky musí být 1 ks kabel k jednorázové elektrodě |
| Oplachovací pumpa | 1 | - oplachovací peristaltická pumpa - ochrana proti přetlakování - autoklávovatelné i jednorázové příslušenství - průtok: 1,8l/min, - tlak do 400 mmHg - držák pro upevnění a držák pro přenášení - součástí jsou resterilizovatelné hadicové sety, 2 ks |
| Odsávací pumpa | 1 | - odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem min. 60 l/min - podtlak až 95 kPa - umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru - součástí 2 ks odpadní láhve 2,5 l, náhradní pytlíky s víkem 30 ks - resterilizovatelné příslušenství – odsávací hadice min. 2,5 m, kanyla |
| Záznamové zařízení FULL HD | 1 | - zařízení musí umožňovat záznam video signálu o rozlišení minimálně 1920x1080p - možnost připojení zdroje video signálu kompatibilní s video výstupy DVI, HD-SDI, SD-SDI, kompozitní a komponentní - možnost připojení stávajících endoskopických, laparoskopických, robotických zdrojů video signálu - stávající kamerové jednotky: Image 1 pure HD CCU (+ kamerová hlava Image1H3-Z) od výrobce Karl Storz, CV-190 (+kamerová hlava CH-S190-XZ-E), CV-180 (+kamerová hlava OTV-S7H-N) od výrobce Olympus - instalace jednotky přímo do nabízené sestavy - záznam videa ve Full HD rozlišení 1080x1920p - Záznam videa v rozlišení minimálně Full HD 1080x1920, 60 snímků za vteřinu - záznam obrázků ve Full HD rozlišení 1080x1920p - záznam videa ve formátu MPEG4 (kódování H264) - záznam obrázků ve formátu JPG - záznam mluveného komentáře - interní pevný disk s kapacitou minimálně 256 GB - záznam videa a obrázků na USB flash paměť nebo jiné externí USB datové nebo síťové úložiště nebo na interní pevný disk - funkce streamování do LAN sítě pracoviště současně s funkcí záznamu - streamování technologií HLS (http live streaming) - SW pro funkci Dicom Worklist - SW pro ukládání na PACS ve formátu DICOM - možnost SW rozšíření o funkci konference - součástí dodávky musí být USB flash paměť o kapacitě minimálně 64 GB - při záznamu videa a obrázků na síťové datové úložiště se přesun záznamu provádí automaticky a zaznamenaná data jsou tak přístupná i v případě vypnutí záznamové a streamovací jednotky - ovládání jednotky dotykovým displejem IPS o úhlopříčce minimálně 7 palců s grafickým rozhraním - ovládání jednotky pouze autorizovaným uživatelem – uživatel se musí před používáním systému identifikovat - ruční zadání parametrů – ID pacienta, Jméno, Příjmení - zvukový konektor 3,5 mm jack pro připojení reproduktoru, reproduktor není součástí dodávky - zvukový konektor 3,5 mm jack pro připojení mikrofonu - Bluetooth funkce pro připojení bezdrátového mikrofonu, mikrofon není součástí dodávky - Musí být zajištěna kompatibilita se systémem videomanagementu Apollon používaným ve FN Brno |
| Přístrojový vozík | 1 | - izolační transformátor - nastavitelné rameno pro LCD monitor - 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich brzděná - držák infuzních vaků, lišta pro připevnění odpadní nádoby - manipulační madla - antistatická povrchová úprava - držák pro kamerové hlavy - držák pedálu |