### Příloha č. 7

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 7 veřejné zakázky

| Zboží: | Elektrický morcelátor pro endoskopii |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

- elektronicky řízená motorová jednotka

- akustická a optická signalizace chybových stavů

- akustická a optická signalizace aktivace přístroje

- směr otáčení vpravo/vlevo

- možnost update a upgrade softwaru, min. v záruční době bezplatně

- kompletně autoklávovatelný systém

- ovládání pomocí nožního pedálu

- otáčky min. 1000 ot./min.

- velikost kanyly, nože a zavaděče v provedení 11 mm a 15 mm

- úchopové kleště, rotační, rozebíratelné, průměr 11 mm, délka min. 25 cm

- úchopové kleště, rotační, rozebíratelné, průměr 15 mm, délka min. 25 cm

- možnost jednorázových i autoklávovatelných nožů

- bezúdržbový systém – bez nutnosti promazávání a olejování

- systém pro bezpečnou morcelaci i u štíhlých pacientů

- řídící jednotka s automatickým rozpoznáním zapojené rukojeti

- možnost využití řídící jednotky i u endoskopického shaveru pro operační hysteroskopii

- požadován je morcelátor s resterilizovatelným příslušenstvím včetně jednotky, nožního pedálu a sterilizačního kontejneru.

- síťový kabel 230 V/50 Hz, min. 4 m dlouhý

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1