### Příloha č. 16

k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra II“

Detailní specifikace části 16 veřejné zakázky

| Zboží: | Anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |

Detailní specifikace Zboží:

- Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci, děti a dospělí.

- Připojení k centrálnímu rozvodu plynů s koncovkami MZ Liberec – vzduch, N2O, O2.

- Připojení k tlakovým lahvím. Umístění a uchycení tlakových lahví na stojanu přístroje. Pojízdný podvozek má brzděná kolečka nebo centrální brzdu.

- Lišta pro upevnění min. dvou odpařovačů anestetik s elektronickým snímáním průtoku.

- Přístroj musí umožňovat pořizování elektronického zápisu o provedené anestezii.

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik a jejich zobrazení po každé anestézii.

- Aktuální zobrazení nákladů použitého anestetika.

- Nastavení požadovaného procenta kyslíku v uzavřeném okruhu a kontinuální sledování průtoku v průběhu provozu.

- Měření koncentrace kyslíku v inspirační větvi pacientského okruhu.

- Minimal-flow a low-flow anestézie s těsným pacientským okruhem se systémem odtahu přebytečných plynů a návratem vzorku plynu zpět do pacientského okruhu.

- Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow anestézii.

- Průtok čerstvé směsi v rozsahu 0 až 15 l/min.

- Směšování čerstvých plynů pro O2, N2O a vzduchu vybaveno systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi.

- Dodatečný výstup kyslíku pro kyslíkové brýle.

- Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu.

- Popis tlačítek, menu a alarmů v českém jazyce.

- Integrovaný elektronický ventilátor:

  - Automatický test po spuštění přístroje.

  - Okamžité uvedení přístroje do provozu bez nutnosti testování v akutních případech.

  - Přepínání ruční a řízené ventilace jedním úkonem.

  - Kombinované ovládání ventilátoru pomocí dotykového displeje s uhlopříčkou min. 15“ a ovládacími prvky na čelní straně přístroje.

  - Základní parametry: objemová ventilace IMV, SIMV ,tlaková ventilace PCV a PCV VG s garantovaným objemem a spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou PSV.

  - Měřitelný Tv od 5 ml.

  - Dechová frekvence až 100/min.

  - Elektronický PEEP až 30 mmH20.

  - Kompenzace úniků a poddajnosti ventilačního okruhu.

  - Vizuální kontrola netěsností systémem měchu v průhledném válci.

  - Záložní zdroj el. energie pro pohon ventilátoru min. na 30 min.

  - Zobrazení spirometrie, uložení spirometrických smyček a jejich zpětné vyvolání.

- Anesteziologický monitor pevně připojený k anesteziologickému přístroji.

  - Modulární monitor s barevným dotykovým displejem s uhlopříčkou min. 15“.

  - Modul vitálních funkcí se základními parametry (3-5 svodů EKG, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2,  2x teplota, 2x IBP).

  - Monitorování všech složek anestézie s číselným zobrazením a trendem.

  - Plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty  O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2.

  - Návrat změřeného vzorku plynu zpět pacientovi.

  - Minimální alveolární koncentrace MAC, MAC přepočtený na věk pacienta.

  - Modul pro měření hloubky vědomí.

  - Modul relaxometrie.