### Příloha č. 13

**k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN Brno modernizace onkogynekologického centra III“**

**Detailní specifikace části 13 veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zboží:** | Polohovatelné lůžko s bočnicemi |
| **Počet kusů:** | 3 |

**Detailní specifikace Zboží:**

* 4dílná ložná plocha min. 200 x 85 cm, tvořená odnímatelnými plastovými díly
* bezpečné zatížení lůžka minimálně 180 kg
* polohování ložné plochy elektromotory:
  + výška ložné plochy 40 – 80 cm
  + náklon zádového a stehenního dílu
* integrované prodloužení ložné plochy minimálně 15 cm
* autoregrese zádového dílu a stehenního dílu
* pojezdová kolečka ø min. 125 mm s centrální brzdou (varianta: min. 2 individuálně brzděná, 1 kolečko s aretací pro přímý směr)
* odnímatelná čela s aretací proti nechtěnému vyjmutí
* sklopné jednodílné postranice
* ochranná kolečka v rozích lůžka
* pacientský ovladač pro polohování lůžka
* držáky na drobné příslušenství

Příslušenství:

* pasivní antidekubitní matrace s kombinovaným jádrem z PUR pěny a viskoelastické pěny
* 3 -zónová matrace pro pacienty se střední rizikem vzniku dekubitů nebo již vzniklým dekubitem I. stupně, riziko II-III, Norton 20-16
* voděodolný, paropropustný snímatelný potah se svařovanými švy a krytým zipem
* materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech
* minimální výška matrace 14 cm
* hrazda s hrazdičkou
* výškově stavitelný infuzní stojan
* držák sáčku na moč
* polička na psaní