## List1
Operační světla pro COS III, PDM + COS I, PMDV
Dodavatel: | B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 148 00 Praha 4 IČ:48586285 | MORAMEDICA SE Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 IČ: 29033811 | NIMOTECH s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno-město IČ: 18825605 | Fénix Brno, spol. s.r.o. Vackova 79 612 00 Brno- Královo Pole IČ:44961863 | Hypokramed s.r.o. Plzeňská 113, 150 00, Praha 5 IČ:49616528 | CHEIRON a.s. Ulrychova 2260/13 162 00 Praha 6 IČ: 48586285 | MAQUET Medizintechnik Vetrieb und Service GmbH Na Stržištin1702/65 140 00 Praha 4 IČ: 27611400 | RADIX CZ S.R.O. Čáslavská 231 284 01 Kutná Hora IČ: 26774321 | Technicare CZ, spol. s.r.o. Pod Myslivnou 17/360 739 24 Ostrava- Nová Bělá IČ: 26817802
Počet kusů: | 2ks COS I, PMDV + 1ks COS III, PDM
Typ COS I, PMDV: | 2ks X LED- operační světlo dvouramenné, STERIS | 2ks Sim.LED 5000/5000 SC s přípravou na HD kameru a ovládáním na zdi | 2ks Dvojkombinace operačních světel LED5SC 160 000lux/LED 5SC 160 000lux | 2ks Operační svítidlo KLS Martin marLED E9i/E9i, příprava na kameru HD | 2ks Konfigurace TruLight 5310+ TruLight 5300 | 2ks Operační světlo dvojité HyLED 760+760 | 2ks MAQUET VOLISTA | 2ks LED Operační svítidla TRILUX Aurinio LR150/LR150 se třetím ramenem pro připojení kamery | 2ks HEAL FORCE TopLED 8080
Typ COS III, PDM: | 1ks X LED- operační světlo dvouramenné, STERIS | 1ks Sim.LED 7000/5000 SC s přípravou na HD kameru a ovládáním na zdi | 1ks Dvojkombinace operačních světel Mach LED 5SC/LED 3SC, závěs průměr 70mm | 1ks Operační svítidlo KLS Martin marLED E9i/E9i, příprava na kameru HD | 1ks Konfigurace TruLight 5510+ TruLight 5300 | 1ks Operační světlo dvojité HyLED 730+760 | 1ks MAQUET VOLISTA | 1 ks LED Operační svítidla TRILUX Aurinio L160/L160 PM s přípravou pro integrovanou HD kameru | 1ks HEAL FORCE TopLED 8080
Cena COS I, PMDV: | 757 046,44.-Kč vč. DPH | 969 212,42,- Kč vč. DPH | x | 718 510,10,-Kč vč. DPH | 757 530,00,-Kč vč. DPH | 770 000,59,-Kč vč. DPH | 840 950,00,-Kč vč. DPH | 722 754.78,-Kč vč. DPH | 628 958,00,-Kč vč. DPH
Cena COS III, PDM: | 413 898,90,-Kč vč.DPH | 513 306,20 ,-Kč vč. DPH | x | 364 585.10,-Kč vč. DPH | 439 233,00,-Kč vč.DPH | 341 510,24,-Kč vč. DPH | 344 850,00,-Kč vč. DPH | 470 969,51,-Kč vč. DPH | 314 479,00,-Kč vč. DPH
Celková cena COS I, PMDV+ COS III,PDM: | 1 170 945,35,-Kč vč. DPH vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 482 518,62,-Kč vč. DPH vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 727 870,56,-Kč vč. DPH vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 083 095,20,-Kč vč. DPH vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 196 763,00,-Kč vč. DPH vč.dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 111 510,83,-Kč vč. DPH vč. dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 185 800,00,-Kč vč. DPH vč.dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 1 193 724,00,-Kč vč. DPH vč.dopravy,instalace, předvedení funkčnosti | 943 437,00,-Kč vč. DPH vč.dopravy,instalace, předvedení funkčnosti
Způsob úhrady: | Úhrada z finančních prostředků FN Brno - odhad ceny pro COS I, PMDV 600 000,-Kč vč.DPH a odhad ceny pro COS III, PDM 350 000,-Kč vč.DPH
Technické parametry: | splněny | nesplněny | nesplněny | splněny | nesplněny | nesplněny v části pro COS III splněny v části pro COS I | splněny | splněny | nesplněny
Záruční lhůta | 24 měsíců
Úrok z prodlení: | 0.2%
Platební podmínky: | Platba bude provedena ve 4 rovnoměrných splátkách, kdy první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů od vystavení faktury a každá další splátka 30 dnů od data úhrady předchozí splátky.
Termín dodání: | 6 týdnů od podpisu KS
Servis: | Praha, nástup na opravu do 24hod., servis 650,-Kč/hod bez DPH, kilometrovné 9Kč/hod bez DPH , PBTK v záruce zdarma | nástup na opravu do 24 hod. | nástup na opravu do 24 hod. | Voděrady, nástup na opravu 24-48 hod., servis 350,-Kč/hod bez DPH, kilometrovné paušální 350,-Kč bez DPH , PBTK 2000,-Kč za 1ks operačních svítidel | nástup na opravu do 24 hod. | nástup na opravu do 24 hod. | nástup na opravu do 24 hod. | Kutná Hora, Praha, Hradec Králové, Banská Bystrica, nástup na opravu do 24 hod., servis 450,-Kč/hod bez DPH, přesáhne-li cena opravy 5000,-Kč je vystaven cenový návrh na opravu, kilometrovné 7,90Kč/km bez DPH,PBTK v záruce zdarma | Ostrava, nástup na opravu do 24hod., servis 540,-Kč/hod bez DPH, kilometrovné 8Kč/km bez DPH
Vyjádření uživatele COS I, PMDV: | 4. BBraun, cena 1.170.945,35 Kč Poznámka: Typ nabízený není v přiložených dokumentech. Není jasný počet rukojetí. Výhoda: má 3 ramena | 8. Moramedica, cena 1.482.518,62 Kč Poznámka: Není jasné, zda jde závěsný systém rozšířit o 3. rameno. Nejsou uvedeny rukojeti. | 9. Nimotech, cena 1.727.870,56 Kč Poznámka: Málo rukojetí pro PDM | 2. Fénix, cena 1.083.095,20 Kč | 7. Hypokramed, cena 1.196.763 Kč Nevýhoda: V jednom setu pro PMDV nabízí dvě světla různých typů. | 3 .Cheirón, cena 1.111.510,83 Kč | 5. Maquet, cena 1.185.800 Kč Poznámka: V manuálu uvedena intenzita osvětlení 120.000 lx, ale i tak vyhovuje zadání | 6. Radix, cena 1.193.724 Kč Výhoda: má 3 ramena | 1. Technicare, cena 943.437 Kč Poznámka: Sporná intenzita světla. Sporná teplota barev. Sporné podání barev. Hloubka zaostření uvedena jinak než ve firemní dokumentaci! Chybí podrobný rozpis dodávky – co obsahuje! Není jasné, zda jde závěsný systém rozšířit o 3. rameno, nabídka uvádí „ANO“, firemní materiály možnost nezmiňují. Není specifikována příprava pro kameru. Neuvádí se možnost endomódu.
Po prostudování nabídek máme tyto poznatky, nabídky seřazeny od nejlevnější: Z hlediska COS I vzhledem k uvedeným skutečnostem u nejlevnější nabídky (Technicare), které vzbuzují pochybnosti o požadované kvalitě operačních světel, se přikláníme k druhé nabídce v pořadí (dodavatel Fénix), která obsahuje všechny potřebné informace a splňuje požadavky vyjádřené v zadávacích podmínkách (pokud budou i podle OZT splněny technické specifikace).
Vyjádření uživatele COS III, PDM: | x | x | x | 3.nabídky firmy Fénix: Operační svítidlo KLS Martin marlLED E9i/E9i + technicky splňuje, dobrá cena, má reference - méně známá firma, nemáme zkušenosti | 1.nabídka firmy Hypokramed: TRUMF TruLight 5510 + 5300 + technicky i designově nejlepší, mnoho referencí | x | 2.nabídky firmy MAQUET: Volista 400 + Volista 600 + další dle specifikace + zavedená firma, technicky splňuje parametry, cenově lepší, - neuvádí reference | x | x
z předložených nabídek po prostudování jsme setavili toto pořadí:
Vyjádření OZT- COS I, PMDV: | technické podmínky zadání splněny | závěsný systém umožňuje rozšíření o třetí rameno se zobrazovacím monitorem - nesplněno, min. 10ks resterilizovatelných rukojetí- nesplněno. | závěsný systém umožňuje rozšíření o třetí rameno se zobrazovacím monitorem - nesplněno, ovládání přímo na svítidle a na ovládacím panelu na zdi- nesplněno | technické podmínky splněny | závěsný systém umožňuje rozšíření o třetí rameno se zobrazovacím monitorem - nesplněno, min. 10ks resterilizovatelných rukojetí- nesplněno | technické podmínky splněny | technické podmínky splněny | technické podmínky splněny | teplota chromatičnosti v rozmezí 4300-4500 K- nesplňuje (v rozporu s manuálem 5100K)
Vyjádření OZT- COS III, PDM: | technické podmínky zadání splněny | COS III: endomod příp. umožňuje regulaci intenzity osvětlení na 10 % max. hodnoty-nesplněno, min. 10ks resterilizovatelných rukojetí- nesplněno. | ovládání přímo na svítidle a na ovládacím panelu na zdi- nesplněno | technické podmínky splněny | min. 10ks resterilizovatelných rukojetí- nesplněno | min. 10ks resterilizovatelných rukojetí- nesplněno. | technické podmínky splněny | technické podmínky splněny | teplota chromatičnosti v rozmezí 4300-4500 K- nesplňuje (v rozporu s manuálem 5100K)
Vyjádření ved. ObO: |  |  |  | Doporučuji k realizaci, nejlevnější nabídka splńující zadávací podmínky
Rozhodnutí ředitele: |  |  |  | souhlasím a potvrzuji výběr dodavatele(vz.NOM)
Datum rozhodnutí: | 2014-03-19