Příloha č. 11 – Medics Bender

Hlídání izolačního stavu systém Medics fy. Bender

Stávající stav:

Uvedené zařízení slouží ke kontrole izolačního stavu tzv. Zdravotnické izolované soustavy napájení (ZIS).

ZIS je určena k napájení zdravotnických přístrojů v případě, že tyto přístroje přicházejí do styku s pacientem při úkonech, kdy by mohlo dojít k úrazu el. proudem.

Z těchto důvodů je nutno průběžně monitorovat izolační stav této soustavy. Rozvody ZIS jsou označeny barevně. Jde o el. zásuvky žluté a oranžové barvy do kterých jsou tyto přístroje připojovány.

Signalizace poruchy: U žlutých a oranžových zásuvek je porucha signalizována opticky a akusticky. Akustickou signalizaci lze vypnout. K signalizaci poruch slouží panel  MK2430,MK800 nebo MK7. Na CV je montován panel MK800. Jde o paralelní panel, další panel je umístěn v prostorách operačních sálů.

Obsluha, poruchy,servis: Obsluha ze strany pracovníků CV se omezuje na občasnou kontrolu panelu při předávání služby a několikrát během služby. Pokud dojde k překročení mezní hodnoty izolačního stavu tj. – aktivaci akustického a optického signálu, zjistí pracovník ve službě, o jakou poruchu jde.

Následně informuje dispečink technických služeb, nebo stálou službu údržby, pokud k závadě dojde v mimopracovní době. Spolu se signalizačním panelem byl dodán i návod k obsluze v psané formě, který je k dispozici na CV.

Revizní prohlídky a odstraňování větších závad provádí: Opravy objednává vedoucí p.Horňák.

Vyjádření servisní firmy: viz popis výše

Tento popis nemusí být úplný a vyčerpávající a technické parametry je potřeba konzultovat se stávající servisní firmou.

Požadovaný stav:

Integrovat, zachovat stávající funkcionalitu.