## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 11/2020
Název: | Izolátory pro ředění cytotoxických léčiv
Klinika: | NL , NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace 2 ks izolátorů pro ředění cytostatik | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
podtlakový laminární box s laminárním prouděním (izolátor), třídy čistoty A pro aseptickou manipulaci a přípravu cytotoxických léčiv , splňující normu ČSN EN ISO 14644-1
odtah mimo budovu (součástí kompletní instalace a v ceně dodávky také bude: min. stavební práce/úpravy, odtahový ventilátor, zpětná klapka, napojení na stávající odtahové potrubí, propojení a pod.), dostupnost místa instalace dveřmi šíře 95 cm. Včetně závěrečné validace boxů a prostoru instalace. Dodávka tzv. na klíč.
pracovní plocha (izolátoru) min. (h) 520 x (d) 1100 x (v) 600 mm
vyjímatelná pracovní plocha - nerez
přední průhledný vyklápěcí kryt vybavený dvěma rukávovými otvory
rukávové otvory průměru min. 270 mm s náramky a manžetovými kroužky
osvětlení pracovní plochy (min. 500 luxů)
min. 2 elektrické voděodolné zásuvky s vlastním jističem v prostoru boxu
hlavní i výfukový HEPA filtr s dlouhou životností ( min. 5 let)
2 transportní boxy s HEPA filtrem vybavené blokováním dveří (např. elektromagnetickým časovým zámkem)
řídící systém s automatickým řízením funkcí, včetně testů netěsnosti, celistvosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v ČJ, s pamětí ( min. datum, čas a výsledek posledního testu)
akustická a optická signalizace poruchových stavů (např. podtlak, těsnost rukavic, …)
Izolátor musí umožnovat kontrolu celistvosti ke splnění vyhl. 84/2008
bezkontaminační (bezpečná) výměna HEPA filtrů
vnitřní ventilátor(y) s nastavitelnou rychlostí
nízká hlučnost (max. 65 dB),akustický tlak LpA = 49,8 ± 3,2 dB
umístění na stativ (podstavec)
stativ (podstavec) součástí dodávky
instalační validace v místě instalace (linearita a rychlost proudění, aerosolový test, čistota prostorů atd.) v ceně nabídky
napájení 230V/50Hz
Příslušenství v rámci dodávky
vestavěný min. 17" LCD monitor s dotykovým displejem (umístěný uvnitř boxu, na zadní stěně) - specifikaci doplní CI
vestavěná čtečka čárových kódů (2D) a RFID čipů - specifikaci doplní CI
prostupy pro kabeláž na připojení LCD monitoru a čtečky kódů/čipů k PC
posuvné podnosy mezi transportní a pracovní komorou
nožní spínač otevírání komor nebo jiný způsob otevírání bez nutnosti vytažení rukou z pracovního prostoru
vyjímatelná závěsná nerezová tyč v pracovní komoře
laboratorní váhy: váživost min. 4 kg, přesnost 0,01 g , určené do laminárního prostředí
spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje (rukávce, …)
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE
Změnit oblast tisku

## Specifikace CI
Název: | RFID čtečka karet
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
Frekvence 13.56 Mhz
Anténa PCB Aircol
rozhraní USB
Operační režimy: USB emulátor klávesnice, USB virtuální COM port obousměrný, přímý přístup k RFID modulu - transparetní režim
podpora karet: Mifare Classic 1k, 4k DESfire EV1 Mini, PlusS ProX SmartMX Ultralight, UltralightC Legic Advant SLE44R35, SLE66Rxx
dosah 100mm
Pracovní teplota - 25 °C až + 80 °C
Max Rozměry (Š x V x H): 88 x 56 x 18 mm
napájení max :5V (USB)
Příslušenství: držák, kryt
Podpora OS: Linux, Win XP, Vista, 7, 8, 10
Název: | převodník ethernet na USB 2.0
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
převodník Ethernet vs USB. 2.0
rozhraní Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T. USB: 2 x USB 2.0 Hi-Speed (type A)
Komunikační protokol: TCP/IP
Konfigurace: Setup utility (Device Server Setup), Web prohlížeč, TELNET
Max Rozměry: 100mm × 100mm × 25,5mm
Napájení: AC adapter AC 240/100V 50/60Hz (zdroj součástí balení)
Max Spotřeba: 2.5W (DC 5V 0.5A) bez USB
Podpora OS: Windows 10 (32/64bit), Windows 8/8.1 (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32bit), Windows 2000, Windows Server 2012/2008/2003 (32/64bit), Mac OS X