## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 2020_36
Název: | Operační stůl
Klinika: | COS III - PDN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Operační stůl systémový s elektromechanickým polohováním
1x základna mobilní s bezdrátovým ovladačem
1x operační deska univerzální osmisegmentová
1x karbonová deska 1800 mm, možnost 3D snímkování v délce 1200 mm, včetně vozíku
1x operační deska traumatologická vč. extenčního zařízení - RTG transparentní v pánevní oblasti, 2 trakční tyče s jedním trakčním zařízením, dvoudílná deska pod nohy pacienta, trakční kolík, rotační a kyvný adaptér, šaut pro upevnění zdravé nohy , prodloužení eurolišty
2x transportní vozík pro přesun operační desky nebo celého stolu
Vlastnosti operačního stolu
Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním orientace desky
Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky
Nosnost operačního stolu - základna mobilní - přemístitelná transportním vozíkem min. 360 kg
Kombinované polohování operačního stolu ​- pomocí dálkového ovladače nebo integrovaného ovládání na operačním stole
RTG transparentní operační deska max. Šířka 590 mm vč. eurolišt
Napájení z bezúdržbové baterie, výdrž baterie min. 5 dní provozu v závislosti na četnosti přestavění
Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem), včetně funkce „čištění“, kdy základna bez desky vyjede automaticky do nejvyšší polohy. Umístěný na boční straně základny – nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí desky
Bezdrátový ovladač, tlačítková volba: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., naklápění do stran, podélný posun, polohování zádové sekce (dolní i horní) a podložek nohou (současně i zvlášť). Zobrazení stavu nabití baterie stolu i ovladače
Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)
Polstrování univerzální desky operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu. Min. 8 cm vysoké dvouvrstvé polstry snižující riziko vzniku proleženin
Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu
Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování (s výjimkou hlavové desky))
Základní „nulová“ poloha zadaná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta
Elektrické polohování základny:
Nastavení výšky pracovní desky min. 625 - 1160 mm
Trendelenburg/AntiTrendelenburg min. ± 45°
Boční náklon pracovní desky min. ± 28°
Kombinace Trendelenburg 30° s boční náklonem 20°
Elektrické polohování univerzální desky:
Motorický podélný posun min. 400 mm
Polohování nožní části min. -110°/+90°, ovládaná levá i pravá část zvlášť
Polohování dolní zádové části +90°/-90° umožňující funkci můstku
Mechanické polohování univerzální desky:
Hlavová část-dvoukloubová stavitelnost
Čtyřdílná nožní část (roztažitelná do písmene V a U), nastavení polohy „do kleku“ bez dalších přidaných zařízení, nosnost při poloze v kleku pro pacienty 245 kg
Elektrické polohování extenční desky:
Motorický podélný posun min. 170 mm
Polohování zádové části +70°
Mechanické polohování extenční desky:
Hlavová část s dvoukloubovým mechanismem
Horní zádová část +90°/-60°
KOMPATIBILITA S OPERAČNÍM STOLEM MAQUET OTESUS 1160 a ALPHAMAQUET 1150
Příslušenství v rámci dodávky
1x Anesteziologická zástěna vč. svorky
2x Anesteziologická podpěra ruky vč. svorky
3x Poutací pás na tělo
3x Poutací pás na dolní končetinu
1x Polštář „tunel“ mezi nohy při poloze na boku
1x Stehenní držák pro artroskopii kolene
1x Válec pod koleno pro operace tibie, vč. Svorky
1x Gelový polštář klínový
1x Gelový polštář pro polohu na boku cca 520 x 230 x 410 mm, tolerance ± 10 mm
1x Gelový polštářek pro podkládání pacienta, rozměr cca 100 x 60 x 290 mm, tolerance ± 5 mm
1x Gelový polštářek pro podkládání pacienta, rozměr cca 120 x 70 x 340 mm, tolerance ± 5 mm
1x Podpěra pro sádrování pánve
2x trakční boty kovové včetně příslušných výplní a upínačů nohy
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Změnit oblast tisku