## Technická specifikace
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 10 / 2021
Název: | Laparoskopická věž 4K s modulem ICG
Klinika: | CHK - PNBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Monitor, 2 ks
medicínský atest
LCD technologie
úhlopříčka min. 31"
rozlišení obrazu 3840 x 2160 px
poměr stran 16:9
zobrazovací úhel 178 stupňů všemi směry
svítivost min. 350 cd / m2
kontrast min. 1000:1
video vstupy plně kompatibilní s dodávanou kamerovou jednotkou dle technologie výrobce
Kamerová jednotka, 1 ks
medicínský atest
rozlišení 3840 x 2160 px
podpora CCD nebo CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice pouze připojením periferie
možnost ovládání nastavení ve sterilním poli pomocí tlačítek na kamerové hlavě i v nesterilnímprostředí z kamerové jednotky
video výstupy plně kompatibilní s video vstupy dodávaných monitorů dle techniologie výrobce
video výstupy min. 1 x HD-SDI (pro videomanagement), 2 x pro dodávané monitory dle technologie výrobce
provádění white balance z kamerové jednotky nebo z kamerové hlavy
jednotka musí podporovat zobrazení min. overlay, NIR spektrum a VIS obraz
možnost elektronického zvýšení nebo snížení intenzity fluorescenčního módu
video kabely pro propojení jednotky s oběma dodávanými UHD monitory
součástí dodávky bude koaxiální HD - SDI kabel s BNC zakončeními pro připojení jednotky do videomanagementu min. 5 m - 1 ks
Kamerová hlava, 1 ks
medicínský atest
rozlišení 3840 x 2160 px, plná kompatibilita s dodávanou kamerovou jednotkou
CCD nebo CMOS technologie
hmotnost max. 350 g
integrovaný upínací mechanismus kompatibilní s rigidními optikami všech výrobců
možnost ostření a zoomu přímo z kamerové hlavy
podpora ICG fluorescence (např. formou překrytí skutečného barevného obrazu s NIR spektrem v nereálných barvách)
podpora zobrazení min. 3 režimů: overlay, NIR spektrum a VIS obraz
zobrazení různé intenzity signálu pomocí odlišné intenzity overlay zobrazení
Světelný zdroj, 1 ks
medicínský atest
LED technologie se svítivostí adekvátní 300 W xenonové výbojky
životnost LED zdroje min. 10.000 hodin
LED technologie pro VIS a NIR spektrum
plynulá regulace intenzity světla
automatická regulace intenzity (např. propojením s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu)
zadavatel bude akceptovat řešení samostatného světelného zdroje, sdruženého zdroje světla i integrovaného zdroje světla s kamerovou jednotkou
Optiky, 3 ks
medicínský atest
průměr 10 mm
délka 300 mm
úhel pohledu 30 stupňů
vhodná pro ICG zobrazení
autoklávovatelná dle vyhlášky 306 / 2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min)
sterilizační kontejner ke každé dodávané optice
Světlovodný kabel, 3 ks
medicínský atest
průměr min. 4,25 mm
délka min. 3.000 mm
vhodný pro ICG zobrazení
autoklávovatelný dle vyhlášky 306 / 2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min)
Insuflátor, 1 ks
volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu
intuitivní a jednoduché ovládaní
automatikcé odpouštění plynu při přetlaku
možnost připojení k tlakové lahvi na CO2 i k centrálnímu rozvodu CO2
nastavitelný tlak v rozsahu 3 - 25 mmHg
maximální průtok min. 40 l / min
akustický a optický alarm, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, přetlaku v insuflované dutině, ….
součástí dodávky bude: min. 2 ks resterilizovatelných dle vyhlášky 306 / 2012 Sb. (ve 134 °C, 7 min) insuflačních hadic s předehřevem plynu, 1 ks hadice pro připojení insuflátoru na tlakovou lahev CO2, 1 ks klíče k výměně tlakových lahví, 1 ks hadice pro připojení insuflátoru k centrálnímu rozvodu CO2 délka min. 5 m s koncovkou do rozvodu Dräger, min. 10 ks filtrů mezi insuflátor a insuflační hadici
součástí dodávky je samostatná jednotka pro ohřev plynu pro ohřev CO2. Zadavatel bude akceptovat i variantu, kdy ohřev plynu bude sdružený nebo integrovaný s insuflační jednotkou
Elektorchirurgický generátor, 1 ks
medicínský atest
multioborový generátor pro laparotomickou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a kougulaci (min. čistý řez, smíšený řez, sprejová koagulace, resekce ve fyziologickém roztoku)
maximální výkony min. 300 W na monopoláru i bipoláru
min. 2 bipolární a min. 2 monopolární výstupy
automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
možnost uložení min. 10-ti uživatelských nastavení
ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
možnost připojení bezdrátového nebo drátového ovládacího nožního spínače
možnost přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operatérem, bez nutnosti dotyku s displejem
volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace
nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje nebo tlačítek na čelním panelu
možnost nastavení hlasitosti výstražných tónů
akustická i optická signalizace chybových hlášení
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
možnost koagulace větších cév až do průměru 7 mm
plná kompatibilita s přístrojem pro disekci vodním paprskem (Erbejet 2 - vybavení kliniky)
plná kompatibilita s přístrojem pro argon-plasmovou koagulaci (APC3 - vybavení kliniky)
Příslušenství
programovatelný nožní spínač 1 ks
kabel pro připojení NE min. 1 ks
min. 50 ks dělených neutrálních elektrod doporučených výrobcem generátoru
bipolární nástroj pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm kompatibilní s dodanou koagulací autoklávovatelný dle vyhlášky 306 / 2012 Sb. (134 °C, 7 min) , 1 ks
bipolární nástroj pro řez a koagulaci tkáně o délce 350 mm a průměru 5 mm. Čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované,. Celkový nástroj se skládá z kovové ručky, vnitřního insertu, šhaftu a izolační bužírky autoklávovatelný dle vyhlášky 306 / 2012 Sb. ( 134 °C, 7 min) , 1 ks
Laparoskopická oplachová pumpa, 1 ks
medicínský atest
universální pumpa pro laparoskopii a laparotomii
ovládání oplachu je min. realizováno pomocí čelního panelu přístroje buďto formou dotykového displeje nebo tlačítek (dle technologie výrobce)
jednoduché a intuitivní ovládání
maximální průtok min. 1,8 l / min
maximální tlak min. 300 mmHg
součástí dodávky bude min. 5 ks autoklávovatelných dle vyhlášky 306 / 2012 Sb. (ve 134 °C, min. 7 min) hadic pro oplach a veškerý jednorázový spotřební materiál pro min. 10 výkonů
Laparoskopická odsávací pumpa, 1 ks
medicínský atest
universální pumpa pro laparoskopii a laparotomii
ovládání sání je min. realizováno pomocí čelního panelu přístroje buďto formou dotykového displeje nebo tlačítek (dle technologie výrobce)
jednoduché a intuitivní ovládání
max. podtlak min. 60 kPa
min. sací výkon 30 l / min
zadavatel bude akceptovat i realizaci sdružené nebo integrované oplachové a odsávací pumpy
součástí dodávky bude min. 5 ks autoklávovatelných (ve 134 °C, min. 7 min, dle vyhlášky 306 / 2012 Sb.) odsávacích hadic a veškerý jednorázový spotřební materiál pro min. 10 výkonů
Přístrojový vozík, 1 ks
medicínský atest
izolační transformátor
výškově nastavitelná ramena pro 2 ks LCD monitorů
4 pojízdná kolečka z nichž min. 2 s brzdou
držák infuzních vaků
držák pro kamerovou hlavu
držák nožního spínače / nožních spínačů
manipulační madla
antistatická povrchová úprava
centrální zapnutí / vypnutí všech instalovaných zařízení
zadní přístrojový kryt vozíku
napájecí kabely a kabely na ochranné pospojování ke všem dodávaným přístrojům
napájecí kabely a kabely na ochranné pospojování k přístrojovému vozíku min. 5 m

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7