## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 2021_015
Název: | Echokardiograf pro PAČ
Klinika: | PAČ - PDN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Základní požadavky
Echokardiograf vhodný povyšetření všech věkových kategorií
Framerate až 1000 fps, podpora vícenásobné fokusace
Podpora HW a SW pro real time 3D TEE a TTE echokardiografii
Podpora sond single crystal, podpora maticových sond – sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvourovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině)
Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond) pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI)
Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji)
Technické vlastnosti
elektronicky stranově a výškově nastavitelný ovládací panel
Zobrazovací LCD displej, velikost min. 22"
Ppomocný dotykový LCD displej, velikost min. 12"
Minimálně 5 aktivních konektorů pro připojení sond
Záložní napájení přes akumulátor nebo UPC
Mobilní (pojízdná) verze přístroje
Kompatibilní s UZV sondami na pracovišti - GE typ: M5sc, 6S-D, 12S-D, C2-9-D, 4V-D
Zobrazení:
Velocity tracking PW doppler , HPRF (10 m/s)
CW/SCW doppler
Color Flow - barevný doppler, Color M-mód, aktivní na všech sondách včetně TEE
2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 2 na sondách TEE
M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase
Automatická optimalizace obrazu – pro 2D, TGC a dopplerovské zobrazení
Anatomický M-mode, obecná poloha M-kurzoru v reálném čase
Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách PW tkáňový doppler na všech kardio sondách
Vektorové zobrazení krevního toku pro zobrazení dráhy pohybu krevních buněk bez použití kontrastních látek pro lepší detekci krevního toku
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních
Zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek
Kompaundní zobrazení
4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume - 90°x90°“ z jednoho tepového cyklu - v reálném čase bez skládání
BiPlane a TriPlane živé zobrazení
Multislice tomografické živé zobrazení
4D color živé zobrazení
veškeré kalkulace pro kardiologické aplikace
Speciální SW pro zobrazení 2D strain včetně křivek, zobrazení tzv.: bullseye a výpočtu hodnoty globálního strainu pro LV, LA, PV, analýza pomocí metody „speckle tracking“
Sondy:
Multifreknvenční sondy s možností změny vysílací frekvence (ne broadband technologii)
2D sektorová single crystal sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah cca 1,5-4,5 MHz, zobrazovací úhel: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI)
2D/3D/live 3D multifrekvenční fázová plně elektornická (bez mechanického vychylování) sonda pro dětskou echokardiografii, frekvenční rozsah: 3 – 8 MHz, zobrazovací úhel: 115°, možnost vícenásobné aktivní fokusace, harmonické zobrazení použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
2D multifrekvenční sonda typu pro dětskou echokardiografii, frekvenční rozsah: 4 – 12 MHz, FOV – zobrazovací úhel: 105°, možnost vícenásobné aktivní fokusace, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
2D multifrekvenční konvexní sonda pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah: 2,5 – 8 MHz, harmonické zobrazení, použitelná pro všechny zobrazovací módy, možnost vícenásobné aktivní fokusace, sonda typu single crystal
2D TEE jícnová sonda, kmitočtový rozsah 3-8 MHz, sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem
Postprocessing
Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry.
Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 2D/3D/4D nasnímanými daty
Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw)
Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat.
Sdílení stejné pacientské databáze se stávajícím přístrojem a pracovní stanicí, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM)
Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů
software pro automatický výpočet indexu výkonosti levé komory, zobrazení ve formě tzv. „bull eye“ včetně zobrazení globální efektivity výkonu levé komory, taktéž ve formě zobrazení tzv. „bull eye“
Pracovní stanice
Povýšení externí pracovní stanice tak, aby mohla být využita s novým přístrojem, RAID pole 8T, přenos stávajících pacientský dat do nového archivu tak, aby bylo možno využít stávající vybavení, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu raw s veškerým vyhodnocovacím SW, možnost kvantitativní analýzy obrazu (např. z TVI zobrazení), možnost použití nástrojů 2D strain uložené datasety. PC pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj(e) a zobrazit vyšetření z kteréhokoliv přístroje na síti. Možnost odesílání dat do PACSu. Sdílení pacientské databáze i se stávajícím přístrojem.
Příslušenství v rámci dodávky
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## Specifikace CI
Funkcionalita / požadované parametry |  |  | Splňuje Ano / Ne / (není požadováno) | Poznámka dodavatele
POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘIPOJENÍ POŘIZOVANÉHO HW A SW DO SYSTÉMU FN BRNO
POŽADAVKY NA HW a SW řešení
Nová pracovní stanice dle minimální Specifikace OZT a návrhu dodavatele řešení. Příklad stanice uveden na záložce "Standard pracovní stanice"
Stanice vybavena požadovanou diskovou kapacitou dle Specifikace OZT. Systémové disky i disky úložiště musí být zabezpečeny proti výpadk a ztrátě dat dostatečou redundancí dle návrhu dodavatele řešení.
Součástí dodávky je migrace dat z původního řešení GE ECHOPAC (přesun přibližně 4TB dat).
Zadavatel požaduje upgrade stávající licence systému GE ECHOPAC z důvodu kompatibily stávajícího přístrojového vybavení kliniky.
PODMÍNKY NA PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE DO DATOVÉ SÍTĚ:
Požadavek zadavatele na drátové připojení do datové sítě FN Brno
Připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet.
Rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce.
Tento požadavek je vyžadován jen v případě, že se jedná o doménové zařízení pod správou Centra informatiky: Autentizace IEEE 802.1x (EAP-TLS a PEAPv0). Podporované certifikáty - podpora délky klíče 2048 a 4096 bitů, podpora hashovací funkce SHA-256 a SHA-512. Generování klíčů a vystavování odpovídajících certifikátů zajišťuje zadavatel (útvar Centra informatiky). Zařízení musí ověřovat důvěryhodnost certifikátu serveru.
Zařízení nesmí být provozováno v režimu bridge.
Protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím IPv4.
Podpora beztřídního adresování (dle RFC 4632).
Zařízení musí odpovídat na požadavek o odezvu ICMPv4 (ping) ze sítí, které určí zadavatel.
Povinné nastavení síťové adresy na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky zadavatele dle RFC 2131 a 2132, parametry a volby DHCP určuje Zadavatel).
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma (popis schéma viz list ZoKB a GDPR).
POŽADAVKY ZADAVATE NA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ (SW) - WINDOWS
Instalace OS a SW je v kompetenci zadavatele. Centrum informatiky FN Brno zajistí instalaci dodaného OS a zavede jej do domény fnbrno.cz. Instalaci systému i aplikací je nutné domluvit před obchodním předáním (z důvodu potvrzení fiunkčnosti řešení).
Instalace jakéhokoliv software pouze výrobcem podporované (nejnovější) verzi včetně všech vydaných a schválených bezpečnostních aktualizací. Instalace jakéhokoliv software pouze na nezbytný počet PC.
Software nesmí vyžadovat instalaci čehokoliv mimo C:\Program Files\ nebo C:\Program Files (x86)\
Instalace serverové části SW je povolena pouze do %PROGRAMFILES%, klientská část SW bude uživatelům poskytována přes DFS ze síťového úložiště. Pokud toto neumožní, bude uživatelům dodána virtualizována technologií VMware ThinApp.
Nesmí být vytvářeny složky a soubory v kořenovém adresáři systémového oddílu.
SW nesmí pro svůj provoz vyžadovat jiná oprávnění k OS, než která má v defaultním nastavení nastavena skupina Users.
Nesmí být jakýmkoliv způsobem manipulováno s oprávněním jednotlivých položek registru OS.
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovaným a standardně nastaveným firewallem v systému Windows.
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovanou a standardně nastavenou AV ochranovou používanou ve FN Brno, bez nutnosti vynechání kontroly AV adresáře aplikace.
Veškeré požadované (dokumentované) funkcionality software musí pracovat s aktivovaným řízením uživatelských účtů (User Account Control, UAC).
Pokud software vyžaduje instalaci dalších komponent, povoleny jsou pouze následující: Microsoft .NetFramework – od verze 3.5 výše, Oracle Java – pouze aktuální verze.
Pro každou instalaci dodaného operačního systému serveru či pracovní stanice musí být doložitelná licence.
Pokud je programové vybavení dodáno s HW klíčem musí HW klíč podporovat provoz ve virtualizační platformě Vmware.
Bezpečnostní aktualizace jsou instalovány bezodkladně, všechny a automaticky v době jejich vydání.
SW ke své činnosti nesmí vyžadovat: makra systému MS Office, Microsoft ActiveX, Microsoft SilverLight, Flash Player.
Přístup do aplikací zabezpečen pomocí LDAP (server) / SSO (klient).
Uchazeč dodá v rámci své nabídky blokové komunikační schéma (popis schéma viz list ZoKB a GDPR).
Uchazeč nabízí řešení technologie, které nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele na připojení do systému FN Brno
Pokud uchazeč nabízí technologii, která nesplňuje technickou specifikaci dle podmínek Zadavatele uvedených níže, nabízené řešení bude ve správě uchazeče a komunikaci mimo lokální síť (např. do serverovny) lze stanovit na základě dodaného komunikačního schématu (popis schéma viz list ZoKB a GDPR). (Pozn. Náročnost propojení může na Zadavatele klást dodatečné náklady, které lze vyhodnotit až na základě nabídky technického řešení a dodaných komunikačních schémat)
POŽADAVEK NA POUŽITÍ ANTIVIROVÉHO SYSTÉMU
Zadavatel požaduje využití AV systému zadavatele (Microsoft Defender), u kterého je zajištěna aktualizace.
Použití jiné antivirové ochrany a zajištění vlastní metody aktualizace – zadavatel nezajišťuje průchod jiných antivirových programů na aktualizační servery a aktualizace je na dodavateli technologie. O provedených zásazích je nutné vést provozní deník, kde je informace kdo a jaký zásah realizoval a ten je potvrzen uživatelem řešení ze strany FN Brno.
ZÁLOHOVÁNÍ A BEZPEČNOST PŘED ZTRÁTOU DAT
Zadavatel požaduje po uchazeči popis způsobu archivace a skartace dat v souladu se zákonem č, 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění. |  |  |  | uchazeč napíše, kde v nabídce tuto podmínku plní
Zadavatel požaduje předložení popisu zálohovacích scénářů (kapacita, četnost, délka). |  |  |  | uchazeč napíše, kde v nabídce tuto podmínku plní
Zadavatel požaduje po uchazeči předložení exit plánu a migrační plán. |  |  |  | uchazeč napíše, kde v nabídce tuto podmínku plní
DATA
Zboží bude produkovat/obsahovat DATA
DATA budou ukládána SOUBOROVĚ
uveďte jaká souborová data (DICOM, PDF, XML, jiné)
uveďte objem vyprodukovaných dat na jedno vyšetření
DATA budou ukládána do DATABÁZE
Jaká DATABÁZE (MS SQL, ORACLE, Caché, atd.) = popište licenční politiku (per user, per core, atp.)
uveďte objem vyprodukovaných dat za 1 rok
LICENCE
Uveďte počet nabízených licencí a model licencování
Je aplikace provozována a licencována |  | v režimu tlustého klienta
v podobě webového - tenkého klienta
s nutností HW klíče
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
Zadavatel uchazeči umožňuje vzdálený přístup prostřednictvím klienta openVPN. Jiný způsob dohledu není zadavatelem podporován. Možnost vzdáleného přístupu zadavatel v případě zájmu uchazeče projeveným v jeho nabídce s uchazečem projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč v případě, že bude přistupovat k datům zadavatele, předložil při podpisu smlouvy seznam zaměstnanců uchazeče (včetně emailových adres) a dalších osob na straně uchazeče (včetně emailových adres) oprávněných přistupovat k těmto datům zadavatele.
Vítězný uchazeč se zavazuje k aktualizaci seznamu osob přistupujících k prostředkům FN Brno přes vzdálený přístup.
POŽADAVKY ZADAVATELE NA SLA
Zadavatel požaduje SLA v režimu závady software SLA 24x7, přičemž reakce na hlášenou závadu je požadována do 24 hodin a ukončení opravy do 72 hodin od nahlášení závady, a to v místě instalace.
DALŠÍ PODMÍNKY
Vítězný Uchazeč se zavazuje, v případě požadavku součinnosti s oddělením Centra informatiky FN Brno (instalace aplikací, systémů, připojení do datové sítě, apod.), zúčastnit Technické schůzky se zástupci Zadavatele v sídle Zadavatele, a to do 14 pracovních dnů od uzavření smluvního vztahu, kde si obě zúčastněné strany odsouhlasí technické řešení zakázky v podmínkách FN Brno.
Bez uvedené Technické schůzky a NDA není Zadavatel povinen Předmět plnění převzít.
V případě potřeby Uchazeče vzdáleně přistupovat k datům Zadavatele, musí mít Uchazeč, před samotným dodáním Předmětu plnění, uzavřenou platnou NDA.
Součástí nabídky je nutné vymezit a popsat kometence správy systému (co zajišťuje dodavatel a co FN Brno) s vymezením časové náročnosti pro jednotlivé činnosti. Pokud ve správě technologie není vyžadována rutinní součinnost CI FN Brno, tak informaci potvrdit v nabídce.
Součástí nabídky je dodávka havarijní plánu v případě poruchy technologie.
Součástí nabídky je nutné vymezit a popsat kometence správy systému - co zajišťuje dodavatel a co je požadováno po CI FN Brno, s vymezením časové náročnosti pro jednotlivé činnosti.
Doplní uchazeč (požadavky na HW + podmínky připojení)

## Integrace + PACS
POŽADAVEK ZADAVATELE NA INTEGRACI DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FN Brno
Název systému, ke kterému je vyžadována integrace |  | Ano/Ne | Komunikační standardy, protokoly (HL7, Web Services, DICOM, IHE profily, XML, atd.)
Nemocniční informační systém (AMIS*H, AMIS*HD, ENIS, atd. - potřeba si vybrat nebo vložit)
MPI (master patient index) – jednoznačná identifikace pacienta
Electronic Health record (EHR) – zdravotní karta pacienta
Radiologický informační systém (RIS)
Laboratorní informační systém LIS - Infolab, Orpheus
Ekonomický informační systém NAV
Lékárenský informační systém FARMIS
Informační systém SOPHIS
PACS |  | Ano | DICOM, RAW
Systém IDM (identity management), AD (active directory) – systém pro řízení a správu identity
Manažérský informační systém (MIS)
Žádankový portál pro laboratorní systém (SVLS)
OrgUnit (organizační strukturu FN Brno)
Systém zvaní (objednávaní) pacientů
Transfúzní informační systém TIS
Informační systém FaMa+
Vyvolávací systém Call 250
Generátor 1D a 2D čárových kódů
Informační systém Microsoft SharePoint
Servis Desk FN Brno
Objednávkový systém Kalendáře
Číselníky
Spisová služba
Monitorovací systém FALCON
Další (uveďte název sw, systému)
Zadavatel požaduje u integrovaných systémů a aplikací:
vstupem budou identifikační údaje o vyšetřovaném pacientovi (modality worklist, žádanka, výběr z registru pacientů FNB)
Podpora standardu HL7 pro výměnu vstupních a výstupních informací mezi informačními systémy, IHE profilů a podpora web services pro napojení na integrační platformu a její služby (MPI, EHR) - popis služeb možné poskytnout na základě podepsané smlouvy NDA.
výstupem bude výsledkový protokol v podobě čitelné pro uživatele (PDF) a zároveň metadata pro strojové zpracování (identifikace pacienta, číslo žádanky, výsledkové hodnoty)
POŽADAVKY ZADAVATELE NA KOMUNIKACI MODALIT S PACS FN BRNO
Součásti dodávky je nastavení workflow zařízení - připojení k digitálním archívům FN Brno, případně nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavků zadavatele.
K zařízení bude dodán DICOM Conformance Statement (v elektronické podobě - formát *pdf nebo *doc).
Modalita musí podporovat odesílání DICOM obrazové dokumentace na více DICOM NODů -min. 2.
Formát dat: DICOM 3.0
DICOM Služby:
Query/Retrieve
Store
Modality Worklist
Storage commitment
Modality performed procedure step (MPPS)
Print
Pokud přístroj produkuje rentgenové záření, součásti odesílaných DICOM dat budou i údaje o radiační dávce (v DICOM header).
Zadavatel požaduje, aby modalita umožnila nastavit synchronizaci s NTP serverem FN Brno: protokol NTP, server lsb (10.1.250.11), default port 123 (UDP).
Obslužný SW modalit musí podporovat manuální editaci pac. záznamu (Patient name, Patient ID, Acessional Number, Study Description).
Zadavatel požaduje, aby výše uvedená identifikace záznamu vyšetření nebyla součástí snímku (tato vlastnost pouze jako volitelné option, stadardně vypnuté, ukládání do záznamu formou metadat).
MANDATORNÍ DICOM tags PRO SNÍMKY
DICOM tag name (DICOM tag No.) | Specific values | Ano/Ne dle povahy přístroje vyplňuje uchazeč | Potvrzení naplnění po testu
REQUIRED_STUDY_FIELDS:
STU_StuDat (0008,0020) | value
STU_StuTim (0008,0030) | value
STU_AccNum (0008,0050) | min. "null"
STU_StuID (0020,0010) | min. "null"
STU_StuInsUID (0020,000d) | string
STU_RefPhyNam (0008,0090) | string
Media Storage SOP Class UID (0002,0002) | string
Imager Pixel Spacing (0018,1164) | value
Planar Configuration (0028,0006) | pokud je toto dáno povahou modality
Image Orientation (Patient) (0020,0037) | pokud je toto dáno povahou modality
Institution Name (0008,0080) | FN BRNO
Institutional Department Name (0008,1040) | PAČ
REQUIRED_SERIES_FIELDS
SER_Mod (0008,0060) | value (př. MR, CT, MG, DX,…)
SER_SerNum (0020,0011) | value
SER_SerInsUID (0020,000e) | string
REQUIRED_IMAGE_FIELDS
IMA_ImaNum (0020,0013) | value
IMA_SOPInsUID (0008,0018) | string
IMA_SamPerPix (0028,0002) | value
IMA_Row (0028,0010) | value
IMA_Col (0028,0011) | value
IMA_BitAll (0028,0100) | value
IMA_BitSto (0028,0101) | value
IMA_PixRep (0028,0103) | value

## ZoKB a GDPR
GDPR
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ |  | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele
PŘEDMĚT VZ musí zadavateli umožňovat:
Dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR
Výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR
Provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti
PŘEDMĚT VZ musí:
Zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování
Zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti
Podporovat pseudonymizaci osobních údajů
Zpracování osobních údajů | v anonymní podobě (data nelze žádným způsobem přiřadit ke konkrétnímu subjektu)
v pseudonymní podobě (data lze přiřadit ke konkrétnímu subjektu, např. prostřednictvím kódu, kterým jsou označena)
s osobními údaji se nepracuje
Pokud software pracuje s osobními či citlivými údajů musí:
Vždy zvážit možnost práce s anonymními či pseudonymními identifikátory a přechod na ně před ukládáním a zpracováváním osobních či citlivých údajů.
Ukládat tyto data na zabezpečená síťová úložiště FN Brno (např. centrální SQL server, sdílená složka).
Pokud není možné pracovat s pseudonymními identifikátory nebo není možné zajistit ukládání těchto dat na zabezpečená síťová úložiště, je nezbytné použít šifrování těchto dat na lokálním úložišti.
Nastavit přístupová oprávnění v souladu s pracovními činnostmi uživatelů. Tedy zejména rozlišit, kdo má mít oprávnění ke čtení (prohlížení) a zápisu (úpravám) osobních či citlivých údajů. Přednostně navázat na centrální správu identit ve FN Brno (Identity Management nebo Active Directory), pokud to aplikace nepodporuje, potom alespoň v rámci lokální správy.
Kyberbezpečnost
Dodavatel musí před realizaci dodat popis technologie
Identifikace – přesný název dodávané technologie.
Název a kontakt na výrobce/dodavatele/servis.
Popis dodávané technologie/zařízení (celku), případně komponent či SW vybavení.
Komunikační schéma zahrnující jednotlivé komponenty na úrovni: |  | vzor komunikačního schéma viz samostatný list
a. IP adres s vyznačením komunikačních vazeb
b. směr toků dat
c. směr navazování spojení
d. čísla portů a typy protokolů u všech komunikačních vazeb
e. začlenění do infrastruktury FN Brno
f. prostup na internet
g. komunikační schéma musí být dodáno v elektronickém formátu VSDX, Gliffy nebo SVG.
Popis činnosti, datové vstupy a výstupy, datové toky
Vymezení, zdali SW pracuje s osobními či citlivými údaji pacientů – o jaká data se přesně jedná, za jakým účelem jsou shromažďována, kam se tato data ukládají a jak je s nimi nakládáno.
Soulad s GDPR – právo na výmaz, …
Zda je využíván cloud.
Kdo k těmto datům má přístup? Kdo a jak tyto přístupy uděluje/modifikuje/ruší? Jak toto řeší dodávaný SW? Má tento SW návaznost na správu uživatelů v nemocnici (na systém MS Active Directory)?
Jak je řízena bezpečnost hesel v aplikaci - složitost, exspirace, 2FA.
V případě požadavku zasílání dat vně FN Brno, IP adresy koncových komunikačních bodů.
Verze a typy OS jednotlivých stanic a serverů a jejich HW požadavky.
Pouze výrobcem podporované operační systémy, s dobou podpory delší než 2 roky od realizace zakázky.
Bezpečnostní aktualizace jsou instalovány bezodkladně, všechny a automaticky v době jejich vydání.
Protokoly nepodporované ve FN Brno:
FTP
Telnet
SMTP
TFTP
Gopher
POP2, POP3
IMAP
IPX
SMB (SAMBA), NFS v3 a starší (NFS verze 4 je povolen)
NCP
RPC
UUCP
RTSP
VNC
IRC
LDAP (povolen je pouze LDAPS)
NETBIOS
Ve FN Brno není umožněno:
Přímý přístup z vnějšku FN Brno do vnitřní datové sítě FN Brno.
Instalace dodavatelských ROOT certifikátů (PC, USER).
Změna oprávnění složek na koncových stanicích.
Změna oprávnění záznamů v registru (PC, USER)
Využívání souboru lmhosts.
Uživatelská instalace. Povolena je pouze instalace „AllUsers“.
Připojení / odesílání dat přes telefonní (FAX) linku.
Provoz nepodporovaných operačních systémů, příp. systémů, kterým končí podpora výrobce dříve než za 2 roky.
Pokud nebudou splněny požadavky kybernetické bezpečnosti
V případě, že nebudou dodrženy bezpečnostní požadavky na kybernetickou bezpečnost FN Brno, bude umožněno zapojení dodaných ICT technologií pouze do oddělené L2 sítě. Případný prostup na servery FN Brno nebo vzdálenou správu nebude umožněn.
ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI - Požadovaná integrace
Naplňuje podmínky Zákona o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 SB., o kybernetické bezpečnosti v platném znění
Zadavatel uvedl požadované podmínky, které se vztahují k ZoKB a příloze č. 7 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen "Vyhláška o kybernetické bezpečnosti") v ustanovení Návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

## Standard pracovní stanice
Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Sestava PC
Požadované parametry
CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 22961
| Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano
| Technologie 64 bit |  |  | ano
Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4
| Celková instalovaná velikost |  | min. | 32 GB
Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB
| Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano
| Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano
| Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano
| Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano
Pevný disk | SSD | kapacita | min. | 500GB
|  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000
Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano
| Integrovaná zvuková karta |  |  | ano
| Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu
|  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano
|  | vstup pro mikrofon / výstp sluchátka (může být společný) | min. | 1
Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano
Skříň | Provedení |  |  | tower
| Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano
| Uzamykatelná |  |  | ano
Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano
Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano
Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano
| Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano
Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let
| Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  | min. | ano

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zákona č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět tlakové zkoušky včetně vnitřní a provozní revize tlakové nádoby. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude po dobu životnosti přístroje zajišťovat kalibrace a úřední ověření podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, vše v platném znění. Tyto úkony budou v záruční době bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedeném úkonu, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prvotní kalibraci požadujeme ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno Úřední ověření platné dle zákona o metrologii musí být provedeno v roce dodání přístroje do FN Brno nebo ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno, dle toho jak u přístroje stanoví Vyhláška 345/2002 Sb. Vše musí být doloženo Kalibračním listem nebo protokolem o Úředním ověření a nebo Potvrzením o úředním ověření. Na přístrojích musí být vylepeny příslušné značky/štítky.
Prohlášení o shodě a doklad o prvnotním ověření, jedná-li se o stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Dodavatel zajistí do 6 měsíců od dodání přístroje bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických prohlídek dle § 65 a k provádění oprav dle § 66, včetně zaškolení k provádění instruktáže obsluhy dle § 61 zák. 268/2014 Sb. dodávaného typu nebo modelové řady, s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10% nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje menší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle zák. č. 268/2014 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 - registrovaný dodavatel ZP a servis v ČR
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE