98.A58 Neurochirurgická navigace pro COS I NCHK

Technická specifikace:

- počet 1 ks

- dvouvozíkové provedení – oba vozíky oddělené, v případě nutnosti je lze spojit

- první vozík bude obsahovat dotykový monitor (v blízkosti operačního pole) 
min. 27“

- druhý vozík bude obsahovat sekundární dotykový monitor min. 27“ a kameru pro snímání polohy instrumentária s pasivními kuličkami, popřípadě aktivními diodami

- snímací schopnost kamery bude v intervalu 1 – 3 m

- oba dodávané monitory budou duplicitní, sestava se bude dát ovládat stejným způsobem z kteréhokoliv monitoru

- SW v českém jazyce

- SW umožňující lokalizaci anatomické struktury během kraniálních neurochirurgických výkonů min.

  - při resekci tumoru

  - zavedení ventrikulárního katetru

  - zvedení hlubokých mozkových elektrod popřípadě svodů a sond

  - biopsii

- SW umožní import snímků:

  - ve formátech DICOM a NIFTY

  - z modalit CT, MRI, CTA, MRA, FMRI

  - z externích médií CD, DVD a USB

- přístup systému do nemocniční sítě pomocí LAN kabelu

  - poslání dat z jiného PC v síti

  - přímý vstup do PACS s otevřením seznamu pacientů v navigačním systému a vyhledáváním a tažením požadovaných snímků

- ovládání dotykovými obrazovkami obou monitorů

  - min. klepnutí pro umístění kurzoru

  - dvojité klepnutí pro potvrzení volby

  - potažení pro pohyb obrazu

  - zvětšení/zmenšení obrazu roztažením prstů

  - otočením obrazu rotačním pohybem 2 prstů

- ovládání pomocí myši na kterémkoliv vozíku

- ovládaní klávesnicí

  - pomocí šipek

  - pomocí funkčních tlačítek

- ovládání nožním spínačem

  - zmrazení/uvolnění obrazu sešlápnutím pedálu

  - spuštění navigace při nekontinuální navigaci

- ovládání funkčními tlačítky na referenčním rámečku

  - min. krok vpřed/zpět

  - zvětšení/zmenšení obrazu

- funkce plánování (vytvoření libovolného počtu plánů nastavením vstupu a cíle)

  - úprava vstupu a cíle v průběhu navigace

  - nastavení libovolné barvy a názvu plánu

  - uzamčení plánu

  - vytvoření válcového okraje kolem plánu

- vytváření 3D modelů

  - automatická tvorba registračního modelu

    - automatické doladění

    - odstranění artefaktů

    - vyplnění otvorů

  - přednastavené formáty pro vytvoření modelů

    - mozku

    - cév

    - komor

    - tumorů

  - funkce tvorby jiných modelů než registračního

    - automatické vytvoření modelu po náběru několika bodů

    - štětec pro vybarvení anatomické části

    - omezení oblasti zájmu

    - úprava změnou horního a spodního prahu

    - přidání/smazání barvy v jednotlivých řezech

    - interpolace vynechaných řezů

- sloučení snímků

  - sloučení snímků různých modalit s určením libovolného snímku pro registraci pacienta

  - možnost změny registračního snímku a vytvoření nového spojení

- registrace pacienta

  - označení anatomických bodů na 3D registračním modelu s následným dotýkáním se navigovaným ukazovátkem těchto bodů na pacientovi

  - sběrem bodů z povrchu hlavy pomocí hlavy pomocí navigovaného ukazovátka

  - dotykem navigovaného ukazovátka na markery umístěné na povrchu hlavy pacienta

  - kombinací všech 3 předchozích metod pro upřesnění registrace

  - po kterékoliv registraci možnost kontroly přesnosti

  - ukazatel střední kvadratické chyby v kterémkoliv bodě anatomie

  - přesnost registrace max. 0,5 mm střední kvadratické chyby v cílovém bodě

  - grafický ukazatel přesnosti do 1 mm

  - funkce měření přesnosti ve vstupním a cílovém bodě kteréhokoliv plánu

  - po registraci vytvoření bodů přesnosti pro kontrolu v průběhu operace a následně opětovné srovnání registrace

- virtuální endoskopie pro endonasální přístupy

  - vytvoření 3D modelu vnitřních struktur

  - virtuální endoskopické pohledy špičkou navigovaného nástroje

- funkce robotického zaměření mikroskopu na bod definovaný pomocí navigace

  - proložení reálného obrazu mikroskopu s obrazem navigace v okuláru

  - zobrazení kontur navigačního 3D modelu v reálném obrazu

- plná kompatibilita se stávajícími aktivními i pasivními prvky pro navigaci (kraniální rámeček a ukazatel polohy mikroskopu) z neuronavigace Treon Plus (vybavení pracoviště)

- integrace a plná kompatibilita s neuronavigačním systémem Stealthstation S7 (vybavení kliniky) – přenos obrazu a SW

- připouštíme i dodání přístroje nekompatibilního s navigačním systémem Stealthstation S7 a aktivními i pasivními prvky z neuronavigace Treon Plus a to za podmínky dodání dalšího neurochirurgického navigačního přístroje ve stejné konfiguraci, který je schopen plně spolupracovat s mikroskopem OPMI Pentero 900

- napájení 230 V / 50 Hz

Součástí dodávky bude:

- kabeláž propojující oba systémy (vozíky)

- navigační adaptér polohy mikroskopu osazen aktivními diodami pro lokalizaci pod různými úhly a při sterilně zarouškovaném mikroskopu

- nožní spínač 1 ks

- resterilizovatelný dle vyhlášky 306/2012 Sb. referenční rámeček pro určení polohy hlavy pacienta osazený pasivními referenčními kuličkami – 2 ks

- resterilizovatelné dle vyhlášky 306/2012 Sb. registrační ukazovátko osazené pasivními referenčními kuličkami – 2 ks

- resterilizovatelné dle vyhlášky 306/2012 Sb. mikroskopické kratší ukazovátku osazené pasivními referenčními kuličkami – 1 ks

- resterilizovatelné dle vyhlášky 306/2012 Sb. rameno pro uchycení referenčního rámečku ke svorce Mayfield – 1 ks

- kontejner pro sterilizaci výše uvedených komponent – 1 ks

- jednorázové pasivní referenční kuličky min. 1 balení (min. 60 ks)

- napájecí kabel min. 5 m – 1 ks

- kabel na ochranné pospojování min. 5 m – 1 ks

Zadavatel připouští i dodání přístroje nekompatibilního s navigačním systémem Stealthstation S7 a aktivními i pasivními prvky z neuronavigace Treon Plus a to za podmínky dodání dalšího neurochirurgického navigačního přístroje ve stejné konfiguraci, který je schopen plně spolupracovat s mikroskopem OPMI Pentero 900.