CT skener 1a: Urgentní medicína, kardiologie

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený přístroj/systém/řešení splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Gantry:

- celotělový multidetektorový přístroj umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku akutních stavů

- Detekční systém umožňujícím fyzické nastavení submilimetrové kolimace minimálně 128 x minimální šířka detektorové řady, nebo duální systém minimálně 2 x 96 x šířka detektorové řady

- Počet rekonstruovaných obrazů na jednu otáčku o 360° min. 320 - jednolampový CT systém s minimálním počtem 512 řezů, nebo dvou lampový CT systém s minimálním počtem 2 x 192 řezů.

- Skenování za použití duální energie záření - výhradně při použití některé z následujících technologií: - dvouvrstvý detektor (separace dvou různých energií na jednom detektoru) - dvourentgenkový systém (jedna rentgenka emituje vysokou energii, druhá nízkou energii) - rychlé přepínání kV na rentgence/generátoru

- celková šířka detektorů v ose Z min. 80 mm (bez tolerance 10%)

- gantry průměru min. 78 cm;

- nejkratší skenovací čas max. 0,28 sekund;

- délka skenovacího rozsahu stolu v ose Z ve spirálním módu min. 1850 mm

- délka nepřetržitého spirálního scanu min. 80 sekund

- perfúzní vyšetření mozku v rozsahu min. 16 cm, výpočet CBF, CBV, TTP, Tmax - mapování snížené perfúze (penumbra a infarktu) v přehledných mapách

- měřící pole FOV min. 500 mm;

- nejtenčí šířka řezu 0,65 mm a méně ve všech vrstvách současně;

- vysoko kontrastní rozlišení min. 16 Lp/cm

- dosažení izotropního rozlišení ve všech směrech;

- rekonstrukční rychlost v plné kvalitě zobrazení v měkko-tkáňovém filtru včetně všech korekcí k dosažení maximální kvality obrazu min. 40 obr/sec a více;

- rekonstrukční matrice min. 512x512 a více;

- hardware a software pro low-dose CT kardio zobrazování pro účely hodnocení urgentních pacientů;

- záložní zdroj pro řídící a vyhodnocovací stanice.

- rekonstrukční rychlost v plné kvalitě zobrazení v měkko-tkáňovém filtru včetně všech korekcí k dosažení maximální kvality obrazu min. 40 obr/sec a více;

RTG komponenty CT přístroje:

- generátor min. 105 KW;

- min. rozsah napětí 80-140 kV a větším;

- volitelný proud rentgenky – minimálně v rozsahu 20 – 900 mA a větším

- tepelná kapacita anody rentgenky musí být minimálně 6,8 MHU, případně tzv. ekvivalentní (efektivní) hodnota ve vztahu k chladícímu výkonu musí být větší než 20 MHU.

Lůžko pacienta:

- stůl o nosnosti min. 300 kg.

- posun stolu v longitudinální ose minimálně 400mm/s

Ovládací stanice:

- hardwarové požadavky:

- operační paměť min. 8 GB, úložná kapacita pro raw-data min. 1 TB;

- 2 x LCD monitor s úhlopříčkou min. 19";

- obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou – INTERKOM včetně možnosti nastavení českých povelů pro pacienta;

- požadované programové vybavení:

- základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování, dokumentace;

- základní software – 2D, MPR, MIP, MinIP, VIP, 3D Volume rendering;

- software “bolus timing” a “bolus tracking”;

- dynamická modulace dávky;

- komplexní SW vybavení pro podporu obsluhy, umožňující automatické nastavení skenovacích kV a optimalizaci skenovacích parametrů s ohledem na získání optimální dávky při optimální kvantitě obrazu;

- EKG synchronizace pro prospektivní i restrospektivní gating s automatickou detekcí extrasystol a korekcí získaných dat při EKG gatovaných studií;

- metoda iterativní rekonstrukce obrazu na úrovni raw-dat pro redukci artefaktů a možnosti nadpolovičního snížení dávky proti standardní FBP rekonstrukci při zachování stejné kvality obrazu;

Vyhodnocovací systém:

- Vyhodnocovací systém (dále též pouze „řešení“) pro zpracování obrazových dat bude koncipován jako komplexní multimodalitní a multivendorové serverové řešení, které musí splňovat následující požadavky:

- Portálové řešení bude umožňovat min. 20 souběžně pracujících uživatelů, kteří mohou souběžně vykonávat základní hodnocení (lze využit stávajícího řešení, upgradu stávajícího řešení nebo zabezpečení nového s dostatečným výkonem)

- základní obrazové zpracování v rozsahu - 2D, 3D software – povrchová 3D SSD i objemový VRT, multiplanární rekonstrukce MPR, angio software MIP, VIP atd.;

- součástí dodávky řešení bude nastavení workflow v rámci IT prostředí zadavatele (propojení s modalitou, připojení k digitálním archívům zadavatele, odzkoušení bezproblémového provozu);

- řešení musí být kompatibilní se standardem DICOM alespoň ve verzi 3.0.

součástí řešení bude dodání dostatečně výkonného fyzického serveru – tzn. při plném obsazení 20 pracujícími uživateli nesmí docházet k viditelnému zpomalení systému nebo prodlevám ve zpracování (analýze) a zobrazení studií (lze využit stávajícího řešení, upgradu stávajícího řešení nebo zabezpečení nového s dostatečným výkonem)

- úložná kapacita multimodalitního portálu musí být minimálně 15 TB

- součástí bude dodávka všech potřebných licencí a komponent v dostatečném množství potřebných pro plynulý stabilní provoz serverového portálu (operační systém, databázový systém, virtualizační prostředí, apod…)

- Plná podpora HW a SW portálového řešení (serveru) po dobu min. 10 let. Včetně všech vydaných aktualizací výrobcem, aktualizace vždy na nejnovější dostupnou verzi SW. Upgrade SW vždy na poslední verzi vydanou výrobcem.

- Školení pro lékařský personál pro práci ve vyhodnocovacím systém v rozsahu 60 hodin ročně, školení proběhne v prostorách FN Brno pracovníky firmy dodavatelské firmy (v češtině nebo angličtině, podle rozsahu dané problematiky a znalostí českého školitele)

- Školení pro administrátory systému v rozsahu 60 hodin ročně, školení proběhne v prostorách FN Brno pracovníky dodavatelské firmy (v češtině nebo angličtině, podle rozsahu dané problematiky a znalostí českého školitele). Školení proběhne na administrátorské úrovni s přesahem do medicínské (lékařské) části

- Režim podpory v režimu 24x7x365

- Provozování systému HelpDesk pro nahlašování problémů – sdělení emailové adresy nebo přihlašovacích údajů pro zadávání ticketů ohledně nefunkčnosti systému. Začátek řešení požadavku je počítán od doby nahlášení v HelpDesk.

- Poskytování uživatelských konzultací po telefonu (hotline), určení konzultanta od dodavatelské firmy, který bude určen pro konzultace z medicínského a technického hlediska v pracovní době

- Provádění preventivních prohlídek SW (v případě dodání vlastního HW i jeho) za účelem předcházení vadám SW i HW a nestandardním stavům SW i HW. Nestandartní stavy a vady jsou definovány v SLA parametrech.

- Drobné konfigurace SW i HW v pracovní době (např. pomocí vzdáleného přístupu, v případě potřeby při osobní návštěvě technického pracovníky dodavatelské firmy)

- Servis SW v režimu 24x7x365 podle SLA parametrů (viz níže) SLA parametry: Závažnost vady; Kategorie vady; Popis vady. Kritická; A; Vada se projevuje jedním z následujících způsobů: - na jakékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení: o Software jako celek nelze používat; o došlo nebo dochází k narušení důvěrnosti nebo integrity dat zpracovávaných v Software; o dochází k opakovanému zhroucení nebo zatuhnutí Software jako celku; - došlo nebo dochází k narušení důvěrnosti nebo integrity dat předávaných ze Software přes integrační vazby do jiných informačních systémů; - došlo nebo dochází k přerušení komunikace s databází nebo k narušení důvěrnosti nebo integrity komunikace s databází;. Závažná; B; Vada se projevuje jedním z následujících způsobů: - na jakékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení: o významnou část Software nelze používat; o dochází k narušení dostupnosti dat zpracovávaných v Software; o dochází k opakovanému zhroucení nebo zatuhnutí kterékoli části Software; o odezvy Software znemožňují nebo významně omezují práci uživatelů v reálném čase; - dochází k narušení dostupnosti dat, které mají být předávány ze Software přes integrační vazby do jiných informačních systémů.. Běžná; C; Vada se na kterékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení projevuje omezeními, chybami nebo delšími odezvami, avšak Software lze přesto alespoň zčásti využívat..

Smluvní pokuty: Kategorie vady; Zahájení prací na odstranění vady; Odstranění vady. Lhůta pro zahájení prací na odstranění vady; Smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele, tj. za nedodržení lhůty pro zahájení prací na odstranění vady; Lhůta pro odstranění vady; Smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele, tj. za nedodržení lhůty pro odstranění vady. A; 1 hodina; 1000,- za každou hodinu prodlení; 3 hodiny; 5000,- Kč za každou hodinu prodlení. B; 1 hodiny; 1000,- Kč za každou hodinu prodlení; 8 hodin; 2500,- Kč za každou hodinu prodlení. C; 4 hodiny v rámci Pracovní doby; 500,- Kč za každou hodinu prodlení; 24 hodin v rámci Pracovní doby; 1000,- Kč za každou hodinu prodlení.

- Řešení bude umožňovat pokročilé zpracování obrazových dat min. v rozsahu:

- CT:

- SW vybavení pro dedikované vyhodnocení polytraumatizovaných pacientů v rozsahu – automatické předzpracování obrazových dat vaskulárního systému, automatické předzpracování obrazových dat páteře a pre-chirurgické posouzení celého muskuloskeletálního aparátu - pro min. 10 současně pracujících uživatelů

- SW vybavení pro základní posouzení CT kardio vyšetření min. v rozsahu - automatická segmentace srdce včetně pojmenování, vizualizace a detailního posouzení koronárních tepen a koronárních arterií, vyhodnocení srdečních funkcí (včetně výpočtu maximálního systolického objemu, maximálního diastolického objemu, srdečního výstupu a ejekční frakce), hodnocení a výpočet stenóz na koronárním řečišti, funkční posouzení LV/RV pomocí kruhového (bulls eye) diagramu a posouzení kalciového skóre; pro min. 10 současně pracujících uživatelů

- SW vybavení pro CT vaskulární analýzu min. v rozsahu – segmentace cévního řečiště včetně pojmenování, snadného a automatického odstranění kostní hmoty, výpočtů (např. intraluminální průměr, plocha příčného řezu průsvitu, délek a úhlů apod.), automatického posouzení a výpočtu stenóz a aneuryzmat (včetně složitých anatomických výpočtů) a návrhem parametrů pro založení stentů; pro min. 10 současně pracující uživatelů

- SW vybavení pro hodnocení plně kvantitativní CT perfuze mozku – hodnocení time sensitive i time insensitive metodou. Výstup bude ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny vytvořených na základě kvantitativní perfuzní studie mozku ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování, včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení pro min. 5 současně pracujících uživatelů

- SW pro automatické odstraňování kostí pro min. 5 současně pracujících uživatelů

- Výpočty virtuálního nativního zobrazení pro min. 5 současně pracujících uživatelů

- Analýza složení močových konkrementů pro min. 5 současně pracující uživatele

- Monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny pro min. 10 současně pracující uživatele

- Vizualizace postižení kostní dřeně patologickými procesy pro min. 3 současně pracující uživatele

Součásti dodávky budou 2 ks náhledových stanic (PC) – dle specifikace v níže dokumentu

Požadavky na komunikaci přístroje s PACS zadavatele:

- součástí dodávky bude nastavení workflow přístroje (připojení k digitálnímu archivu zadavatele MARIE PACS dodavatele OR-CZ, nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavku zadavatele);

- požadujeme doložit předpokládaný průměrný objem dat na jednu studii;

- kompatibilita s DICOM standardem alespoň ve verzi 3.0;

- strukturovaný dávkový report v DICOM formátu.

- Požadavky pro automatický výpočet dávek pacientů CT:

- Pro každou studii poskytnout DICOM SR (Structure Report s radiačními parametry) a axiální CT řezy pro všechny scany provedené v rámci této studie. DICOM soubory pro dávkový protokol a pro axiální CT řezy musí obsahovat nezbytné údaje pro výpočet orgánových dávek metodologií IMPACT

- Zavést jednoznačné názvy, případně jiná určení jednotlivých výkonů prostřednictvím tabelizace, indexace, apod., pro zajištění jednoznačné identifikace provedených výkonů, vyšetřované oblasti a místa vstupu rtg záření do pacienta

- Kompatibilita se systémem používaným pro výpočet dávek pacientů metodologií PCXMC nebo IMPACT a pro stanovení Místních diagnostických referenčních úrovní v souladu s požadavky Národních radiologických standardů

Doplňková zařízení CT přístroje:

- Injektor kontrastní látky synchronizovaný s CT přístrojem:

- automatický dvoupístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na podlahovém stativu s integrovaným infuzním stojanem

- bezdrátové napájení injektoru a přenos dat mezi přístrojem a modulem dálkového ovládání

- přehledné dotykové displeje o velikosti min. 10“ u injektoru a dálkového ovládání

- programovatelná limitace tlaku až 21 bar (300 psi)

- nastavitelná rychlost dávkování (průtok) min. 0,1 – 9,9 ml/s

- programovatelné nastavení rychlosti frakcionovaného vstřiku kontrastní látky

- nastavení různé koncentrace aplikované kontrastní látky (při využití FR ve druhém válci)

- možnost použití stříkaček 125 nebo 200 ml

- programovatelné nastavení objemu nástřiku min. 1 – 200 ml

- integrované vyhřívání manžet stříkaček s kontrastní látkou

- možnost umístění ovládací konzoly v ovladovně (mimo vyšetřovnu)

- možnost použití spotřebního materiálu bez nutnosti výměny po dobu min. 24 hod provozu

- integrace injekčních dat do RIS/PACS systému prostřednictvím DICOM interface a zaznamenání v datech CT vyšetření

- archivace injekčních dat vč. místa vstřiku KL, velikosti katetru či typu použité KL

- kompatibilní s nabízeným CT přístrojem

- Kompatibilita nabízeného CT se stávajícím (záložním) injektorem Bracco CT expres 3D

- Plnohodnotné připojení a nastavení komunikace injektoru a nabízeného CT

- Jednoduché přepínání mezi nabízeným a záložním injektorem běžnou obsluhou

- Vysoce výkonná specializovaná vyhodnocovací (diagnostická) stanice – 1 ks:

- Stanice bude sloužit jako záložní řešení vyhodnocovacího systému (portálového řešení) v případě jeho výpadku nebo nedostupnosti datové sítě FN Brno

- Workstation s dostatečným výkonem umístěné vedle nebo poblíž CT přístroje

- Záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro bezpečné vypnutí pracovní stanice, výdrž min. 10 min

- Součástí dodávky pracovní stanice bude dodání 2 ks klinických monitorů s vysokou svítivostí a s možností kalibrace podle křivky DICOM a kompatibilní s dodávanou workstation (pracovní stanicí)

- Základní obrazové zpracování v rozsahu - 2D, 3D software – povrchová 3D SSD i objemový VRT, multiplanární rekonstrukce MPR, angio software MIP, VIP atd.

- SW vybavení pro dedikované vyhodnocení polytraumatizovaných pacientů v rozsahu – automatické předzpracování obrazových dat vaskulárního systému, automatické předzpracování obrazových dat páteře a pre-chirurgické posouzení celého muskuloskeletálního aparátu

- SW vybavení pro hodnocení plně kvantitativní CT perfuze mozku – hodnocení time sensitive i time insensitive metodou. Výstup bude ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny vytvořených na základě kvantitativní perfuzní studie mozku ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování, včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení.

- SW vybavení pro CT vaskulární analýzu min. v rozsahu – segmentace cévního řečiště včetně pojmenování, snadného a automatického odstranění kostní hmoty, výpočtů (např. intraluminální průměr, plocha příčného řezu průsvitu, délek a úhlů apod.), automatického posouzení a výpočtu stenóz a aneuryzmat (včetně složitých anatomických výpočtů) a návrhem parametrů pro založení stentů

- Plná podpora HW a SW workstation (pracovní stanice) po dobu min. 10 let. Včetně všech vydaných aktualizací výrobcem, aktualizace vždy na nejnovější dostupnou verzi. Upgrade SW vždy na poslední verzi vydanou výrobcem.

Specifikace náhledové stanice (PC):

Součásti dodávky je níže specifikované 2 ks počítače a 2 ks monitoru.

Počítač:

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Sestava PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 14000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD | kapacita | min. | 500GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | rozlišení | min. | 2560 x 1440 |
|  |  | podpora práce více monitorů | min. | 2 |
|  |  | rozhraní | min. | 2x digitální připojení k externím monitorům (HDMI/DP) |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano |
|  |  | vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano |
| Skříň | Provedení |  |  | middletower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano |
| Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém / slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení. |  | min. | ano |

Monitor:

| Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele |  |  | min. / max. | Monitor M 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (High) |  |  |
|  |  |  |  | Požadované parametry |  |  |
| Velikost úhlopříčky |  |  | min. | 27" |  |  |
| Technologie |  |  |  | LCD barevný |  |  |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  |  | min. | 2560 x 1440 |  |  |
| Povrh displeje |  |  |  | matný |  |  |
| Podsvícení LED |  |  |  | ano |  |  |
| Jas [cd/m2] |  |  | min. | 300 |  |  |
| Kontrastní poměr (typický) |  |  | min. | 1000:1 |  |  |
| Redukce (filtr) modrého světla |  |  |  | ano |  |  |
| Pozorovací úhel (h x v) |  |  | min. | 178°x178° |  |  |
| Doba odezvy |  |  | max. | 8 ms |  |  |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) |  | min. | 2 (1x HDMI a 1x DP) |  |  |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A |  | min. | 2 |  |  |
| Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  |  |  | ano |  |  |
| Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  |  |  | ano |  |  |
| Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  |  |  | ano |  |  |
| Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  |  | ano |  |  |
| Integrované reproduktory, nebo soundbar s podporou připojení k monitoru |  |  |  | ano |  |  |
| Nepřetržitý provoz 24/7 |  |  |  | ano |  |  |
| Společné parametry |  |  |  |  |  |  |
|  | Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. |  |  |  | min. | 5 let |
|  | Záruka mimo ČR - definice oblastí. |  |  |  |  | ano |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení. |  |  |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  |  |  | ano |