CT skener 1b: Urgentní medicína, kardiologie, onkologie, intervence (intervenční modul)

K jednotlivým položkám uveďte, zda nabízený přístroj/systém/řešení splňuje uvedené parametry a případně parametr uveďte. Dále uveďte ke každé položce odkaz na možnost ověření v nabídce, manuálu nebo jiném přiloženém dokumentu.

Gantry:

- celotělový multidetektorový přístroj umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku akutních stavů

- Detekční systém umožňujícím fyzické nastavení submilimetrové kolimace minimálně 128 x minimální šířka detektorové řady, nebo duální systém minimálně 2 x 96 x šířka detektorové řady

- Počet rekonstruovaných obrazů na jednu otáčku o 360° min. 320 - jednolampový CT systém s minimálním počtem 512 řezů, nebo dvou lampový CT systém s minimálním počtem 2 x 192 řezů.

- Skenování za použití duální energie záření - výhradně při použití některé z následujících technologií: - dvouvrstvý detektor (separace dvou různých energií na jednom detektoru) - dvourentgenkový systém (jedna rentgenka emituje vysokou energii, druhá nízkou energii) - rychlé přepínání kV na rentgence/generátoru

- celková šířka detektorů v ose Z min. 80 mm (bez tolerance 10%)

- gantry průměru min. 78 cm;

- nejkratší skenovací čas max. 0,28 sekund;

- délka skenovacího rozsahu stolu v ose Z ve spirálním módu min. 1850 mm

- délka nepřetržitého spirálního scanu min. 80 sekund

- perfúzní vyšetření mozku v rozsahu min. 16 cm, výpočet CBF, CBV, TTP, Tmax - mapování snížené perfúze (penumbra a infarktu) v přehledných mapách

- měřící pole FOV min. 500 mm;

- nejtenčí šířka řezu 0,65 mm a méně ve všech vrstvách současně;

- vysoko kontrastní rozlišení min. 16 Lp/cm

- dosažení izotropního rozlišení ve všech směrech;

- hardware a software pro low-dose CT kardio zobrazování;

- rekonstrukční rychlost v plné kvalitě zobrazení v měkko-tkáňovém filtru včetně všech korekcí k dosažení maximální kvality obrazu min. 40 obr/sec a více;

RTG komponenty CT přístroje:

- generátor min. 105 KW;

- min. rozsah napětí 80-140 kV a větším;

- volitelný proud rentgenky – minimálně v rozsahu 20 – 900 mA a větším

- tepelná kapacita anody rentgenky musí být minimálně 6,8 MHU, případně tzv. ekvivalentní (efektivní) hodnota ve vztahu k chladícímu výkonu musí být větší než 20 MHU.

Lůžko pacienta:

- stůl o nosnosti min. 300 kg.

- posun stolu v longitudinální ose minimálně 400mm/s

Intervenční modul:

- monitor pro zobrazování rekonstrukcí ve vyšetřovně umožňující multiplanární rekonstrukce, nožní pedál pro skenování v průběhu výkonu

- navigační systém pro intervence pod CT kontrolou, dotykový display min. velikosti 24palců, držák jehly, systém v reálném čase detekuje polohu a orientaci držáku jehly na základě elektromagnetické lokalizace (EM), zobrazuje očekávanou trajektorii jehly, ta je zobrazena ve dvou rekonstruovaných řezech získaných z přístroje, EM frekvence 50Ghz, poloautomatický kalibrační systém, amagnetická police, rozlišení snímků 512x512, manuální zoom, spolupráce systému s jehlami 12-24G, komunikace s CT přístrojem, unikátní a permanentní IP adresa, externí kompenzace pohybu pacienta

Ovládací stanice:

- hardwarové požadavky:

- operační paměť min. 8 GB, úložná kapacita pro raw-data min. 1 TB;

- 2 x LCD monitor s úhlopříčkou min. 19";

- obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou – INTERKOM včetně možnosti nastavení českých povelů pro pacienta;

- požadované programové vybavení:

- základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování, dokumentace;

- základní software – 2D, MPR, MIP, MinIP, VIP, 3D Volume rendering;

- software “bolus timing” a “bolus tracking”;

- dynamická modulace dávky;

- komplexní SW vybavení pro podporu obsluhy, umožňující automatické nastavení skenovacích kV a optimalizaci skenovacích parametrů s ohledem na získání optimální dávky při optimální kvantitě obrazu;

- EKG synchronizace pro prospektivní i restrospektivní gating s automatickou detekcí extrasystol a korekcí získaných dat při EKG gatovaných studií;

- metoda iterativní rekonstrukce obrazu na úrovni raw-dat pro redukci artefaktů a možnosti nadpolovičního snížení dávky proti standardní FBP rekonstrukci při zachování stejné kvality obrazu;

Vyhodnocovací systém:

- Vyhodnocovací systém (dále též pouze „řešení“) pro zpracování obrazových dat bude koncipován jako komplexní multimodalitní a multivendorové serverové řešení, které musí splňovat následující požadavky:

- Portálové řešení bude umožňovat min. 20 souběžně pracujících uživatelů, kteří mohou souběžně vykonávat základní hodnocení - (lze využit stávajícího řešení, upgradu stávajícího řešení nebo zabezpečení nového s dostatečným výkonem)

- základní obrazové zpracování v rozsahu - 2D, 3D software – povrchová 3D SSD i objemový VRT, multiplanární rekonstrukce MPR, angio software MIP, VIP atd.;

- součástí dodávky řešení bude nastavení workflow v rámci IT prostředí zadavatele (propojení s modalitou, připojení k digitálním archívům zadavatele, odzkoušení bezproblémového provozu);

- řešení musí být kompatibilní se standardem DICOM alespoň ve verzi 3.0.

součástí řešení bude dodání dostatečně výkonného fyzického serveru – tzn. při plném obsazení 20 pracujícími uživateli nesmí docházet k viditelnému zpomalení systému nebo prodlevám ve zpracování (analýze) a zobrazení studií - (lze využit stávajícího řešení, upgradu stávajícího řešení nebo zabezpečení nového s dostatečným výkonem)

- úložná kapacita multimodalitního portálu musí být minimálně 15 TB

- Součástí bude dodávka všech potřebných licencí a komponent v dostatečném množství potřebných pro plynulý stabilní provoz serverového portálu (operační systém, databázový systém, virtualizační prostředí, apod.)

- Plná podpora HW a SW portálového řešení (serveru) po dobu min. 10 let. Včetně všech vydaných aktualizací výrobcem, aktualizace vždy na nejnovější dostupnou verzi SW. Upgrade SW vždy na poslední verzi vydanou výrobcem.

- Školení pro práci ve vyhodnocovacím systému pro lékařský personál v rozsahu 60 hodin ročně, školení proběhne v prostorách FN Brno pracovníky firmy dodavatelské firmy (v češtině nebo angličtině, podle rozsahu dané problematiky a znalostí českého školitele)

- Školení pro administrátory vyhodnocovacího systému v rozsahu 60 hodin ročně, školení proběhne v prostorách FN Brno pracovníky dodavatelské firmy (v češtině nebo angličtině, podle rozsahu dané problematiky a znalostí českého školitele). Školení proběhne na administrátorské úrovni s přesahem do medicínské (lékařské) části

- Režim podpory v režimu 24x7x365

- Provozování systému HelpDesk pro nahlašování problémů – sdělení emailové adresy nebo přihlašovacích údajů pro zadávání ticketů ohledně nefunkčnosti systému. Začátek řešení požadavku je počítán od doby nahlášení v HelpDesk.

- Poskytování uživatelských konzultací po telefonu (hotline), určení konzultanta od dodavatelské firmy, který bude určen pro konzultace z medicínského a technického hlediska v pracovní době

- Provádění preventivních prohlídek SW (v případě dodání vlastního HW i jeho) za účelem předcházení vadám SW i HW a nestandardním stavům SW i HW. Nestandartní stavy a vady jsou definovány v SLA parametrech.

- Drobné konfigurace SW i HW v pracovní době (např. pomocí vzdáleného přístupu, v případě potřeby při osobní návštěvě technického pracovníky dodavatelské firmy)

- Servis SW v režimu 24x7x365 podle SLA parametrů (viz níže) SLA parametry: Závažnost vady; Kategorie vady; Popis vady. Kritická; A; Vada se projevuje jedním z následujících způsobů: - na jakékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení: o Software jako celek nelze používat; o došlo nebo dochází k narušení důvěrnosti nebo integrity dat zpracovávaných v Software; o dochází k opakovanému zhroucení nebo zatuhnutí Software jako celku; - došlo nebo dochází k narušení důvěrnosti nebo integrity dat předávaných ze Software přes integrační vazby do jiných informačních systémů; - došlo nebo dochází k přerušení komunikace s databází nebo k narušení důvěrnosti nebo integrity komunikace s databází;. Závažná; B; Vada se projevuje jedním z následujících způsobů: - na jakékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení: o významnou část Software nelze používat; o dochází k narušení dostupnosti dat zpracovávaných v Software; o dochází k opakovanému zhroucení nebo zatuhnutí kterékoli části Software; o odezvy Software znemožňují nebo významně omezují práci uživatelů v reálném čase; - dochází k narušení dostupnosti dat, které mají být předávány ze Software přes integrační vazby do jiných informačních systémů.. Běžná; C; Vada se na kterékoli pracovní stanici nebo na jakémkoli mobilním zařízení projevuje omezeními, chybami nebo delšími odezvami, avšak Software lze přesto alespoň zčásti využívat..

Smluvní pokuty: Kategorie vady; Zahájení prací na odstranění vady; Odstranění vady. Lhůta pro zahájení prací na odstranění vady; Smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele, tj. za nedodržení lhůty pro zahájení prací na odstranění vady; Lhůta pro odstranění vady; Smluvní pokuta za prodlení Poskytovatele, tj. za nedodržení lhůty pro odstranění vady. A; 1 hodina; 1000,- za každou hodinu prodlení; 3 hodiny; 5000,- Kč za každou hodinu prodlení. B; 1 hodiny; 1000,- Kč za každou hodinu prodlení; 8 hodin; 2500,- Kč za každou hodinu prodlení. C; 4 hodiny v rámci Pracovní doby; 500,- Kč za každou hodinu prodlení; 24 hodin v rámci Pracovní doby; 1000,- Kč za každou hodinu prodlení.

- Řešení bude umožňovat pokročilé zpracování obrazových dat min. v rozsahu:

- CT:

SW vybavení pro dedikované vyhodnocení polytraumatizovaných pacientů v rozsahu – automatické předzpracování obrazových dat vaskulárního systému, automatické předzpracování obrazových dat páteře a pre-chirurgické posouzení celého muskuloskeletálního aparátu - pro min. 10 současně pracujících uživatelů

- SW vybavení pro posouzení CT kardio vyšetření min. v rozsahu - automatická segmentace srdce včetně pojmenování, vizualizace a detailního posouzení koronárních tepen a koronárních arterií, vyhodnocení srdečních funkcí (včetně výpočtu maximálního systolického objemu, maximálního diastolického objemu, srdečního výstupu a ejekční frakce), hodnocení a výpočet stenóz na koronárním řečišti, funkční posouzení LV/RV pomocí kruhového (bulls eye) diagramu a posouzení kalciového skóre; segmentace srdečních oddílů za pomocí dvojí energie záření, hodnocení perfuze myokardu - pro min. 10 současně pracujících uživatelů

- SW pro analýzu myokardiálních defektů a plaků pro min. 3 současně pracující uživatele

- SW vybavení pro CT vaskulární analýzu min. v rozsahu – segmentace cévního řečiště včetně pojmenování, snadného a automatického odstranění kostní hmoty, výpočtů (např. intraluminální průměr, plocha příčného řezu průsvitu, délek a úhlů apod.), automatického posouzení a výpočtu stenóz a aneuryzmat (včetně složitých anatomických výpočtů) a návrhem parametrů pro založení stentů; pro min. 10 současně pracující uživatelů

- SW vybavení pro hodnocení plně kvantitativní CT perfuze mozku – hodnocení time sensitive i time insensitive metodou. Výstup bude ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny vytvořených na základě kvantitativní perfuzní studie mozku ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování, včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení pro min. 5 současně pracujících uživatelů

- SW pro automatické odstraňování kostí pro min. 10 současně pracujících uživatelů

- Výpočty virtuálního nativního zobrazení pro min. 10 současně pracujících uživatelů

- Analýza složení močových konkrementů pro min. 5 současně pracující uživatele

- Monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny pro min. 5 současně pracující uživatele

- Vizualizace postižení kostní dřeně patologickými procesy pro min. 3 současně pracující uživatele

- SW vybavení pro hodnocení víceorgánové perfuze pro min. 3 současně pracující uživatele;

- SW vybavení pro dedikované vyšetření plic s kvantitativním posouzením plicní tkáně a jejího poškození (emfyzém, azbestóza atd.), SW pro automatickou CAD analýzu plicních uzlů, SW pro analýzu plicní embolie; pro min. 3 současně pracující uživatele

- SW vybavení pro CT posouzení jater v rozsahu - automatická analýzu jaterních segmentů dle cévního zásobení, detekci a kvantifikaci jaterních lézí, plánování chir. výkonů a termoablací - návrh elektrody, zobrazení izoterm atd. pro min. 3 současně pracující uživatele

- SW vybavení pro hodnocení virtuální kolonoskopie včetně CAD analýzy pro min. 3 současně pracující uživatele

- SW vybavení pro sledování tumorů z hlediska časového srovnání – vč. automatického či poloautomatického výpočtu hodnotících kritérií dle RECIST, EASL atd. pro min. 3 současně pracující uživatele

Součásti dodávky budou 2 náhledové stanice (PC) – dle specifikace níže v dokumentu

Požadavky na komunikaci přístroje s PACS zadavatele:

- součástí dodávky bude nastavení workflow přístroje (připojení k digitálnímu archivu zadavatele MARIE PACS dodavatele OR-CZ, nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavku zadavatele);

- požadujeme doložit předpokládaný průměrný objem dat na jednu studii;

- kompatibilita s DICOM standardem alespoň ve verzi 3.0;

- strukturovaný dávkový report v DICOM formátu.

- Požadavky pro automatický výpočet dávek pacientů CT:

- Pro každou studii poskytnout DICOM SR (Structure Report s radiačními parametry) a axiální CT řezy pro všechny scany provedené v rámci této studie. DICOM soubory pro dávkový protokol a pro axiální CT řezy musí obsahovat nezbytné údaje pro výpočet orgánových dávek metodologií IMPACT

- Zavést jednoznačné názvy, případně jiná určení jednotlivých výkonů prostřednictvím tabelizace, indexace, apod., pro zajištění jednoznačné identifikace provedených výkonů, vyšetřované oblasti a místa vstupu rtg záření do pacienta

- Kompatibilita se systémem používaným pro výpočet dávek pacientů metodologií PCXMC nebo IMPACT a pro stanovení Místních diagnostických referenčních úrovní v souladu s požadavky Národních radiologických standardů

Doplňková zařízení CT přístroje:

- automatický dvoupístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na podlahovém stativu s integrovaným infuzním stojanem

- bezdrátové napájení injektoru a přenos dat mezi přístrojem a modulem dálkového ovládání

- přehledné dotykové displeje o velikosti min. 10“ u injektoru a dálkového ovládání

- programovatelná limitace tlaku až 21 bar (300 psi)

- nastavitelná rychlost dávkování (průtok) min. 0,1 – 9,9 ml/s

- programovatelné nastavení rychlosti frakcionovaného vstřiku kontrastní látky

- nastavení různé koncentrace aplikované kontrastní látky (při využití FR ve druhém válci)

- možnost použití stříkaček 125 nebo 200 ml

- programovatelné nastavení objemu nástřiku min. 1 – 200 ml

- integrované vyhřívání manžet stříkaček s kontrastní látkou

- možnost umístění ovládací konzoly v ovladovně (mimo vyšetřovnu)

- možnost použití spotřebního materiálu bez nutnosti výměny po dobu min. 24 hod provozu

- integrace injekčních dat do RIS/PACS systému prostřednictvím DICOM interface a zaznamenání v datech CT vyšetření

- archivace injekčních dat vč. místa vstřiku KL, velikosti katetru či typu použité KL

- kompatibilní s nabízeným CT přístrojem

- Kompatibilita nabízeného CT se stávajícím (záložním) injektorem Bracco CT expres 3D

- Plnohodnotné připojení a nastavení komunikace injektoru a nabízeného CT

- Jednoduché přepínání mezi nabízeným a záložním injektorem běžnou obsluhou

- Vysoce výkonná specializovaná vyhodnocovací (diagnostická) stanice – 1 ks:

- Stanice bude sloužit jako záložní řešení vyhodnocovacího systému (portálového řešení) v případě jeho výpadku nebo nedostupnosti datové sítě FN Brno

- Workstation s dostatečným výkonem umístěné vedle nebo poblíž CT přístroje

- Záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro bezpečné vypnutí pracovní stanice, výdrž min. 10 min

- Součástí dodávky pracovní stanice bude dodání 2 ks klinických monitorů s vysokou svítivostí a s možností kalibrace podle křivky DICOM a kompatibilní s dodávanou workstation (pracovní stanicí)

- Základní obrazové zpracování v rozsahu - 2D, 3D software – povrchová 3D SSD i objemový VRT, multiplanární rekonstrukce MPR, angio software MIP, VIP atd.

- SW vybavení pro dedikované vyhodnocení polytraumatizovaných pacientů v rozsahu – automatické předzpracování obrazových dat vaskulárního systému, automatické předzpracování obrazových dat páteře a pre-chirurgické posouzení celého muskuloskeletálního aparátu

- SW vybavení pro hodnocení plně kvantitativní CT perfuze mozku – hodnocení time sensitive i time insensitive metodou. Výstup bude ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny vytvořených na základě kvantitativní perfuzní studie mozku ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování, včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení.

- SW vybavení pro CT vaskulární analýzu min. v rozsahu – segmentace cévního řečiště včetně pojmenování, snadného a automatického odstranění kostní hmoty, výpočtů (např. intraluminální průměr, plocha příčného řezu průsvitu, délek a úhlů apod.), automatického posouzení a výpočtu stenóz a aneuryzmat (včetně složitých anatomických výpočtů) a návrhem parametrů pro založení stentů

- SW vybavení pro základní posouzení CT kardio vyšetření min. v rozsahu - automatická segmentace srdce včetně pojmenování, vizualizace a detailního posouzení koronárních tepen a koronárních arterií,

- Plná podpora HW a SW workstation (pracovní stanice) po dobu min. 10 let. Včetně všech vydaných aktualizací výrobcem, aktualizace vždy na nejnovější dostupnou verzi

Specifikace náhledové stanice (PC):

Součásti dodávky je níže specifikovány 2 ks počítače a 2 ks monitoru.

Počítač:

| Funkcionalita / požadované parametry |  |  | min. max. | Sestava PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) |  | min. | 14000 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost |  | min. | 16 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 |  | max. | 38 dB |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  | ano |
| Pevný disk | SSD | kapacita | min. | 500GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) |  |  | ano |
|  | Integrovaná grafická karta | rozlišení | min. | 2560 x 1440 |
|  |  | podpora práce více monitorů | min. | 2 |
|  |  | rozhraní | min. | 2x digitální připojení k externím monitorům (HDMI/DP) |
|  | Integrovaná zvuková karta |  |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano |
|  |  | vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  |  | ano |
| Skříň | Provedení |  |  | middletower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  |  | ano |
| Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  |  | ano |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi. |  | min. | 5 let |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení. |  | min. | ano |

Monitor:

| Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele |  |  | min. / max. | Monitor M 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (High) |  |  |
|  |  |  |  | Požadované parametry |  |  |
| Velikost úhlopříčky |  |  | min. | 27" |  |  |
| Technologie |  |  |  | LCD barevný |  |  |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) |  |  | min. | 2560 x 1440 |  |  |
| Povrh displeje |  |  |  | matný |  |  |
| Podsvícení LED |  |  |  | ano |  |  |
| Jas [cd/m2] |  |  | min. | 300 |  |  |
| Kontrastní poměr (typický) |  |  | min. | 1000:1 |  |  |
| Redukce (filtr) modrého světla |  |  |  | ano |  |  |
| Pozorovací úhel (h x v) |  |  | min. | 178°x178° |  |  |
| Doba odezvy |  |  | max. | 8 ms |  |  |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) |  | min. | 2 (1x HDMI a 1x DP) |  |  |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A |  | min. | 2 |  |  |
| Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  |  |  | ano |  |  |
| Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  |  |  | ano |  |  |
| Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  |  |  | ano |  |  |
| Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m |  |  |  | ano |  |  |
| Integrované reproduktory, nebo soundbar s podporou připojení k monitoru |  |  |  | ano |  |  |
| Nepřetržitý provoz 24/7 |  |  |  | ano |  |  |
| Společné parametry |  |  |  |  |  |  |
|  | Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  |  |  |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení. |  |  |  | min. | 5 let |
|  | Záruka mimo ČR - definice oblastí. |  |  |  |  | ano |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení. |  |  |  |  | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1. |  |  |  |  | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  |  |  |  | ano |