Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík)

Část 1

Defibrilátor (6 ks)

- Přístroj s funkcí defibrilace, synchronizované kardioverze, externí kardiostimulace a AED

- V manuálním režimu bifázický výboj s nastavitelnou energií do min. 250 J

- Doba nabíjení na maximální energii max. 7 s

- Nastavitelná frekvence kardiostimulace a nastavitelný stimulační proud až do 200 mA

- 4 ks defibrilátoru (z celkem 6 ks) vybaveny měřením etCO2

- Automatický test přístroje

- Standartní externí deskové elektrody (pádla) s možností rychlé změny na dětskou velikost odstraněním velké elektrody

- Kabel pro připojení jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod

- Displej o uhlopříčce min. 5“ zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové stavy

- Postup nastavení a aplikace výboje v režimu manuální defibrilace výrazně označen na krytu přístroje (např. 1, 2, 3)

- Popis tlačítek a uživatelský software v českém jazyce

- Napájení  z el. sítě 230 V / 50 Hz a akumulátoru

- Akumulátor s kapacitou pro min. 70 výbojů s maximální energií nebo 120 min. monitorování

- Indikátor stavu akumulátoru

- Hmotnost defibrilátoru včetně pevných elektrod a akumulátoru max. 7 kg

- Záznam historie monitorovaných událostí

- Integrovaná tiskárna

- Madlo pro snadný transport

- Veškeré příslušenství a spotřební materiál nezbytné pro první použití všech požadovaných funkcí - kabely, elektrody, papír do tiskárny, apod.

Část 2

Resuscitační vozík (4ks)

- Kovový pojízdný vozík s otočnými kolečky o min. průměru 100 mm, min. 2 kolečka vybavena brzdou

- Nerezová konstrukce, odolný proti údržbě běžnou dezinfekcí

- Rozměry: šířka v rozmezí 700 - 1100 mm, výška v rozmezí 900 - 1200 mm, hloubka v rozmezí 500 – 700 mm

- Madlo pro manipulaci s vozíkem

- Dvoukřídlá dvířka – uzamykatelná

- Uvnitř dvě police pro uložení materiálu

Část 3

Přístroj pro kompresi hrudníku (1ks)

- 3D komprese hrudníku

- Konzistentní rychlost a hloubka

- Možnost volby KPR 30:2

- Výdrž baterie min. 30 min

- Indikátor stavu baterie

- Přístroj odolný běžné dezinfekci

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (Zboží) - ne demo, ne repase, …

- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 či 2017/746) dle zák. č. 89/2024 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), či č.89/2021 Sb. v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce

- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)

- součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS nebo LIS/NIS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu)

- délka záruky min. 24 měsíců

- v případě zdravotnického prostředku - registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 89/202 Sb., § 23 v platném znění)

- SERVIS v EU – ne v zahraničí!

- prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

- prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží.

- prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.

- prodávající se zavazuje, že bude provádět bezpečnostně technické kontroly předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, či 90/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v platném znění; tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (BTK, kalibrací, validací, revizí…) v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení/instruktáž (dle § 41 zák. 89/2021 Sb. či dle § 61 zák. 90/2021 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování, po dobu životnosti přístroje zdarma

- při dodání přístroje -1x návod v ČJ (1x tištěný, 1x na el. nosiči (CD/DVD/USB), prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy ZP,

- součástí nabídky bude:

- Prohlášení o shodě (v případě ZP s uvedením klasifikační třídy)

- CE certifikát

- Uživatelský manuál v ČJ

- Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR