## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 129/2023
Název: | Přestavba endoskopické sestavy II
Klinika: | COS III - KDCHOT, PDN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Zobrazovací monitor
Atestovaný - medical device
Velikost min 28"
Technologie IPS nebo TFT active matrix
Vysoký pozorovací úhel - min. 178 °
Rozlišení min. 4K, 3840 x 2160 px, formát 16:9
Kontrast min. 1000:1
Vstupy: min 1x 12G-SDI (BNC), 1x 3G-SDI (BNC), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port
Výstupy: min. 1x 12G-SDI, 1x 3G-SDI
Kompatibilní s poptávanou kamerovou jednotkou
Možnost měnit zdroj vstupního signálu pomocí tlačítek na monitoru
Kamerová jednotka
Kompatibilní s nabízeným monitorem
Kompatibilní se stávajícími endoskopy Olympus: GIF Q 180, GIF XP 160, GIF H 180J, GIF Q 180, PJF 160, PCF H 180AL, CF Q 165 l, JF 140 R
Kompatibilní s novou řadou endoskopů Olympus, např. PCF PH 190L, GIF 1100, GIF 1500
Podpora NBI zobrazení (Narrow Band Imaging)
Podpora RDI (Red Dichromatic Imaging)
Pro zajištění kompatibility se staršími endoskopy je možné dodat 2 různé kamerové jednotky
Možnost pořízení fotografií do formátu JPEG s uložením do vnitřní nebo externí paměti
Světelný zdroj
LED světelný zdroj zabudovaný v kamerové jednotce
Kompatibilní se stávajícími endoskopy GIF Q 180, GIF XP 160, GIF H 180J, GIF Q 180, PJF 160, PCF H 180AL, CF Q 165 l, JF 140 R
Kompatibilní s novou řadou endoskopů Olympus, např. PCF PH 190L, GIF 1100, GIF 1500
Videokolonoskop
Pediatrický videokolonoskop
Průměr tubusu max. 10 mm
Pracovní kanál 3,2 mm
Pracovní délka 1680 mm
Úhel pohledu 140 °
Směr pohledu - přední zobrazení
Angulační úhel: Nahoru 180 °, dolů 180 °, doleva 160 °, doprava 160 °
Vnitřní kanály: instrumentální kanál, optický kanál, vodní / vzduchová tryska
Podpora NBI (Narrow Band Imaging)
Kompatibilní s nabízenou endoskopickou kamerovou jednotkou a světelným zdrojem
Vozík
Vozík pro umístění všech požadovaných komponentů
Oddělovací transformátor pro napojení všech požadovaných komponentů
Antistatická úprava vozíku
4 kolečka, z toho min. 2 s brzdou
Minimálně 4 police
Kloubové rameno s nosností pro nabízený monitor
Příslušenství v rámci dodávky
Veškeré propojovací kabely a video kabely nutné ke zprovoznění systému
Ekvipotenciální kabely pro vyrovnání napětí pro každý přístroj, který má konektor pro vlastní uzemnění
Veškerý spojovací materiál
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7