## Technická specifikace
Příloha č. 1
k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku Pojízdný RTG přístroj
Výběrové řízení:
Číslo: | 127/23
Název: | Pojízdný RTG přístroj
Klinika: | Klinika radiologie a nukleární medicíny
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Konstrukce
Umožňující snímkování pacientů na lůžku, s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev)
Bateriový RTG přístroj s motorizovaným pojezdem
Nabití baterie do max. 6 hod ze stavu úplného vybití do stavu plného nabití
Baterie umožňující zahájit nabíjení při jakémkoliv stavu vybití baterie bez vlivu na životnost baterie
Možnost snímkování s přístrojem při napájení z baterií a také při současném připojení do sítě 230 V
Motorizovaný nebo nemotorizovaný teleskopický sloup s možností rotace a s výsuvným ramenem ve vodorovné rovině
Otáčení sloupu v rozsahu min. 270°
Šířka přístroje max. 580 mm
Výška přístroje vč. sloupu (parkovací poloha) max. 1500 mm
Hmotnost přístroje max. 390 kg
RTG generátor a rentgenka
Vysokofrekvenční generátor RTG záření
Výkon min. 30 kW
Rentgenka se dvěma ohnisky
DAP metr pro záznam dávky, zobrazení na snímku s možností uložení do PACS
Jemné doladění pozice přístroje pomocí tlačítek na kolimátoru
Digitální detektory a akviziční stanice
Ovládání přístroje prostřednictvím dotykového displeje min. 17'' integrovaného do přístroje
Velký plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy minimálně 345 x 420 mm
Matrice detektoru min. 2 450 x 3 000 bodů
Velikost pixelu detektoru maximálně 140 µm
Hmotnost detektoru max. 3 200 g
Malý plochý bezdrátový detektor o velikosti aktivní plochy maximálně 270 x 350 mm
Matrice detektoru min. 2 000 x 2 500 bodů
Velikost pixelu detektoru maximálně 140 µm
hmotnost detektoru max. 2 200 g
Technologie detektorů aSi/CsI
Možnost uložení obou detektorů v integrovaných kapsách v těle přístroje. Každá kapsa musí umožňovat automatické dobíjení detektorů bez nutnosti vyndávání baterií prostřednictvím napájecí sběrnice detektoru. Napájení začne ihned po zasunutí detektoru do zásuvky
Velký detektor musí být vybaven zpevňujícím rámem s madlem z lehkého a odolného materiálu pro zvýšení odolnosti a bezpečnější přenášení detektoru
Každý detektor bude dodán s náhradní baterií
Požadujeme kompatibilitu nabízených detektorů s RTG přístrojem Samsung GM85 a dále požadujeme kompatibilitu nabízeného přístroje s detektory Samsung S4335-AW a S4343-AWM
Nastavení přesné kolmosti RTG paprsku na detektor, zobrazení úhlu náklonu volného bezdrátového detektoru na displeji na RTG lampě
Funkce manuálního úplného vypnutí napájení detektoru bez nutnosti vyjmout baterii
Softwarová virtuální mřížka pro eliminaci nepříznivého vlivu rozptýleného záření bez nutnosti použití sekundární clony
Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice
Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku
Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 3 s
Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 15 s
Postprocessing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku v libovolném úhlu, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky
Pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran)
Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta, expoziční index, deviační a cílový index pro kontrolu optimální expozice
Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report)
Připojení do sítě FN BRNO a na PACS server podle specifikací Centra informatiky (CI)
Export obrazového záznamu do PACS systému zadavatele pomocí Wi-Fi a pomocí datového kabelu. Vyžadují se obě varianty
Možnost evidence statistiky opakovaných expozic
DICOM: WLM, MPPS, Store, Print
Síťové propojení s Modality Worklist
Možnost budoucího rozšíření přihlašování obsluhy zaměstnaneckou kartou
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení:
Číslo:
Název:
Klinika:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7