## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 77/23
Název: | Ultrazvukové přístroje
Klinika: | DOK - DN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
ultrazvukový přístroj oční
barevný dotykový displej minimálně 10"
požadované režimy A mód, B mód, Pachymetrie
možnost rozšíření jednotky o UBM režim
ovládání hlavních funkcí přístroje pomocí klávesnice a myši nebo na dotykové obrazovce
ovládání hlavních funkcí přístroje pomocí klávesnice a myši nebo na dotykové obrazovce
ovládání hlavních funkcí přístroje nožním spínačem
zobrazení B-skenu s možností zobrazení A-skenu v jednom obraze
funkce zmrazení obrazu
funkce natáčení videa ve smyčkách
biometrická sonda pro A-Sken: frekvence min. 10MHz
rozlišení A-skenu min. 0,016mm +/-0,01mm
měření A-skenu: axiální délky, hloubky přední komory, tloušťky čočky, délky sklivce
měření axiální délky A-skenu v rozsahu až do 40 mm
měření hloubky přední komory A-skenu v rozsahu až do 6 mm
výpočet síly IOL - vzorce IOL: Binkhorst II, Holladay 1, SRK II, SRK/T, Hoffer Q, Haigis
přístroj musí být vybaven módem pro měření kataraktického oka
přístroj musí mít porovnávání výsledků měření přímo na displeji
přístroj musí mít přednastavené vzorce pro výpočet intraokulární čočky
sonda/y pro B-sken: 2 sondy nebo na 1 sondě 2 přepínatelné frekvence
sonda/frekvence pro B-sken – vyšetření retrobulbárního prostoru s frekvencí min. 12MHz
sonda/frekvence pro B-sken – vyšetření bulbu s frekvencí min. 15MHz
zobrazený úhel skenování B-skenu min. 60 stupňů
rozsah vyšetřované oblasti B-skenu do hloubky min. 60 mm
laterální rozlišení B-skenu min. 0,085 mm
axiální rozlišení B-skenu min. 0,015 mm
sonda pro pachymetrii s frekvencí min. 65 MHz
rozsah měření pachymetrie 300-999 μm
přesnost měření pachymetrie min. ± 5 μm
ukládání výsledků na flash USB a LAN interface
video výstup
přenos a uložení obrazu ve formátech JPG, AVI, PDF
komunikace s NIS: PACS + Worklist funkce, DICOM, Serverové ukládání dat a databáze
připojitelnost zařízení na datovou síť a tiskárnu
kapacita disku řídící jednotky nebo PC min. 1TB
instalce ovládacího software bez omezení počtu PC stanic s napojením na centrální databázi nebo užití samostatného PC s lokální databází
Příslušenství v rámci dodávky
sonda A-scan
sonda B-scan
sonda pachymetrická
spínač nožní
monitor 22" externí
tiskárna černobílá laserová
stolek pod přístroj
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Kód KZT1: | T.2.4.4.
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category