## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 77/23
Název: | Ultrazvukové přístroje
Klinika: | PeK - DN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Ultrazvukový přístroj s plně digitální technologií
plochý monitor s úhlopříčkou min. 21.5“ s vysokým rozlišením – otočný
dotykový ovládací displej min. 12“
5 aktivních konektorů pro připojení sond
možnost připojení externí obrazovky (přes HDMI)
úzké tělo přístroje na kolečkách pro snadnou manipulaci - šířka přístroje 55 cm
provoz na baterie i na elektrickou síť
ovládací panel nastavitelný výškově a stranově
2D zobrazení
2D harmonické zobrazení
CF barevný doppler
PW pulsní doppler
CW kontinuální doppler
TDI, TVI – tkáňové dopplerovské zobrazení
AMM anatomický m-mód
nedopplerovské mapování krevního toku bez použití kontrastní látky
architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D/4D TEE sondy
možnost připojení ICE katetrů
funkce zoom
redukce speklí nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení
kompaundní zobrazení nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení
automatická optimalizace B-módu, TGC a dopplera
kontinuální automatická optimalizace 2D
SW balíček pro cévní aplikace
SW pro kompletní kardiologický program
SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem…)
záznam videosmyčky ve všech režimech zobrazení
přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů
interní disk s kapacitou min. 500 GB
databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání, exportu a importu
export nahraných obrázků a smyček ve formátu hrubých dat (raw dat) na stávající externí pracovní stanici se systémem EchoPAC™ tak, aby na stanici mohla být data zpracována a vyhodnocena pomocí nainstalovaných SW aplikací (např. pomocí speckle tracking, atd…)
DICOM komunikace
formát exportovaných záznamů – DICOM, JPEG, AVI
minimálně 3x USB port na přístroji, 2xUSB port na monitoru
modul Wi-FI pro připojení do sítě
Ultrazvukové sondy – technické vlastnosti
multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence
2D fázová sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace, frekvenční rozsah 3-8 MHz, FOV: 115°
2D fázová sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace, frekvenční rozsah 3-12 MHz, FOV: 105°
2D multifrekvenční mikro-konvexní sonda typu single crystal, pracovní frekvence min.: 3 – 10 MHz
2D multifrekvenční lineární, pracovní frekvence min.: 4.0 – 12.0 MHz
2D multifrekvenční lineární sonda typu hokejka, pracovní frekvence min.: 5 – 18 MHz, aktivní plocha max. 35 mm
možnost připojení 3D/4D TEE sondy
Možnost rozšíření – technické vlastnosti (pro možné budoucí rozšíření)
Externí pracovní stanice, výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID pole, 4TB, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu raw s veškerým vyhodnocovacím sw, možnost kvantitativní analýzy obrazu (např. z TVI zobrazení), možnost analýzy 3D/4D datasetů, možnost použití nástrojů 2D a dopplerovských strain analýz na uložené datasety (option). PC pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj(e) a zobrazit vyšetření z kteréhokoliv přístroje na síti. Plná DICOM 3 kompatibilita.
Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu použitím metody speckle tracking (automatické zhodnocení levé komory pomocí metody speckle tracking)
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů.
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Kód KZT1: | T.2.4.4.
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category