## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 77/23
Název: | Ultrazvukové přístroje
Klinika: | UK - NBP
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Počet kusů: 1.
Základní požadavky
Ultrazvukový přístroj určený pro superkonziliární urologickou diagnostiku, se specializovaným vybavením zejména pro intervenční diagnostiku, ale i pro vyšetření ledviny, orgánů skróta a penisu. Vyšetření náhlých urologických příhod.
Plochá vodotěsná dotyková klávesnice pro intuitivní ovládání i v rukavicích a pro snadnou dezinfekci po intervenčních výkonech.
Nastavení výšky klávesnice monitoru nejméně v rozsahu 25 cm pro práci vsedě i vestoje.
Monitor o uhlopříčce 19“, s možností změny formátu (orientace) otočením monitoru: - na výšku - na šířku.
Min. 3 vstupní konektory pro elektronické snímače.
Přístroj vybaven pojízdným (mobilním) vozíkem s možností aretace koleček.
Přístroj musí být vhodný pro transport (i osobním výtahem) a vybaven madlem včetně možnosti sklopit orazovku.
Šířka přístroje max. 60 cm, hmotnost přístroje max. 75 kg.
Hlučnost přístroje max. 45 dB.
Maximální spotřeba 300 VA.
Požadovaná zobrazení a zpracování obrazu
Základní snímací módy:
- B (B-mode)
- THI (Tissue Harmonic Imaging) – tkáňové harmonické zobrazení, evertovaný puls
- CFM (Color Flow Mapping: Velocity, Variance and Velocity + Variance)
- P (Power Doppler)
- D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler).
Kombinace módů:
- B + C - B + D(PW) (Duplex) - B + P - B + C + D(PW) (Triplex) - B + P + D(PW) (Triplex).
Simultánní módy (rozdělený obraz):
- B + B
- B + THI
- B + (B + C)
- B + (B + P).
Nepožadujeme výbavu přístroje módy M Mode a CW Dopplerem, ani echokardiografickým softwarem.
Přístroj musí být vybaven volitelnými programy s nastavením pro ledvinu, močový měchýř i malé části; stejně tak i pro různé velikosti prostaty.
Možnost snadné úpravy a tvorby nových variant nastavení (nastavení obrazu, optimální nabídka metod měření).
Zpracování obrazu (běžné pro vyšší třídu):
- digitální beamformer
- redukce speklí
- compound imaging (složené zobrazení)
- dynamická fokusace
- multibeam processing
- automatická optimalizace obrazu.
Možnost budoucího rozšíření bez nutnosti změny hardware přístroje:
- 3D rekonstrukce z volné ruky zejména pro ledvinu a small parts
- 3D rekonstrukce transrektální sonografie prostaty řízená pohonem v sondě nebo externím pozicionérem
- elastografie, kompresní metoda optimalizovaná pro vyšetření prostaty.
Dokumentace/archivace:
- Vestavěný SSD disk s kapacitou úložiště min. 256 GB pro cca 50 000 obrazů s integrovanou pacientskou databází a snadným exportem obrazů do standardu DICOM a na externí média (USB externí HDD, Flash karta apod.)
- Přístroj musí umožňovat připojení k datové síti a digitálním archivům FN Brno – výstup ve formátu DICOM, komunikace se systémy PACS. V ceně musí být zahrnuta případná konfigurace modalit (nastavení workflow) s dodavatelem modality. Připojení přístroje do sítě LAN kabelem i Wi-Fi bezdrátovým připojením
- Možnost připojení standardních USB periferií. Přístroj musí být vybaven min. 6 ks USB konektorů, z toho min. 2 ks verze 3.0
- Formát výstupu obrazu v plné kvalitě (BMP).
- Možnost nahrávání paměťové smyčky pro záznam snímků a videosekvencí v délce min. 30 sekund ve formátu AVI
- DICOM licence.
Ultrasonografické snímače (sondy)
Speciální sonda pro transrektální zobrazení prostaty a její snadnou a přesnou biopsii:
- tlačítko na těle sondy pro spouštění snímání i dokumentace
- snímač sterilizovatelný v plazmě i ponorem do tekutiny (možnost utěsnit konektor)
- frekvenční rozsah 3-11 MHz s vysokým rozlišením a přesnou geometrií jednotlivých konvexních částí
- minimálně 2 zobrazované roviny řezu: příčná jako hlavní k posouzení anatomie a prokrvení prostaty se srovnáním levé a pravé strany; Podélná pod úhlem (sidefire) pro posouzení hrdla měchýře a sledování punkce
- Zobrazení jednotlivých řezů: zobrazení každé z rovin samostatně pro podrobné posouzení anatomie; zobrazení příčné a podélné roviny řezu současně v reálném čase, při biopsii a biometrii se musí roviny protínat pro dokonalou orientaci v prostatě
- Bioptický nástavec vkládaný do těla snímače pro biopsii s anatomickou optimalizací úhlu vpichu cca 16 až 20° (pro biopsii periferní zóny v biplane režimu.
Abdominální konvexní snímač pro vyšetření ledviny, nadledviny a močového měchýře včetně intervenční sonografie, frekvenční rozsah 2-6 MHz pro vyšetření i obézních pacientů. Spouštění snímání i dokumentace tlačítkem z těla sondy.
Snímač pro malé části s vysokým rozlišením, frekvenční rozsah 3-14 MHz, typ linear array pro vyšetření varlete, varikokély, penisu a tříselných uzlin. Spouštění snímání i dokumentace tlačítkem z těla sondy.
Je v uživatelském návodě uvedena četnost BTK (jiných kontrol)? Uveďte s odkazem na stranu přiloženého návodu k použití.
Je v uživatelském návodě uvedena povinnost provedení instruktáže? Uveďte s odkazem na stranu přiloženého návodu k použití.
Příslušenství v rámci dodávky
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje.
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7