## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZVZ
Číslo: | 119/23
Název: | Vysokofrekvenční tryskový ventilátor
Klinika: | KDAR - DN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Kód KZT 1:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Vysokofrekvenční tryskový ventilátor použitelný na lůžkovém oddělení i na operačnch sálech
Multifunkční mikroprocesorem řízený ventilátor pro superponovanou vysokofrekvenční tryskovou ventilaci (SHFJV)
Trysková ventilace neonatálních, dětských i dospělých pacientů, včetně obézních
Nastavení hmotnosti v minimálním rozsahu 1 – 200 kg s krokováním po 1 kg
Automatické přednastavení vhodných ventilačních parametrů zvoleného režimu při nastavení hmotnosti pacienta
Barevná dotyková obrazovka o velikosti min. 10“
Mechanismus ventilace:
Ventilace pomocí kanyly nebo katétru (subglottická)
Bezkanylová ventilace (supraglottická)
Trysková laryngoskopie
Trysková tracheoskopie
Trysková bronchoskopie
Režimy ventilace : *název módu se může lišit, ale musí být zachován účel použití
ICU p-BLV -Pulsatilní Bi-level ventilace (dlouhodobá)
BM – (Bronchoskopic Mode) (bezkanylová ventilace) supraglottická ventilace SHFJV
LM - (Laryngeal Mode) Laryngeální mód
LSM – (Laser Safe Mode) bezpečnostní režim pro laserovou chirurgii
Přístroj musí umožnit použití laseru do koncentrace FiO2 40%
Automatické snížení FiO2jet na přednastavenou hodnotu
Režim pro infraglottickou ventilaci (monofrekvenční) s 1 lumenovým katetrem
Režim pro infraglottickou ventilaci SHFJV se 4 lumenovým katetrem
Režim Autostart umožňující automatické nastavení parametrů dle zvoleného režimu a hmotnosti
Monitorace a zobrazení:
Monitorace a zobrazení činnosti LSM – (Laser Safe Mode)
Monitorace Paw a grafické zobrazení křivky tlaku v pacientském okruhu v čase, včetně tlakových limitů
Monitorace a zobrazení PIP (špičkový tlak), MAP (střední tlak), PEEP (minimální tlak), PP (tlak v pause)
Monitorace FiO2jet a zobrazení inspirované koncentrace O2 před tryskou – směšovačem
Monitorace FiO2aw a zobrazení inspirované koncentrace O2 za tryskou – v pacientském okruhu
Monitorace EtCO2 a zobrazení koncentrace CO2 na výdechu
Samostatně nastavitelná NF jednotka
Trysková ventilace s frekvencí v rozmezí minimálně 1 – 100 dechů za minutu
Poměr I:E v rozmezí minimálně 1:5 – 3:1
Emisní tlak (tlak s tryskou) v rozmezí minimálně 0,1 – 3,5 bar
Samostatně nastavitelná VF jednotka
Trysková ventilace s frekvencí v rozmezí minimálně 1 – 1500 dechů za minutu
Poměr I:E v rozmezí minimálně 1:5 – 3:1
Emisní tlak (tlak s tryskou) v rozmezí minimálně 0,1 – 2,0 bar
Celkový emisní tlak minimálně 5,5 baru
Bias Flow (klidový průtok) - 0, 20, 40, 55 l/min.
Audiovizuální alarmové zabezpečení
Alarmový management stavu O2, vzduch, vypnutí LSM (Laser Safe Mode) při výpadku vzduchu
Plně automatický test celého systému – musí automaticky kontrolovat všechny ventily a trysky, O2 senzory, tlakové snímače a celý pneumatický systém
Horní alarmový limit tlaku v dýchacích cestách Paw min. 0 – 100 mbar
Dolní alarmový limit tlaku v dýchacích cestách Paw min. 0 – 60 mbar
Alarmový limit tlaku v pause (Pause press) v rozmezí min. 5 – 100 mbar
Kompatibilní se zvlhčovači různých výrobců, např. Fisher Paykel
Příslušenství v rámci dodávky
Stabilní mobilní stojan, brzditelná antistatická kolečka
Universální držák dýchacího okruhu a endoskopů
Adaptér pro použití s endotracheální kanylou nebo laryngeální maskou
Laryngoskop typu Kleinsasser, 3ks
1. laryngoskop: délka 190 mm, vnitřní proximální rozměr 23 x 28,5 mm, vnitřní distální rozměr 15,7 x 18,1 mm; bez tolerance
2. laryngoskop: délka 190 mm, vnější rozměr 18 x 30 mm, vnitřní rozměr 14,5 x 19,5 mm; bez tolerance
3. laryngoskop: délka 190 mm, vnější rozměr 16,5 x 20 mm, vnitřní rozměr 13 mm průměr; bez tolerance
Tracheoskop typu Friedrich, délka 230 mm, vnitřní proximální rozměr 18,4 x 22,8 mm, vnitřní distální rozměr 12 mm průměr; bez tolerance
Hadičkový set (včetně konektorů) a tryskové spojky musí být autoklávovatelné při teplotě 134 °C
Ekvipotenciální kabel o minimální délce 3 m
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1 Uvedení KZT včetně kódu (kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Kód KZT1: | T.2.4.4.
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky
1Uvedení KZT včetně kódu (Kategorizace zdravotnické techniky) dle členění https://kzt.uzis.cz/category