## Technická specifikace
Příloha č. 7
k zadávací dokumentaci pro zakázku Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a tkání s výpůjčkou II
Výběrové řízení:
Číslo: | 169/23
Název: | Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a tkání s výpůjčkou
Klinika: | Transfuzní a tkáňové oddělení
Část 1
Technická specifikace diagnostické soupravy pro sérologické vyšetření infekčních markerů:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
V.1.1 Diagnostika pro legislativně závazné testy pro screening dárců krve a tkání (Anti-HIV-1/HIV-2 + HIV p24, HBsAg, Anti-HCV a anti-TP) musí být výrobcem přímo určena pro screening dárců krve a krevních složek, dárců tkání a dárců orgánů
V.1.2 Diagnostická specificita všech nabízených testů musí být u dárců krve vyšší než 99,70 % (dle informací uvedených v příbalových letácích k testům)
V.1.3 Požadované spektrum plně automatizovaných testů ke stanovení infekčních markerů včetně kalibračního a kontrolního materiálu musí být od stejného výrobce a kompletně proveditelné na jednom analyzátoru (obou analyzátorech), musí umožňovat analýzu vzorků séra i plazmy a kadaverózních vzorků
V.1.4 Kalibrace na šarži
VI.1.5. Analyzátory musí počítat s režimem záložního systému, se stejnými diagnostiky a se stejným spotřebním materiálem
VI.1.6. Analyzátory musí být plně automatizované s chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční detekcí a musí umožňovat evidenci a dohledatelnost používaných reagencií
VI.1.7. Analyzátory musí umožnit kontinuální vkládání vzorků za chodu analyzátoru bez nutnosti přerušit analýzu. Analýza po pacientech (random access)
VI.1.8. Analyzátory musí umožnit kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu za chodu analyzátoru bez nutnosti přerušit analýzu
VI.1.9. Identifikace vzorku pomocí čárového kódu. Čtečka musí umět číst u analyzovaných vzorků běžně používané čárové kódy
VI.1.10. Přístroj musí mít integrované čtecí zařízení pro identifikaci dodávaných reagencií a spotřebního materiálu. Identifikace kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu
VI.1.11. Analyzátory musí umožnit předřazení a přednostní vyšetření prioritizovaných vzorů (v režimu STATIM) bez přerušení analýzy vzorků rutinních
VI.1.12. Analyzátory musí umožnit automatické opakování reaktivního výsledu v tzv. dubletu (automatické dvojí opakování testu) bez nutného zásahu obsluhy
VI.1.13. Analyzátory musí pracovat s primárními zkumavkami různých velikostí (vnější průměr 13-16 mm; výška 73-102 mm), se separačním gelem i bez gelu, i se sekundárními zkumavkami
VI.1.14. Kapacita každého z analyzátorů musí být alespoň 150 pozic pro testování rutinních vzorků
VI.1.15. Celkový výkon obou nabízených analyzátorů musí být minimálně 250 analýz za hodinu
VI.1.16. Analyzátory musí detekovat hladinu vzorků, eventuální sraženinu a bubliny ve vzorku
VI.1.17. Analyzátory musí monitorovat a detekovat hladiny a množství reagencií
VI.1.18. Prostor pro reagencie v analyzátoru musí být chlazený
VI.1.19. Maximální doba manuální denní údržby analyzátoru nepřesahuje 30 minut
VI.1.20. Doba do vydání prvního výsledku od zahájení analýz do 30 min
VI.1.21. Součástí dodávky analyzátorů musí být i dodávka tiskárny a záložního zdroje UPS a úpravny vody včetně její instalace
VI.1.22. Součástí dodávky analyzátorů musí být zaškolení personálu
VI.1.23. Zajištění plného servisu vč. náhradních dílů, bezpečnostně technických kontrol ev. validací dle návodu výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění
Část 2
Technická specifikace diagnostické soupravy pro molekulárně biologické vyšetření (NAT)
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
VI.2.1. Plně automatický izolační a real time PCR systém
VI.2.2. Diagnostické soupravy jsou určeny pro skríningové testy dárců krve ke zjištění přítomnosti virových nukleových kyselin ve vzorcích plazmy a séra od jednotlivých dárců, včetně dárců plné krve, složek krve a dalších žijících dárců a pro použití při vyšetření dárců orgánů a tkání
VI.2.3. Použití primárních, nebo sekundárních zkumavek a možnost jejich identifikace čárovými kódy u všech částí dodané technologie
VI.2.4. Součástí sestavy musí být automatický rozpipetovávač (se schopností automatického poolování) s minimalizací křížové kontaminace a se systémem správy a kontroly vzorků v rámci zpracovávaných poolů
VI.2.5. Nastavení vyšetření v různých poolech a současné zpracování vzorků v různých poolech, včetně IDT
VI.2.6. Celková kapacita systému je minimálně 250 vzorků za 8 h
VI.2.7. Zpracování různých testů z jednoho pacientského vzorku, zpracování alespoň tří různých testů v rámci jednoho běhu
VI.2.8. Jednoznačná identifikace vzorků i reagencií (minimálně čárovým kódem, QR kódem, RFID)
VI.2.9. Ukládání informací o použitých šarží reagencií a jejich exspiraci a zobrazení informace o zbývajícím objemu reagencií/zbývajícím počtu testů
VI.2.10. Kontinuální vkládání vzorků i reagencií během běhu systému
VI.2.11. Systém certifikován proti cross – kontaminaci
Společná technická specifikace diagnostických souprav
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
VI.3.1. Dodávaná diagnostika musí být označena značkou shody (CE-IVD) v souladu s platnou Evropskou direktivou o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (EU) 2017/746
VI.3.2. Diagnostické soupravy musí být určeny ke stanovení vybraných krví přenosných infekcí, prostřednictvím sérologických a molekulárně biologických (NAT) markerů u dárců krve a tkání
VI.3.3. Diagnostické soupravy a technologie musí splňovat podmínky správné výrobní praxe (SVP) v transfuzní službě a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů. Tyto požadavky musí splňovat v době dodání zboží
VI.3.4. Bezúplatné napojení technologie na laboratorní informační systémy v plném rozsahu zpracovávaném předmětnými informačními systémy
VI.3.5. Zajištění instalace technologie na náklady půjčitele podle správné výrobní praxe, provedení dokumentované instalační kvalifikace, jejíž součástí bude potřebná validace a kalibrace metod za podmínky nepřerušení provozu laboratoří na dobu delší než 24 hodin
VI.3.6. Zajištění školení obsluhujícího personálu v českém jazyce
VI.3.7. Kontinuální internetové propojení všech analyzátorů se servisním střediskem
VI.3.8. Poskytování telefonické servisní služby (hot-line) zajištující servisní zásah do zprovoznění přístroje od 06-19hodin, v urgentních případech i mimo pracovní dobu, v českém jazyce
VI.3.9. Garance zahájení opravy v případě poruchy analyzátoru/analyzátorů, příp. analyzátorové linky do 12 hodin od nahlášení poruchy
VI.3.10. Návody k použití pro nabízená diagnostika a manuály pro přístroje musí být v českém jazyce
VI.3.11 Analyzátory musí být nové (ne repasované) a musí být schopny oboustranné komunikace s laboratorním informačním systémem systémem
VI.3.12. Vzdálená správa analytického systému servisním střediskem s preventivní diagnostikou
VI.3.13. Provádění servisu osobami oprávněnými nebo doporučenými výrobcem a předložení ověřených kopií certifikátu o zaškolení osob provádějících servis
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky pro část veřejné zakázky, do které podává nabídku. Pokud uchazeč podává nabídku do části 3, vyplní celou tabulku

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení:
Číslo:
Název:
Klinika:
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7