## Specifikace OZT
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 61/2024
Název: | Vyšetřovací jednotka pro KDORL
Klinika: | KDORL, PDN
Dodavatel:
Výrobce:
Výrobní model:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | Možnost ověření v nabídce
Základní vyšetřovací modul - 1ks
Mobilní jednotka určená pro vyšetření v ORL – modulární systém, volba umístění jednotlivých modulů včetně skříní, možnost instalace do rohu
Napojení na odvod vody, vyprazdňování odsátého sekretu do odpadu po každém použití, vlastní zásobník vody bude doplňován personálem
Proplach odsávací hadice dezinfekčním roztokem
Sběrná nádobka pod ucho při výplachu včetně držáku nádobky
Integrovaná odsávačka min. 40 l za min/podtlak min. 90 kPa – plynulá regulace síly sání, automatické spínání po vyjmutí hadice z držáku, odpadní láhev s komfortním bez-hadicovým připojením k odpadní části pomocí magnetického držáku
Autoklávovatelná nádoba na odsátý sekret i na dezinfekci, ochrana proti přetečení
Přístup k výměně lahví z přední strany unitu
Odkládací plochy
Autonomní systém tlakové teplé vody 37 °C s tolerancí teploty max. ± 1 °C pro výplach ucha, digitální displej zobrazující teplotu vody, 500 ml/min, automatické spínání ohřívání po vyjmutí pistole z držáku (nebude napojeno na rozvod tlakové vody vodovodního řádu)
2 zabudované LED světelné zdroje, 210 000 luxů, svítivost srovnatelná s 250 W halogenem, životnost LED min. 50 000 hodin
1x světlovodný kabel, průměr 3,5 mm, délka min. 2 m, kompatibilní s poptávaným rigidním endoskopem
min. 3x vyhřívaný držák pro čistou rigidní optiku s ochrannou vložkou + min. 2x držák pro dezinfekci rigidních optik vyjímatelný
Elektrický rychloohřev zrcátek a endoskopů, automatické zapínání i vypínání bez nutnosti držet tlačítko pro sepnutí po celou dobu ohřevu
Držák na čelní světlo s automatickým spínáním po vyjmutí
Čelní světlo s napojením do unitu, odnímatelný světlovodný kabel z čelního světla
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Instrumentační skříň - 1ks
Skříň pro instrumenty s minimálně dvouposchoďovou instrumentační plochou, spodní posuvná vpřed pro lepší dosah lékaře, s rolovacím krytem instrumentační plochy. Rolo kryt se při otevření zasouvá do skříňky a nepřekáží v prostoru.
Výbava skříně: 2x výsuvná odkládací plocha, šuplík s nádobou pro dezinfekci na použité nástroje, 2x otevřený prostor pro přístroj nebo odložení misek, odpadkový koš ovladatelný nohou. Koš musí být výsuvný, opatřený otvorem pro vhazování odpadu i při zavřeném stavu nebo musí mít možnost zůstat pootevřený. Minimálně další 3 uzavíratelné šuplíky. Nerezové instrumentační tácky. V horní zadní části instrumentační roviny prostor pro 3 malé tácky.
připojení mikroskopu (mikroskop je předmětem zakázky)
celá sestava se musí vejít do prostoru max. 190 cm šíře a max. 85 cm hloubka - omezený prostor
Mikroskop - 1ks
Vyšetřovací mikroskop s pohyblivým ramenem s vlastním zdrojem světla
Zdroj světla halogenový nebo LED, který je srovnatelný s halogenovým zdrojem světla (svítivost a vlnová délka)
Integrovaný do ORL unitu
5 - ti krokový měnič zvětšení
Integrovaný žlutý a zelený filtr
Binokulární přímý tubus
2 ks magnetický širokoúhlý okulár 10x s dioptrickou korekcí
T rukojeť pro ovládání mikroskopu
objektiv s pracovní vzdáleností 250 mm
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Flexibilní video-laryngoskop - 1ks
Plně kompatibilní s nabízeným monitorem – transportní kamerovou jednotkou (předmětem zakázky)
Čipová technologie (CMOS nebo CCD)
HD rozlišení
Integrovaná LED technologie (bez nutnosti připojení externího světelného zdroje)
Úhel pohledu min. 90°
Pracovní délka 30 cm
Vnější průměr max. 3,4 mm
Výkyv distálního konce nahoru / dolů min. 130°/130°
Ovládací tlačítka na rukojeti endoskopu pro min. focení, záznam včetně ukládání na SD kartu nebo USB
Základní příslušenství: tester těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Monitor – transportní kamerová jednotka - 1ks
Kompaktní, přenosný systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodin
Rychlý start systému - do 20 vteřin
Jednoduché ovládání - piktogramy u ovládacích tlačítek
Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru
Dotykový monitor o velikosti min. 8“
Rozlišení fullHD, tj, min. 1920 x 1200 pixelů
Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk
SD karta nebo mini USB flash disk o velikosti min. 4 GB součástí
Nabíjecí Lithium-iontový akumulátor s kapacitou min. 7 800 mAh
Adaptér do elektrické sítě
Váha max. 1 300 g
Držák pro monitor – transportní kamerová jednotka
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Rigidní endoskop - 1ks
HD rigidní endoskop, průměr 2,7 mm, zorný úhel 30 °, délka endoskopu 144 mm
Autoklávovatelný
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Otoskopy
1x nabíjecí základna pro 2 rukojeti se světelnou indikací nabíjení
2x rukojeť s Li-ion nabíjecím akumulátorem, regulace intenzity světla
1x LED diagnostický otoskop s manuálním zaostřováním po celé délce zvukovodu
1x LED otoskop, otevřený systém pro zákroky v uchu (paracentéza)
Deklarovaný jako zdravotnický přístroj - prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy
Příslušenství v rámci dodávky
Kabely pro ekvipotenciální spojení přístrojů se zemí
Desinfekce pro endoskopy dle doporučení výrobce
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje
Kompletní instalace systému a připojení na odpad na oddělení, včetně dodání instalatérského a spojovacího materiálu
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase.
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu).
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců.
Bezplatné zaškolení uživatele (non ZP přístroje) nebo bezplatná instruktáž (dle § 41 Zák. 375/2022 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma, pokud se jedná o ZP/IVD.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB).
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů (bez ND) a do 5 dní (s ND) od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje.
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje, uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky a odzkoušení bezproblémového provozu a dále likvidace obalového materiálu.
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.
Kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě (PoS) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle Zákona č. 375/2022 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC nebo 2017/745 a 2017/746), s uvedením klasifikační třídy, pokud se jedná o zdravotnický prostředek. V případě, že PoS bude v jiném, něž výše uvedeném jazyce, bude dodán ověřený překlad do češtiny včetně tlumočnické doložky.
Doklad o splnění Zákona č. 375/2022 Sb., § 23 - registrovaný distributor ZP a servis v ČR, pokud se jedná o zdravotnický prostředek nebo zdravotnický prostředek in vitro.
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Manuál nesmí být starší 5 let.
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR) s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search. Verze manuálu v AJ musí být shodná s verzí manuálu v ČJ.
Čestné prohlášení, že servis přístroje je v EU.
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 41 Zák. 375/2022 Sb. v platném znění.
Doložení proškolení osoby provádějící servis, dle § 46, Zákona č. 375/2022 Sb. v platném znění.
ZÁVĚR: | VYHOVUJE |  | NEVYHOVUJE
Vysvětlivka:
Uchazeč vyplní žluté buňky

## VZOR vyplnění specifikace
Výběrové řízení: | VZMR
Číslo: | 116/2019
Název: | Terapeutický přístroj
Klinika: | DRHO - PDM
Dodavatel: | Albatros
Výrobce: | Albatros Germany
Výrobní model: | Orni 1, Orni 2
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.
Technická specifikace | Vyhovuje (ano / ne) | Poznámka dodavatele | možnost ověření v nabídce
stolní, ultrazvukový terapeutický přístroj vhodný pro rehabilitační oddělení, např. pro rehabilitaci svalů, uvolnění křečí, atd. | ANO |  | Nabídka, str. 5
ovládání pomocí barevného TFT dotykového displeje, min. 5 " | ANO | velikost 7" | manuál str. 10
nastavení terapie max. ve třech krocích | ANO |  | manuál str. 10
přednastavené programy dle diagnóz | ANO | celkem 50 programů | manuál str. 10
možnost uložení vlastních programů | ANO | max. 5 programů | manuál str. 10
uživatelské prostředí v českém jazyce | ANO |  | manuál str. 10
Příslušenství v rámci dodávky
Multifrekvenční hlavice o velikosti 5 cm2 s volitelnou frekvencí 1 nebo 3 MHz | ANO | velikost 5,5 cm2 | Nabídka, str. 6
vakuový modul s bezobslužným ultrazvukovým aplikátorem | ANO |  | Nabídka, str. 6
Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO | vodivý gel - 100 ml | Nabídka, str. 7
Další podmínky
Uvedený přístroj je nový – ne demo, ne repase
Uvedený přístroj nese označení „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
Nabízené zboží je se zárukou minimálně 24 měsíců
Bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy I, IIa, nebo IVD (před uvedením do provozu)
Bezplatná instruktáž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje třídy IIb nebo III (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování po dobu životnosti přístroje zdarma
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět bezpečnostně technické kontroly a pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti podle zákona č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět tlakové zkoušky včetně vnitřní a provozní revize tlakové nádoby. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude v záruční době provádět ověření funkčnosti a validaci pro splnění normy ISO 15 189. Tyto úkony budou bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky v českém jazyce, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prodávající se zavazuje, že bude po dobu životnosti přístroje zajišťovat kalibrace a úřední ověření podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb. o stanovených měřidlech, vše v platném znění. Tyto úkony budou v záruční době bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedeném úkonu, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
Prvotní kalibraci požadujeme ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno Úřední ověření platné dle zákona o metrologii musí být provedeno v roce dodání přístroje do FN Brno nebo ne starší než 1 měsíc před datem dodání do FN Brno, dle toho jak u přístroje stanoví Vyhláška 345/2002 Sb. Vše musí být doloženo Kalibračním listem nebo protokolem o Úředním ověření a nebo Potvrzením o úředním ověření. Na přístrojích musí být vylepeny příslušné značky/štítky.
Prohlášení o shodě a doklad o prvnotním ověření, jedná-li se o stanovené měřidlo dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a vyhlášky 345/2002 Sb
Při dodání přístroje: český manuál a prohlášení o shodě v ČJ. Oboje v tištěné a elektronické podobě (CD / DVD /USB)
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky i po záruce do 1 pracovního dne od jejich oznámení a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení, a to v době záruky i po záruce.
Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší 3 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, a to v době záruky i po záruce, pokud to charakter přístroje umožňuje
Součástí dodávky je i provedení instalace přístroje vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení přístroje do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), tlakových zkoušek a revizí, vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu MARIE PACS (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) a dále likvidace obalového materiálu
Dodavatel zajistí do 6 měsíců od dodání přístroje bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických prohlídek dle § 65 a k provádění oprav dle § 66, včetně zaškolení k provádění instruktáže obsluhy dle § 61 zák. 268/2014 Sb. dodávaného typu nebo modelové řady, s dobou platnosti po dobu životnosti přístroje
Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 10 let od dodání přístroje. Pokud tento závazek v průběhu 10ti let nebude splněný, nárokuje si kupující vrácení části kupní ceny formou zaplacení penále, a to 10% nákupní ceny za každý zbývající rok.
Bezodkladné předávání protokolů o provedených pracích zadavateli, kopie protokolů o provedených bezpečnostně technických kontrolách, servisních zásazích, revizích, kalibracích a validacích budou zasílány uživateli a objednateli emailem ve formátu pdf, elektronicky podepsané, s označením souboru: xxxxxxxx_yyzz_aaa , kde (xxxxx je inventární číslo, _ je dolní podtržítko, yy je rok (18 v případě r. 2018), zz je pořadové číslo protokolu/ výkazu v daném roce, aaa je zkratka činnosti (např. BTK, ER, PP, ZDS, TL1, TL5, VAL, KAL, OPR…)).
Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje menší než 10 let.
Samostatné přílohy NABÍDKY
Prohlášení o shodě s uvedením klasifikační třídy v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dle zák. č. 268/2014 Sb. (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) pokud se jedná o zdravotnický prostředek
Doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 - registrovaný dodavatel ZP a servis v ČR
Uživatelský manuál v ČJ ve formátu .pdf
Uživatelský manuál v AJ ve formátu .pdf (je-li výroba přístroje mimo ČR)
Čestné prohlášení, že servis je v EU.
1x kompletní servisní manuál v ČJ nebo v AJ
Čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku a náhradní díly na minimálně 10 let od dodání přístroje.
Doložení pověření školitele výrobcem k provádění instruktáže dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění
TECHNICKÁ SPECIFIKACE | ANO |  |  | Změnit oblast tisku
DALŠÍ PODMÍNKY | ANO
SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY | ANO
ZÁVĚR: | VYHOVUJE