Příloha č. 1

Technická specifikace na operační mikroskop pro Oční kliniku k 16. 5. 2024

Mobilní operační mikroskop pro ambulantní výkony na předním segmentu oka s obrazovkou pro promítání studentům.

Technická specifikace:

- Mobilní operační mikroskop s aretací koleček a ochranou proti přejetí kabelů

- Výškově a stranově nastavitelné rameno mikroskopu pro různé operatéry a postupy

- Aretace pro nejnižší polohu mikroskopu jako ochrana pacienta

- Maximální váha celého kompletu max. 200 kg

- Zdroj světla mimo hlavu mikroskopu

- Stereokoaxiální osvětlení pro dosažení červeného reflexu

- Nastavitelné osvětlení pracovního pole i červeného reflexu

- Filtry pro ochranu sítnice před UV a modrým světlem dle ISO standardu, žlutý filtr, halogenový filtr

- Apochromatická optika v celém optickém systému mikroskopu

- Apochromatický objektiv 200 mm

- Naklápěcí 180° binokulár operatéra se šroubovatelnými okuláry pro dioptrickou korekci očí operatéra min. 10x  zvětšení

- Stereoasistentský mikroskop se 180° binokulárem a šroubovatelnými okuláry pro dioptrickou korekci očí asistenta min. 10x  zvětšení

- Motorizovaný zoom 1:6

- Motorizovaný fokus

- Integrovaný motorizovaný X-Y posun s automatickým centrováním (nulováním) a zvětšeným dosahem

- Integrovaná clona pro nastavení hloubky ostrosti

- Ochrana sítnice před nežádoucím osvětlením při výkonech na rohovce

- Integrovaná HD videokamera v hlavě mikroskopu, min. 1CCD čip

- Živé promítání na LCD display/monitor o velikosti min. 19“ min. 21

- Standardní video výstupy pro připojení na externí obrazovku, min. HD-SDI, dále DVI nebo HDMI

- DICOM připojení

- Připojení do datové sítě zadavatele pomocí ethernetového připojení

- Napájení 230V / 50Hz

- Délka napájecího kabelu min. 4 m

- Kabel na ochranné pospojování min. 4 m

- Nožní pedál pro ovládání operatérem s min. 10 funkcemi (intenzita osvětlení, X–Y posun, zoom, fokus)

- Min. 6 sad sterilizovatelných krytek rukojetí a ovládacích prvků

- Ochranný obal na mikroskop